## Parametry
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.45.2017.UE
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmienie treści SIWZ z dnia 04.10.2017 r.
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO DWULAMPOWY Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji oferowanego aparatu 2017
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Uwagi | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO
II. | OGÓLNE
1. | Wyrób posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia, a nie do poszczególnych części składowych. | TAK | Załączyć wymagane dokumenty określone w SWIZ – pkt II. | Bez punktacji
2. | Oferowany aparat rtg typu telekomando jest w pełni cyfrowy. Aparat i jego wyposażenie jest nowe, nieużywane, nieregenerowane i nie powystawowe. | TAK |  | Bez punktacji
3. | Istotne elementy oferowanego aparatu tj. generator, ścianka zdalnie sterowana, statyw i lampa rentgenowska wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | Bez punktacji
III. | ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA (TELEKOMANDO)
1. | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –45° | Podać zakres | Bez punktacji
2. | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm | Podać | Bez punktacji
3. | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] | ≥ 95 cm | Podać | Bez punktacji
4. | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  | Bez punktacji
5. | Blat stołu płaski | TAK |  | Bez punktacji
6. | Długość blatu [cm] | ≥ 200 cm | Podać długość | Bez punktacji
7. | Szerokość blatu [cm] | ≥ 65 cm | Podać szerokość | ≥ 80 cm – 5 pkt < 80 cm - 0 pkt
8. | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu | TAK/NIE | Określić | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
9. | Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (podnóżek zamocowany poprawnie) | TAK/NIE | Określić | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt
10. | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ +/- 12 cm |  | Bez punktacji
11. | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg] | ≥ 200 kg |  | Bez punktacji
12. | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,8 mm Al |  | Bez punktacji
13. | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu | TAK | Opisać | Bez punktacji
14. | Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe | TAK |  | Bez punktacji
15. | Co najmniej główny joystick sterujący ruchami ścianki z zabezpieczeniem przed przypadkową aktywacją | TAK | Opisać | Bez punktacji
16. | Zakres skręcenia kołpaka [°] | Min. od +90° do –90° |  | Bez punktacji
17. | Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; |  | Bez punktacji
18. | Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm |  | Bez punktacji
19. | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | ≥ +/- 40° | Podać | ≥ +/- 40° - 5 pkt < +/- 40° - 0 pkt
20. | Sterowanie ruchami systemu - z konsoli operatora w sterowni - z pulpitu umieszczonego na ściance | TAK |  | Bez punktacji
21. | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji
22. | Odległość blat stołu-detektor [mm] | ≤ 80 mm |  | Bez punktacji
23. | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min. 10:1, min. 50 l/cm |  | Bez punktacji
24. | Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK |  | Bez punktacji
25. | System AEC w ściance | TAK |  | Bez punktacji
26. | Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG | TAK |  | Bez punktacji
27. | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | TAK | Opisać | Bez punktacji
28. | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | TAK |  | Bez punktacji
29. | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK, min. 2 szt. |  | Bez punktacji
30. | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | TAK |  | Bez punktacji
31. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji
IV. | LAMPA RTG I KOLIMATOR W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ /TELEKOMANDO/
1. | Model i producent lampy |  | Podać | Bez punktacji
2. | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  | Bez punktacji
3. | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  | Bez punktacji
4. | Nominalna moc małego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 28 kW |  | Bez punktacji
5. | Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 55 kW |  | Bez punktacji
6. | Pojemność cieplna anody | ≥ 700 kHU |  | Bez punktacji
7. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 150 kHU/min |  | Bez punktacji
8. | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2200 kHU |  | Bez punktacji
9. | Anoda szybkoobrotowa | ≥ 8500 obr./min |  | Bez punktacji
10. | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  | Bez punktacji
11. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji
12. | Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię | TAK |  | Bez punktacji
13. | Zakres obrotu kolimatora | Min. od 45° do -45° |  | Bez punktacji
14. | Dodatkowy filtr pediatryczny zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi. | TAK |  | Bez punktacji
V. | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
1. | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji
2. | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | ≥ 300 cm |  | Bez punktacji
3. | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | ≥ 200 cm |  | Bez punktacji
4. | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 160 cm |  | Bez punktacji
5. | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 300° |  | Bez punktacji
6. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ od – 120° do + 120° |  | Bez punktacji
7. | Wielofunkcyjny, dotykowy panel zlokalizowany na kołpaku lampy, umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji
8. | Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK/NIE | Określić | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
9. | Wyświetlenie przy lampie (np. na ekranie dotykowym) kąta lampy | TAK |  | Bez punktacji
10. | Wyświetlenie przy lampie rtg (np. na ekranie dotykowym) kąta lampy i kąta szuflady z detektorem w statywie | TAK/NIE | Określić | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
11. | Wyświetlenie przy lampie (np. na ekranie dotykowym) rtg kąta położenia wyciągniętego ze statywu detektora bezprzewodowego w celu łatwiejszego pozycjonowania lampy prostopadle do detektora w przypadku pacjentów na wózkach i łóżkach | TAK/NIE | Określić | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
VI. | LAMPA RTG I KOLIMATOR NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM
1. | Model i producent lampy |  | Podać
2. | Maksymalne napięcie lampy | ≥ 150 kV |  | Bez punktacji
3. | Wielkość małego ogniska (IEC 60336) | ≤ 0,6 |  | Bez punktacji
4. | Nominalna moc małego ogniska (IEC 60613) | ≥ 35 kW | Podać | > 40 kW – 5 pkt < 40 kW – 0 pkt
5. | Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) | ≤ 1,2 |  | Bez punktacji
6. | Nominalna moc dużego ogniska (IEC 60613) | ≥ 55 kW | Podać | > 65 kW – 5 pkt < 65 kW – 0 pkt
7. | Pojemność cieplna anody | ≥ 400 kHU | Podać | > 700 kHU – 5 pkt <700 kHU – 0 pkt
8. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 130 kHU/min |  | Bez punktacji
9. | Pojemność cieplna kołpaka z lampą | ≥ 1600 kHU | Podać | > 2200 kHU – 5 pkt < 2200 kHU – 0 pkt
10. | Anoda wysokoobrotowa | ≥ 8.500 obr/min |  | Bez punktacji
11. | Kolimator prostokątny | TAK |  | Bez punktacji
12. | Zakres obrotu kolimatora | ≥ ± 45º, możliwe unieruchomienie w 0º |  | Bez punktacji
13. | Możliwość wprowadzenia dodatkowych filtrów w kolimatorze | Tak, min. 2 | Podać materiał i grubość | Bez punktacji
14. | Dodatkowy filtr pediatryczny zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi. | TAK |  | Bez punktacji
15. | Świetlny symulator pola (centrator) | TAK |  | Bez punktacji
16. | Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki | TAK |  | Bez punktacji
VII. | GENERATOR RTG
1. | Jeden generator współpracujący z lampą w ściance do prześwietleń oraz z lampą na zawieszeniu sufitowym | TAK | Podać typ | Bez punktacji
2. | Generator wysokiej częstotliwości | TAK | Podać częstotliwość | Bez punktacji
3. | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 65 kW |  | Bez punktacji
4. | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  | Bez punktacji
5. | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  | Bez punktacji
6. | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  | Bez punktacji
7. | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji
8. | Min. technika 1,2,3 - punktowa | TAK |  | Bez punktacji
9. | Zakres napięć we fluoroskopii | min 50 - 110 kV |  | Bez punktacji
10. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 20 mA |  | Bez punktacji
11. | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 3 | Podać | > 3 – 5 pkt 3 – 0 pkt
12. | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | TAK |  | Bez punktacji
VIII. | DETEKTOR ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ
1. | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  | Bez punktacji
2. | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  | Bez punktacji
3. | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2840 x 2840 pikseli |  | Bez punktacji
4. | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  | Bez punktacji
5. | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  | Bez punktacji
| Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji
IX. | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
1. | Uchylny statyw mocowany do podłogi | TAK |  | Bez punktacji
2. | Minimalna odległość środka detektora od podłogi | ≤ 40 cm | Podać | ≤ 30 cm – 10 pkt >30 cm – 0 pkt
3. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 170 cm |  | Bez punktacji
4. | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK |  | Bez punktacji
5. | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK | Podać parametry | Bez punktacji
6. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | Bez punktacji
7. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez punktacji
8. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 5 cm |  | Bez punktacji
9. | Uchwyty boczne i uchwyt górny dla pacjenta, ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | Bez punktacji
10. | Przy zmianie wysokości statywu lampa na zawieszeniu sufitowym automatycznie śledzi tą zmianę z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  | Bez punktacji
X. | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY
1. | Detektor bezprzewodowy do stosowania w statywie i poza nim (pacjenci na wózkach, łóżkach itp.) | TAK |  | Bez punktacji
2. | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 34 cm x 42 cm |  | Bez punktacji
3. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6 mln |  | Bez punktacji
4. | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  | Bez punktacji
5. | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  | Bez punktacji
6. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji
7. | Masa detektora z akumulatorem | ≤ 3,5 kg |  | Bez punktacji
8. | Detektor z rączką zintegrowaną z obudową detektora | TAK/NIE | Określić | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
9. | Akumulator detektora doładowywany podczas pracy w statywie niezależnie od orientacji (detektor w pionie/w poziomie) W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy wyposażyć aparat w zewnętrzną ładowarkę i min. jeden zapasowy akumulator do detektora | TAK/NIE | Określić | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt
10. | Dodatkowa kratka przeciwrozproszeniowa z uchwytem na przenośny detektor zastosowany w statywie (pacjenci na wózkach, łóżkach itp.) o ogniskowej 100 cm. | TAK |  | Bez punktacji
11. | Dodatkowa kratka przeciwrozproszeniowa z uchwytem na przenośny detektor zastosowany w statywie (pacjenci na wózkach, łóżkach itp.) o ogniskowej 180 cm. | TAK |  | Bez punktacji
XI. | MONITORY
1. | Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku w pokoju badań | TAK |  | Bez punktacji
2. | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  | Bez punktacji
3. | Przekątna ekranu każdego monitora | ≥ 19” |  | Bez punktacji
XII. | KONSOLA TECHNIKA
1. | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  | Bez punktacji
2. | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej zarówno do obsługi fluoroskopii, radiografii wykonywanej na ściance zdalnie sterowanej jak i do radiografii przy statywie płucnym oraz dla pacjentów na wózkach i łóżkach (ustawianie parametrów generatora, programy narządowe) | TAK |  | Bez punktacji
3. | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej do przetwarzania obrazów uzyskiwanych zarówno na detektorze zintegrowanym w ściance do prześwietleń jak i na detektorze bezprzewodowym | TAK |  | Bez punktacji
4. | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | TAK |  | Bez punktacji
5. | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) | ≥ 4000 |  | Bez punktacji
6. | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  | Bez punktacji
7. | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  | Bez punktacji
8. | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 30 obr/s | TAK/NIE | Określić | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
9. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji
10. | Ilość programów anatomicznych | ≥ 200 |  | Bez punktacji
11. | Stacja CD/DVD z opcją nagrywania badań z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC. | TAK |  | Bez punktacji
12. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji
13. | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  | Bez punktacji
14. | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy | TAK | Podać | Bez punktacji
15. | Funkcja obrotu obrazu co ≤1° | TAK/NIE | Określić | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
16. | Pomiar odległości i kątów | TAK |  | Bez punktacji
17. | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  | Bez punktacji
XIII. | OPROGRAMOWANIE LEKARSKIE
1. | Pakiet oprogramowań z licencją bez ograniczeń czasowych udostępniony przez serwer dystrybujący posiadany przez Zamawiającego lub dostarczony przez Wykonawcę i dostępny na posiadanych przez Zamawiającego stacjach opisowych dedykowanych do badań rtg zawierający aplikacje kliniczne: | TAK, min. 4 licencje |  | Bez punktacji
a) | Najwyższa wersja pakietu oprogramowania do opisywania badań rtg, umożliwiający: a) prekonfigurowane layouty dla różnych widoków, b) funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, c) funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) d) inwersja skali szarości e) powiększanie obrazu, f) pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie g) wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy h) menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika i) porównywanie na obu monitorach badania RTG obecnego z wcześniejszym j) oprogramowanie do automatycznego doboru endoprotez z aktualną bazą endoprotez i uaktualnianą przez okres gwarancji zaoferowanego aparatu rtg. | TAK |  | Bez punktacji
b) | Najwyższa wersja pakietu oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający poniższe funkcjonalności: a) Rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT b) Przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań c) Automatyczna segmentacja struktury kostnej, z możliwością usunięcia d) Automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT e) Automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber f) Możliwość oceny badań naczyniowych CT, z manualnym śledzeniem naczyń g) Porównywanie badań CT z 2 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań h) Ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO (pomiary ręczne) i) Fuzja obrazów MPR/MPR | TAK/NIE | Określić | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt
c) | Pakiet oprogramowania do opisywania badań MR, zawierający poniższe funkcjonalności: a) Rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT b) Przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań c) Automatyczne numerowanie w badaniach MR kręgów kręgosłupa d) Ocena badań porównawczych MR e) Ocena badań dynamicznych MR z kontrastem f) Raportowanie BIRADS dla badań piersi g) Narzędzia oceny obrazów MR: wyostrzanie, subtrakcja, usuwanie zniekształceń 2D/3D | TAK/NIE | Określić | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt
XIV. | SERWER WIELODOSTĘPNY Z OPROGRAMOWANIEM
1. | Cechy:
a) | Umożliwia jednoczesną pracę oraz dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych określonej liczbie użytkowników | min 4 użytkowników sieci lokalnej lub zdalnie przez internet |  | Bez punktacji
b) | Zapewnia dostęp do badań RTG oraz oprogramowania narzędziowego RTG. | TAK |  | Bez punktacji
c) | Umożliwia jednoczasowy dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych ze wszystkich (minimum 4) stanowisk pracy bez spowolnienia pracy i ograniczeń licencyjnych | TAK |  | Bez punktacji
2. | Pakiet oprogramowań z licencją bez ograniczeń czasowych udostępniony przez serwer dystrybujący i dostępny na posiadanych przez Zamawiającego stacjach opisowych dedykowanych do badań rtg zawierający aplikacje kliniczne:
a) | Najwyższa wersja pakietu oprogramowania do opisywania badań rtg, umożliwiający: a) prekonfigurowane layouty dla różnych widoków, b) funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, c) funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) d) inwersja skali szarości e) powiększanie obrazu, f) pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie g) wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy h) menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika i) porównywanie na obu monitorach badania RTG obecnego z wcześniejszym j) oprogramowanie do automatycznego doboru endoprotez z aktualną bazą endoprotez i uaktualnianą przez okres gwarancji zaoferowanego aparatu rtg. | TAK |  | Bez punktacji
b) | Najwyższa wersja pakietu oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający poniższe funkcjonalności: a) Rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT b) Przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań c) Automatyczna segmentacja struktury kostnej, z możliwością usunięcia d) Automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT e) Automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber f) Możliwość oceny badań naczyniowych CT, z manualnym śledzeniem naczyń g) Porównywanie badań CT z 2 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań h) Ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO (pomiary ręczne) i) Fuzja obrazów MPR/MPR | TAK/NIE | Określić | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt
c) | Pakiet oprogramowania do opisywania badań MR, zawierający poniższe funkcjonalności: a) Rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT b) Przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań c) Automatyczne numerowanie w badaniach MR kręgów kręgosłupa d) Ocena badań porównawczych MR e) Ocena badań dynamicznych MR z kontrastem f) Raportowanie BIRADS dla badań piersi g) Narzędzia oceny obrazów MR: wyostrzanie, subtrakcja, usuwanie zniekształceń 2D/3D | TAK/NIE | Określić | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt
XV. | INNE FUNKCJONALNOŚCI APARATU
1. | Wykonywanie zdjęć kości długich (zdjęć sylwetkowych – cały kręgosłup, całe nogi) przy statywie z wykorzystaniem lampy na zawieszeniu sufitowym pacjentowi stojącemu na dedykowanym podeście, podest wyposażony w uchwyty (zdjęcia pod obciążeniem) | TAK |  | Bez punktacji
2. | Wykonywanie zdjęć kości długich (zdjęć sylwetkowych – cały kręgosłup, całe nogi) na ściance do prześwietleń, w dowolnej pozycji ścianki (zdjęcia pacjentów, którzy nie mogą ustać) | TAK |  | Bez punktacji
3. | Wykonywanie zdjęć kości długich na ściance do prześwietleń ze skręcaniem lampy i/lub z synchronicznym przesuwaniem lampy i detektora wzdłuż pacjenta | TAK | Podać | Jedna technika – 0 pkt Obie techniki – 10 pkt
4. | Aparat automatycznie dobiera ilość zdjęć cząstkowych podczas akwizycji zdjęć kości długich przy statywie i na ściance do prześwietleń | TAK/NIE | Określić | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
5. | Zdjęcia cząstkowe z akwizycji zdjęć kości długich są automatycznie składane w całość na stacji technika | TAK |  | Bez punktacji
XVI. | WYPOSAŻENIE SYSTEMU RTG - podstawowe
1. | Zestaw osłon rtg.: a) fartuch ochronny jednostronny lekki o wsp. 0,35 mm Pb, - 2 szt. b) koc o wsp. 0,5 mm Pb. O wym 60 x80 cm -1 szt. c) osłona na tarczycę o wsp. 0,5 mm Pb - 2 szt | TAK |  | Bez punktacji
2. | Zestaw fantomów i oprogramowanie do wykonywania testów podstawowych z zakresu radiografii i fluoroskopii zgodnych z obowiązującymi przepisami. | TAK |  | Bez punktacji
3. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji
4. | Zestaw fantomów do pozycjonowania noworodków/dzieci/dorosłych | TAK |  | Bez punktacji
5. | Zestaw bobiksów do pozycjonowania noworodków | TAK |  | Bez punktacji
XVII. | WYMAGANIA INSTALACYJNE
1. | Podłączenie - w tym konfiguracja systemu, zakup dodatkowych licencji - aparatu RTG wraz z konsolą operatorską i oprogramowaniem lekarskim w systemie dystrybucji aplikacji klinicznej do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS (producent: Pixel Technology sp. z o.o. / Łódź) oraz systemu HIS (producent: Asseco / Rzeszów). | TAK |  | Bez punktacji
2. | Projekt osłon stałych zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK | przed instalacją | Bez punktacji
3. | Wykonanie przez Wykonawcę na jego koszt wszelkich pomiarów, prób, projektów, badań i oznakowań pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym przepisami BHP | TAK | przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego | Bez punktacji
4. | Testy odbiorcze (akceptacyjne w zakresie testów akceptacyjnych) wykonane po instalacji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK |  | Bez punktacji
POZOSTAŁE WYMAGANIA
XVIII. | SZKOLENIA
1. | Szkolenie pracowników medycznych
a. | Szkolenie w wymaganym wymiarze, techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników, potwierdzone odpowiednim dokumentem. Szkolenie przed uruchomieniem aparatu rtg w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK | min 3 dni po 8 godz. | Bez punktacji
b. | Szkolenie w wymaganym wymiarze, techniczno-aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 2 techników z pokryciem kosztów pobytu. Szkolenie po uruchomieniu zaoferowanego systemu rtg w czasie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK | min 5 dni po 8 godz. | Bez punktacji
2. | Szkolenia pracowników obsługi technicznej w wymiarze i w czasie uzgodnionym z Zamawiającym |  |  | Bez punktacji
XIX. | GWARANCJA I SERWIS
1. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (dotyczy ppkt a-c) | Podać | 5 lat = 12 pkt 4 lata = 6 pkt 3 lata = 0 pkt
Gwarancja obejmuje:
a. | Aparat RTG typu telekomando dwulampowy z zawieszeniem sufitowym z wyposażeniem podstawowym
b. | Oprogramowanie lekarskie
c. | Serwer wielodostępny z oprogramowaniem
d. | Prace remontowo – budowlane | TAK | 5 lat | Bez punktacji
2. | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta, w tym bezpłatny dojazd i robocizna | min. jeden przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | Podać | Bez punktacji
3. | Dodatkowy czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji elementy | min. 12 miesięcy | Podać | Bez punktacji
4. | Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 48 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności (liczony w pełnych dniach) | TAK |  | Bez punktacji
5. | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK | Podać adres i nr telefonu | Bez punktacji
6. | Gwarantowany i określony czas przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu niesprawności | 48 godz. |  | Bez punktacji
7. | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji
8. | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres określony czas liczony od daty dostarczenia sprzętu (podpisania protokołu odbioru) | 10 lat |  | Bez punktacji
9. | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK |  | Bez punktacji
10. | Wykaz punktów serwisowych | TAK | Podać | Bez punktacji
11. | Udział kosztów 3-letniego przeglądu w łącznych kosztach zadania | TAK | Podać wartość procentową | > 1% – 10 pkt 1% ≥ 3% - 5 pkt 3% > - 0 pkt
XX. | DODATKOWE WYMAGANIA
1. | Termin dostawy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia | TAK | 8 tygodni | Bez punktacji
2. | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji
3. | Dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej w określonym czasie | TAK | przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego | Bez punktacji
4. | Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej (serwisowej) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej w określonym czasie | TAK |  | Bez punktacji
5. | Utylizacja na koszt Wykonawcy wszelkich opakowań i niewykorzystanych materiałów po zakończeniu instalacji sprzętu | TAK |  | Bez punktacji
Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
………………………...……………………………...
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia .........…….... roku

## Formularz cenowy
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.45.2017.UE
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dnia 04.10.2017 r.
FORMULARZ CENOWY
L. p. | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa netto w zł. | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto zł. | VAT % | Wartość brutto w zł.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Aparat RTG typu Telekomando dwulampowy z zawieszeniem sufitowym wraz z wyposażeniem podstawowym określonym w pkt XVI wraz z oprogramowaniem lekarskim określonym w pkt XIII i serwerem wielodostępnym z oprogramowaniem określonym w pkt XIV
1. | Aparat RTG typu Telekomando dwulampowy z zawieszeniem sufitowym |  | szt. | 1
2. | Oprogramowanie lekarskie |  | szt. | 1
3. | Serwer wielodostępny z oprogramowaniem |  | szt. | 1
4. | Wyposażenie podstawowe
4.1. | Zestaw osłon
a) | fartuch ochronny jednostronny lekki o wsp. 0,35 mm Pb |  | szt. | 2
b) | koc o wsp. 0,5 mm Pb. O wym 60 x80 cm |  | szt. | 1
c) | osłona na tarczycę o wsp. 0,5 mm Pb |  | szt. | 2
4.2. | Zestaw fantomów i oprogramowanie do wykonywania testów podstawowych z zakresu radiografii i fluoroskopii zgodnych z obowiązującymi przepisami |  | zestaw | 1
4.3. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia |  | szt. | 1
4.4. | Zestaw fantomów do pozycjonowania noworodków/dzieci/dorosłych |  | zestaw | 1
4.5. | Zestaw bobiksów do pozycjonowania noworodków |  | zestaw | 1
II. | Serwis po okresie gwarancyjnym w 1, 2 i 3 roku po zakończeniu okresu gwarancji |  | okres | 3 lata
III. | Prace budowlane – dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów instalacji i uruchomienia aparatu RTG |  | szt. | 1
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.