Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 Zestaw do badania EPS wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

Pkt 1

| Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej Ilość 12 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica max. 6F 2. Długość max. 110 cm 3. Liczba biegunów 8 i 10 do wyboru 4. Zmienna krzywizna zgięcia dedykowana CS 5. Dostępne odległości między biegunami: 5mm, 2-5-2 mm, 2-6-2mm, 2-10-2 mm 6. Przeniesienie ruchu obrotowego elektrody na całej jej długości (mikroobrót shaftu) w stosunku 1:1 bezpośrednio z mechanizmu Push-Pull sterowania zagięciem krzywizny | Opisać |  | Poz. 1 = 6F – 10 pkt mniej niż 6F – 0 pkt Poz. 2 =110 cm – 10 pkt niej niż 110 cm – 0 pkt Poz. 4 - 6 Tak |
| Inne cechy |  |  |  |

Pkt 2

| Łącznik elektrody diagnostycznej Ilość 12 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) ……………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z oferowanymi elektrodami diagnostycznymi do mapowania zatoki wieńcowej | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 3

| Koszulka transseptalna zbrojona i kompatybilna igła transseptalna Ilość 12 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) …………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Koszulki transseptalne zbrojone - Koszulka w komplecie z rozszerzaczem i prowadnikiem - Koszulki o dostępnym zagięciu 15, 30, 55, 90, 120, 150 stopni do wyboru - koszulka dostępna w długościach 60cm, 79,4cm do wyboru - Co najmniej dwa otwory irygacyjne na końcówce dystalnej koszulki - Koszulka wyposażona w marker cieniujący w obrazie RTG - Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i kranik - Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z koszulką - Igła dostępna w długościach 71cm, 89cm, 98cm do wyboru Igły o dostępnym zagięciu 50, 86 stopni do wyboru | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt. 4

| Dzierżawa sytemu elektrofizjologicznego Ilość – 3 sesje Wytwórca / Producent ……………………. Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) …………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego na czas sesji zabiegowej | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 1 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.