## Zadanie 1
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis wyposażenia dla Zadania 1
Lampy operacyjne oraz kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji:
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do pisemnego zgłoszenia (§ 8 ust. 2 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ) 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
I. | Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa | Ilość sztuk | 2
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy max. 60 W dla kopuły głównej i max. 60 W dla kopuły satelitarnej | TAK, podać |  | –
17 | Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy | TAK, podać |  | –
18 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej max. 65 cm | TAK, podać |  | –
19 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium), moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego | TAK, podać |  | –
20 | Obudowy kopuły w kształcie koła, z niskim współczynnikiem turbulencji w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego | TAK, podać |  | –
Kopuła główna
21 | Kopuła główna wyposażona w max. 7 modułów świetlnych zawierających łącznie max. 110 diod LED | TAK, podać |  | –
22 | Kopuła wyposażona w centralny moduł doświetlający z min. 20 diodami LED | TAK, podać |  | –
23 | Natężenia oświetlenia w odległości 1m min. 160 000 luksów | TAK, podać |  | –
24 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000-4400-4800 ºK | TAK, podać |  | –
25 | Średnica pola roboczego d10 – d50 min.: 14 – 28 cm | TAK, podać |  | –
26 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 | TAK, podać |  | –
27 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 130 cm | TAK, podać |  | –
28 | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły | TAK, podać |  | –
29 | Kopuła główna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm | TAK, podać |  | –
30 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 300º wokół mocowania głównego | TAK, podać |  | –
31 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 300° | TAK, podać |  | –
32 | Możliwość obrotu o min. 300° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | TAK, podać |  | –
33 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w 10 krokach, w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych po obu stronach kopuły | TAK, podać |  | –
34 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły | TAK, podać |  | –
35 | Tryb endo – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych po obu stronach kopuły | TAK, podać |  | –
36 | Żywotność układu świetlnego – min. 50 000 godzin | TAK, podać |  | –
37 | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m² (+/-10%) | TAK, podać |  | –
Kopuła satelitarna
38 | Kopuła główna wyposażona w max. 7 modułów świetlnych zawierających max. 110 diod LED | TAK, podać |  | –
39 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 160 000 luksów | TAK, podać |  | –
40 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 stopniach w zakresie min. 4000-4400-4800 ºK | TAK, podać |  | –
41 | Średnica pola roboczego d10 – d50 min.: 14 – 28 cm | TAK, podać |  | –
42 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 | TAK, podać |  | –
43 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 130 cm | TAK, podać |  | –
44 | Kopuła satelitarna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły | TAK, podać |  | –
45 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 175 cm | TAK, podać |  | –
46 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | TAK, podać |  | –
47 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360º | TAK, podać |  | –
48 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | TAK, podać |  | –
49 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 10 stopniach, w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych po obu stronach kopuły. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły | TAK, podać |  | –
50 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły | TAK, podać |  | –
51 | Tryb endo – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w min. 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych po obu stronach kopuły | TAK, podać |  | –
52 | Żywotność układu świetlnego – min. 50 000 godzin | TAK, podać |  | –
53 | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m² (+/-10%) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
54 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.A
55 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
56 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
II. | Kolumna anestezjologiczna | Ilość sztuk | 2
57 | nazwa produktu | podać |  | –
58 | model/typ | podać |  | –
59 | producent/kraj | podać |  | –
Ogólne
60 | Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, podać |  | –
61 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | TAK, podać |  | –
62 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną | TAK, podać |  | –
63 | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe | TAK, podać |  | –
64 | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | TAK, podać |  | –
65 | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 160 kg | TAK, podać |  | –
66 | Dopuszczalne obciążenie min. 260 kg | TAK, podać |  | –
Konsola
67 | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | TAK, podać |  | –
68 | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych | TAK, podać |  | –
69 | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli | TAK, podać |  | –
70 | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie | TAK, podać |  | –
71 | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie | TAK, podać |  | –
72 | Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych lub na ściance tylnej | TAK, podać |  | –
73 | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm | TAK, podać |  | –
74 | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
75 | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
76 | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK, podać |  | –
77 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): | TAK, podać |  | –
78 | 2 x O2 - tlen | TAK, podać |  | –
79 | 2 x AIR - sprężone powietrze | TAK, podać |  | –
80 | 2 x VAC - próżnia | TAK, podać |  | –
81 | 1 x N2O – podtlenek azotu | TAK, podać |  | –
82 | 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym | TAK, podać |  | –
83 | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | TAK, podać |  | –
84 | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: | TAK, podać |  | –
85 | 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody | TAK, podać |  | –
86 | 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm | TAK, podać |  | –
87 | 4 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6a – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli | TAK, podać |  | –
88 | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników | TAK, podać |  | –
Ramię nośne
89 | Poziome pojedyncze ramię nośne o długości min. 900 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu | TAK, podać |  | –
90 | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL | TAK, podać |  | –
91 | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone | TAK, podać |  | –
92 | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia | TAK, podać |  | –
93 | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
94 | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
95 | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia | TAK, podać |  | –
96 | Hamulec zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym od frontu półki. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej | TAK, podać |  | –
97 | Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym | TAK, podać |  | –
98 | Zintegrowane oświetlenie ambientowe ledowe umieszczone na górnej płaszczyźnie ramienia wykorzystywane przy operacjach endoskopowych | TAK, podać |  | –
99 | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK, podać |  | –
Wyposażenie dodatkowe konsoli
100 | 1 x półka o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady). Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli | TAK, podać |  | –
101 | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg | TAK, podać |  | –
102 | 2 x półka mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii | TAK, podać |  | –
103 | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony | TAK, podać |  | –
104 | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi | TAK, podać |  | –
105 | Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników | TAK, podać |  | –
106 | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 800 mm i obciążalności min. 50 kg | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
107 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.A
108 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
109 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
III. | Kolumna chirurgiczna | Ilość sztuk | 2
110 | nazwa produktu | podać |  | –
111 | model/typ | podać |  | –
112 | producent/kraj | podać |  | –
Ogólne
113 | Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, podać |  | –
114 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | TAK, podać |  | –
115 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną | TAK, podać |  | –
116 | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe | TAK, podać |  | –
117 | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | TAK, podać |  | –
118 | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 160 kg | TAK, podać |  | –
119 | Dopuszczalne obciążenie min. 260 kg | TAK, podać |  | –
Konsola
120 | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | TAK, podać |  | –
121 | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych | TAK, podać |  | –
122 | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli | TAK, podać |  | –
123 | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie | TAK, podać |  | –
124 | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane n ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie | TAK, podać |  | –
125 | Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych lub na ściance tylnej | TAK, podać |  | –
126 | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm | TAK, podać |  | –
127 | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
128 | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
129 | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK, podać |  | –
130 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia | TAK, podać |  | –
131 | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | TAK, podać |  | –
132 | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: | TAK, podać |  | –
133 | 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody | TAK, podać |  | –
134 | 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm | TAK, podać |  | –
135 | 4 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6a – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli | TAK, podać |  | –
136 | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników | TAK, podać |  | –
Ramię nośne
137 | Poziome pojedyncze ramię nośne o długości min. 900 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu | TAK, podać |  | –
138 | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL | TAK, podać |  | –
139 | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone | TAK, podać |  | –
140 | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia | TAK, podać |  | –
141 | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
142 | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | –
143 | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia | TAK, podać |  | –
144 | Hamulec zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym od frontu półki. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej | TAK, podać |  | –
145 | Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym | TAK, podać |  | –
146 | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK, podać |  | –
Wyposażenie dodatkowe konsoli
147 | 1 x półka o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady). Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli | TAK, podać |  | –
148 | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg | TAK, podać |  | –
149 | Szuflada wyposażona w oświetlenie zewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady | TAK, podać |  | –
150 | 2 x półka mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm | TAK, podać |  | –
151 | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony | TAK, podać |  | –
152 | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi | TAK, podać |  | –
153 | Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
154 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.A
155 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
156 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
………………………...……………………………...
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia .........…….... r.