## Pakiet I
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet I
1 | Wózek do przewożenia chorych | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
17 | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
18 | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm (+/- 50mm) | TAK,podać |  | –
19 | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  | –
20 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK, podać |  | –
21 | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK, podać |  | –
22 | Przechył anty – Trendelenburga min.120 | TAK, podać |  | –
23 | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  | –
24 | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  | –
25 | Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości | TAK |  | –
26 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 170 kg | TAK, podać |  | 170 kg - 0 pkt.; >170 kg - 3 pkt.
27 | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 150mm. | TAK |  | –
28 | Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt - materac – 1 szt - kosz na ubrania pacjenta- 1 szt | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
29 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
30 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
31 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
2 | Wózek do przewożenia chorych | Ilość | 2
32 | nazwa produktu | podać |  | –
33 | model/typ | podać |  | –
34 | producent | podać |  | –
35 | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
36 | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
37 | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm (+/- 50mm) | TAK,podać |  | –
38 | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  | –
39 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK, podać |  | –
40 | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK, podać |  | –
41 | Przechył anty – Trendelenburga min.120 | TAK, podać |  | –
42 | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  | –
43 | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  | –
44 | Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości | TAK |  | –
45 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 150 kg | TAK, podać |  | 150 kg - 0 pkt.; >150 kg - 3 pkt.
46 | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 150mm. | TAK |  | –
47 | Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt - materac – 1 szt - kosz na ubrania pacjenta- 1 szt | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
48 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
49 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
50 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
3 | Wózek konfiguracja anestezjologiczna | Ilość | 1
51 | nazwa produktu | podać |  | –
52 | model/typ | podać |  | –
53 | producent | podać |  | –
54 | Wózek anestezjologiczny z pełnym wyposażeniem | TAK, opisać |  | –
55 | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym | TAK, podać |  | –
56 | Wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzą: - szuflada duża o wysokości 250 mm- 1 szt. - szuflada średnia o wysokości 150 mm- 2 szt. - szuflada mała o wysokości 80 mm- 3 szt. lub 2 szt. Tolerancja wymiarowa +/- 50 mm | TAK, podać |  | –
57 | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
58 | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej lub konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) z nierdzewnych aluminiowych paneli | TAK, podać |  | –
59 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej - odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający uchwyty do przetaczania wózka lub uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | –
60 | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-200 mm) | TAK, podać |  | –
61 | Wózek zabudowany ściankami z trzech stron | TAK, podać |  | –
62 | Wózek posiadający centralną blokadę wszystkich szuflad | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
63 | 4 Koła o średnicy min. 120 [mm] w tym minimum jedno z blokadą – koła niebrudzące podłoża | TAK, podać |  | –
64 | Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej lub inny system montażu dodatkowego wyposażenia | TAK, podać |  | –
65 | Kolor min. szuflad do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min. 5 | TAK, podać |  | –
66 | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel w trakcie użytkowania bez użycia narzędzi | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Wyposażenie dla 1 szt.
67 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości – 1 kpl. | TAK |  | –
68 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości – 1 kpl. | TAK |  | –
69 | Galeryjka nad blatem posiadająca następujące elementy: - półka tworzywowa o wymiarach min. 750 x 150 mm - uchwyt na rękawiczki - nadstawka z min. pięcioma pojemnikami tworzywowymi - nadstawka min. pięcioma pojemnikami tworzywowymi - tacka o wymiarach 200x150x60 mm +/-50mm | TAK |  | –
70 | Dodatkowy blat wysuwany – chowany pod blat główny o wymiarze min. 380x 310 mm | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
71 | Uchwyt na pojemnik na igły wraz z tworzywowym pojemnikiem | TAK |  | –
72 | Uchwyt na worek z odpadami lub tworzywowy kosz o pojemności min. 8l z możliwością stosowania wymiennych worków | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
73 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
74 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
75 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
4 | Lampa zabiegowa | Ilość | 1
76 | nazwa produktu | podać |  | –
77 | model/typ | podać |  | –
78 | producent | podać |  | –
79 | Napięcie, częstotliwość -230 V, 50/60 Hz | TAK, podać |  | –
80 | Zasilanie diod LED -24 V | TAK, podać |  | –
81 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - min. 60 000 lux | TAK, podać |  | –
82 | Średnica pola roboczego w odległości 1m (d10 - d50) min. 300 - 150 mm | TAK, podać |  | –
83 | Wgłębność oświetlenia min. 120 cm | TAK, podać |  | –
84 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 95 | TAK, podać |  | –
85 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) min. 95 | TAK, podać |  | –
86 | Temperatura barwowa min. 4200 K | TAK, podać |  | –
87 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym - I | TAK, podać |  | –
88 | Zakres regulacji natężenia oświetlenia min. 40-100% | TAK, podać |  | –
89 | Żywotność źródła światła LED min. 40 000 h | TAK, podać |  | –
90 | Moc oprawy max. 40W | TAK, podać |  | –
91 | Lampa na stelażu mobilnym | TAK, podać |  | –
92 | Panel sterujący w obudowie lampy | TAK, podać |  | –
93 | Strerylny uchwyt do regulacji lampy | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
94 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
95 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
96 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
5 | Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych | Ilość | 2
97 | nazwa produktu | podać |  | –
98 | model/typ | podać |  | –
99 | producent | podać |  | –
100 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  | –
101 | Urządzenie do pracy ciągłej | TAK |  | –
102 | System zapewniający „suche grzanie” bez udziału wody lub grzanie z udziałem wody | TAK, podać |  | –
103 | Możliwość mocowania do min. stojaka na kroplówki | TAK, podać |  | –
104 | Regulacja temperatury w zakresie min. 37-39 [ºC] lub temperatura stała | TAK, podać |  | regulacja - 3 pkt.; stała - 0 pkt.
105 | Czytelny wyświetlacz z bieżącą temperaturą | TAK, podać |  | –
106 | Czas podgrzewania max. 5 [min.] | TAK, podać |  | –
107 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury lub odcięcie zasilania przy przekroczeniu 43 / 45/ 48±3°C | TAK, podać |  | –
108 | Przepływ min. 1-16 [ml/min.] | TAK, podać |  | –
109 | Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej min. śr. 4,1-5,0 mm | TAK, podać |  | –
110 | Masa urządzenia max. 2 [kg] | TAK, podać |  | –
111 | Zasilanie 230 [V], 50/60 [Hz] | TAK, podać |  | –
112 | Pobór mocy max. 250 [W] | TAK, podać |  | –
113 | Klasa ochronności min. I, BF, IPX1 | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
114 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
115 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
116 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
6 | Ssak elektryczny | Ilość sztuk | 2
117 | nazwa produktu | podać |  | –
118 | model/typ | podać |  | –
119 | producent | podać |  | –
120 | przepływ powietrza max. 30l/min | Tak, podać |  | –
121 | Maksymalne podciśnienie do 85 kPa (+0%/ -10%) | Tak, podać |  | –
122 | Zakres regulacji min. 0÷85 kPa | Tak, podać |  | –
123 | Pojemność butli max. 2l x 2l | Tak, podać |  | –
124 | Wymiary 370x300x530mm (+/- 10%) | Tak, podać |  | –
125 | Masa max. 8 kg | Tak, podać |  | –
126 | Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia | Tak, podać |  | –
127 | Sterowanie łącznikiem nożnym | Tak, podać |  | –
128 | Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia | Tak, podać |  | –
129 | Wygodny uchwyt do przenoszenia | Tak, podać |  | –
130 | Pojemniki wielorazowe 1l lub 2l | Tak, podać |  | –
131 | Wkłady jednorazowe 1l lub 2l | Tak, podać |  | –
132 | Zamontowany na wózku | Tak, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
133 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
134 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
135 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
7 | Kontroler grzewczy | Ilość sztuk | 3
136 | nazwa produktu | podać |  | –
137 | model/typ | podać |  | –
138 | producent | podać |  | –
139 | Aparat do ogrzewania dorosłych i dzieci ciepłem suchym | Tak, podać |  | –
140 | Zabezpieczenie termiczne poprzez termostat wewnętrzny | Tak, podać |  | –
141 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, | Tak, podać |  | –
142 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak, podać |  | –
143 | Długość przewodu grzewczego min. 1,5 metra | Tak, podać |  | 1,5 m - 0 pkt.; > 1,5 m - 1 pkt.
144 | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | Tak, podać |  | –
145 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek min. 2 koła z blokadą z koszykiem lub półką na kołdry) | Tak, podać |  | –
146 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | Tak, podać |  | –
147 | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) | Tak, podać |  | –
148 | Min. 4 zakresy temperatur : temp. otoczenia, 30-34°C, 36-40°C, 42-46°C albo min. 6 zakresów temperatur: 46°C (po 10 min. automatycznie przełączany na zakres 43°C- tzw. funkcja „boost”), 43°C, 40°C, 37°C, 34°C, otoczenia | Tak, podać |  | –
149 | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ min. 1000 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta | Tak, podać |  | 1000 l/ min. - 0 pkt.; >1000 l/ min. - 2 pkt.
150 | Funkcja ochładzania pacjenta – automatyczne stopniowe zmniejszanie temperatury | Tak, podać |  | –
151 | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm + automatyczne wyłączenie grzałki | Tak, podać |  | –
152 | Waga urządzenia | Tak, podać |  | –
153 | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia | Tak, podać |  | –
154 | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce śródoperacyjne, koce grzewcze pediatryczne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego | Tak, podać |  | –
155 | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał przezierny dla promieniowana rentgenowskiego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych części z ciałem pacjenta | Tak, podać |  | –
156 | Kołdry (koce) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego; posiadające szczeliny dostępowe do klatki piersiowej oraz celem sprawdzenia pulsu na kończynach; wym. w zakresie 180 – 195 cm x 100 - 110 cm ± 10 % – 25 szt. do każdego urządzenia | Tak, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
157 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
158 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
159 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
8 | Wózek konfiguracja użytkowa | Ilość sztuk | 2
160 | nazwa produktu | podać |  | –
161 | model/typ | podać |  | –
162 | producent | podać |  | –
163 | Wymiary zewnętrzne szafki wózka 720x550(±50mm) | TAK, podać |  | –
164 | Wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (±20mm) | TAK, podać |  | –
165 | Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo lub z tworzywa sztucznego na profilach aluminiowych | TAK, podać |  | –
166 | Blat górny i dolny wykonany z tworzywa sztucznego, blat górny otoczony z 3 stron bandami lub relingami | TAK, podać |  | –
167 | Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami | TAK, podać |  | –
168 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającym suszenie i odpływ wody | TAK, podać |  | –
169 | Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Oponki nie brudzące podłoże, koła w osłonach tworzywowych | TAK, podać |  | –
170 | Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych tym jedna mała szuflada, 1 duża szuflada, 3 średnie szuflady zamykane na zamek centralny | TAK, podać |  | –
171 | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ; uchwyt umieszczony od frontu wózka | TAK, podać |  | –
Wyposażenie dodatkowe wózka | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA |  |  | –
172 | Co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu | TAK, podać |  | –
173 | Kosz na odpady z tworzywa , z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę, wykonanymi z anodowanego aluminium – 1 szt. | TAK, podać |  | –
174 | Uchwyt i pojemnik na zużyte igły, na blacie uchwyt na minimum 3 butelki | TAK, podać |  | –
175 | Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej sześciu różnych kolorach | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
176 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
177 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
178 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
9 | Zestaw do intubacji | Ilość | 1
179 | nazwa produktu | podać |  | –
180 | model/typ | podać |  | –
181 | producent | podać |  | –
182 | Laryngospop: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka MacCoy 2 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka MacCoy 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka MacCoy 4 wielorazowa – 2 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, opisać |  | –
183 | Prowadnice: Prowadnica, 06FR, dziecięca – 1szt. Prowadnica, 86FR, dorośli – 1 szt. | TAK, opisać |  | –
184 | Szczypce: Szczypce Magilla 7,25” dla dzieci i młodzieży do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, opisać |  | –
185 | Rurki intubacyjne: Rurka intubacyjna z mankietem nr 3.0 – 4 szt Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,0 – 4 szt Rurka intubacyjna z mankietem nr 6.5 – 4 szt. Rurka intubacyjna z mankietem nr 7.5 – 4 szt. Rurka intubacyjna z mankieten nr 8,5cm – 4 szt. | TAK, opisać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
186 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
187 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
10 | Zestaw do intubacji z rurkami | Ilość sztuk | 2
188 | nazwa produktu | podać |  | –
189 | model/typ | podać |  | –
190 | producent | podać |  | –
191 | Zestaw do intubacji dotchawicznej | TAK, opisać |  | –
192 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm | TAK |  | –
193 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm | TAK, podać |  | –
194 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | TAK, podać |  | –
195 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu MacCoy, Nr 2 Nr 3 oraz Nr 4 - po 2 szt. z każdego rozmiaru, antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
196 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
197 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
198 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
11 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | Ilość sztuk | 3
199 | nazwa produktu | podać |  | –
200 | model/typ | podać |  | –
201 | producent | podać |  | –
202 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych o masie ciała powyżej 25kg | TAK, podać |  | –
203 | Zestaw z rezerwuarem tlenu 2600ml oraz dwoma przezroczystymi maskami silikonowymi z nakładkami wielofunkcyjnymi i zaczepami do paska mocującego | TAK, podać |  | –
204 | Worek o pojemności 1600ml, wykonany z przezroczystego silikonu, zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru, | TAK, podać |  | –
205 | Maksymalna objętość dostarczanego gazu 800ml | TAK, podać |  | –
206 | Opór wydechowy 2,6 cm H2O mierzony przy przepływie 50 l/min | TAK, podać |  | –
207 | Opór wdechowy z rezerwuarem ok. 4,2 cm H2O (bez rezerwuaru ok. 3,1 cm H2O) mierzony przy przepływie 50 l/min | TAK, podać |  | –
208 | W komplecie maski w rozmiarach: 3/4 oraz 4/5+ wyposażone w miękki mankiet uszczelniający maskę pozwalający na obserwację twarzy pacjenta | TAK, podać |  | –
209 | Resuscytator do sterylizacji w autoklawie; rezerwuar tlenu do dezynfekcji | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
210 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
12 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | Ilość sztuk | 1
211 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dzieci i niemowląt z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 1 lub nr 2 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt | TAK, opisać |  | –
212 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet II
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet II
1 | Kardiomonitor | Ilość sztuk | 3
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
Paramerty kardiomonitora |  |  |  | -
16 | Monitor przeznaczony dla dzieci i dorosłych, o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy | TAK, podać |  | -
17 | Wysokiej jakość ekran LCD TFT o przekątnej min. 12" (obraz o rozdzielczości min. 1024x768 pikseli), do prezentacji min. 6 krzywych jednocześnie. Sterowanie poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. Możliwość sterowania z poziomu opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego. | TAK, podać |  | -
18 | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | TAK, podać |  | -
19 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/ 50Hz Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie. Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze | TAK, podać |  | -
20 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość rozbudowy o podłączenie do sieci bezprzewodowej | TAK, podać |  | Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali - 5 pkt.; Brak możliwości podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali - 0 pkt.;
21 | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń. Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną z prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK, podać |  | Program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG zawierający kryteria specyficzne dla danej płci oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI) z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących - 3 pkt.; Brak programu do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG- 0 pkt.
22 | Pomiar saturacji w zakresie min. od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału. W komplecie kabel główny i gumowy, łatwy w czyszczeniu, czujnik na palec dla dorosłych | TAK, podać |  | -
23 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Zakres pomiarowy min.: 15-260 mmHg. Pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1-240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module. W komplecie przewód interfejsowy z szybkozłączką, wielorazowe mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach oraz 5 mankietów dla pacjentów otyłych na przedramię | TAK, podać |  | -
24 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną: min. 1 kanał pomiarowy. Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych - w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. Funkcja kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację. Możliwość pomiaru parametrów min. PPV. Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania do 10 punktów pomiarowych | TAK, podać |  | -
25 | Pomiar temperatury, min. jeden tor pomiarowy. Prezentacja 3 wartości temperatur jednocześnie: T1, T2, ΔT. Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy | TAK, podać |  | -
26 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami. Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.;
27 | Możliwości rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu bocznym na każdym stanowisku. | TAK, podać |  | -
28 | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG - moduł wymienny, 4 kanały EEG z rozpoznawaniem EMG. Moduł wyposażony w możliwość pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych (EAP). Możliwość pomiaru z elektrodą referencyjną lub bipolarną. Automatyczna kontrola i rozpoznanie odprowadzeń | TAK/NIE |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.;
29 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 24 godzinne z możliwością rozbudowy do min. 48 godzin. Min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego lub min. 300 ostatnich komunikatów alarmowych z informacją o włączeniu lub wyłączeniu głównych alarmów, rodzaju alarmu, uciszeniu i czasie wystąpienia | TAK, podać |  | -
30 | Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.;
Warunki gwarancji i serwisu
31 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
32 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
33 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
2 | Aparat do znieczulenia ogólnego | Ilość sztuk | 2
34 | nazwa produktu | podać |  | –
35 | model/typ | podać |  | –
36 | producent | podać |  | –
WARUNKI OGÓLNE
37 | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać |  | –
38 | Minimum 3 szuflady na drobne akcesoria, w tym min. jedna zamykana na klucz | TAK, podać |  | –
39 | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej z blokadami na min. 2 kołach lub z hamulcem centralnym dwóch kół | TAK, podać |  | –
40 | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) | TAK, podać |  | –
41 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawijącego - wtyki typu AGA | TAK, podać |  | –
42 | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) - należy zapewnić prawidłowe podłaczenie odciągu z kolumnami | TAK, podać |  | -
43 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut | TAK, podać |  | –
44 | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min. 120 l/min | TAK, podać |  | –
45 | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać |  | –
46 | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać |  | –
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
47 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK, podać |  | –
48 | Precyzyjny elektroniczny/pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów lub mechaniczny mieszalnik świeżych gazów podlegający kontroli elektronicznej, wraz z prezentacją wartości przepływu oraz ciśnień (graficznie i cyfrowo) | TAK, podać |  | –
49 | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB lub urządzeń zewnętrznych poprzez złącze sieciowe | TAK, podać |  | –
50 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym | TAK, podać |  | –
51 | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta lub aparat do znieczulania wyposażony w system kompensacji przecieku zgodnie z ustawionymi wartościami przepływu świeżych gazów oraz możliwość ciągłej wizualnej kontroli przecieku poprzez obserwację miecha | TAK, podać |  | –
52 | Przepływ bezpieczeństwa O2 | TAK, podać |  | –
53 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 300 ml/min. | TAK, podać |  | –
54 | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt; NIE – 0 pkt.
UKŁAD ODDECHOWY
55 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny | TAK, podać |  | –
56 | Obejście tlenowe o dużej objętości – min. 50 l/min | TAK, podać |  | –
57 | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać |  | –
58 | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL lub aparat do znieczulania wyposażony w mechaniczną płynnie regulowaną zastawkę APL używaną przy wentylacji ręcznej | TAK, podać |  | –
59 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza | TAK, podać |  | –
60 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK, podać |  | –
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
61 | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji | TAK, podać |  | –
62 | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.;
63 | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 3 krzywych dynamicznych i min. 1 pętli spirometrycznej, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji | TAK, podać |  | –
64 | Możliwość wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych | TAK, podać |  | –
TRYBY WENTYLACJI
65 | Tryb ręczny | TAK, podać |  | –
66 | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać |  | –
67 | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać |  | –
68 | Wentylację SIMV | TAK, podać |  | –
69 | Wentylację PSV | TAK, podać |  | –
70 | Wentylacja PCVG lub PRVC - wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać |  | -
71 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami lub możliwość rozbudowy o funkcję ekonomizacji znieczulenia poprzez optymalizację bezpiecznych przepływów gazów i kalkulację zużycia środka wziewnego i jego kosztu | TAK, podać |  | –
REGULACJE
72 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 lub 2:1 do 1:8 | TAK, podać |  | –
73 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 1/min (podać zakres) | TAK, podać |  | –
74 | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1500 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK, podać |  | –
75 | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 30 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  | –
76 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  | –
77 | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać |  | –
78 | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) | TAK, podać |  | –
ALARMY
79 | Niskiej pojemności minutowej | TAK, podać |  | –
80 | Wysokiej pojemności minutowej | TAK, podać |  | –
81 | Alarm objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
82 | Alarm ciśnienia wdechowego | TAK, podać |  | –
83 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać |  | –
84 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać |  | –
85 | Alarm Apnea | TAK, podać |  | –
POMIAR I OBRAZOWANIE
86 | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać |  | –
87 | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać |  | –
88 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać |  | –
89 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać |  | –
90 | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać |  | –
91 | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK, podać |  | –
92 | Ciśnienia szczytowego | TAK, podać |  | –
93 | Ciśnienia średniego | TAK, podać |  | –
94 | Ciśnienia PEEP | TAK, podać |  | –
95 | Ciśnienia PEEP całkowitego | TAK, podać |  | –
96 | Ciśnienia plateau | TAK, podać |  | –
97 | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać |  | –
98 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać |  | –
99 | Moduł gazowy - pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK, podać |  | –
100 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
101 | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
102 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać |  | –
103 | Kalibracja modułu gazowego automatyczna | TAK, podać |  | –
104 | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 12 godzin | TAK, podać |  | –
105 | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet lub komunikacja USB do celów serwisowych | TAK, podać |  | –
106 | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
PAROWNIKI
107 | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie | TAK, podać |  | –
108 | Aparat przystosowany do parowników z zabezpieczeniem przed przelaniem | TAK, podać |  | –
109 | Aparat z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
INNE
110 | Zawieszenie monitora pacjenta umożliwiające stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– 1 szt. | TAK, podać |  | –
111 | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych z workiem min. po 20 sztuk na aparat | TAK, podać |  | –
Kardiomonitor | Kardiomonitor - sale operacyjne (do aparatów do znieczulania) | Ilość sztuk | 6
111 | nazwa produktu | podać |  | –
112 | model/typ | podać |  | –
113 | producent | podać |  | –
114 | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK |  | –
115 | W obudowie monitora min. 2 miejsca na moduły dodatkowe (CO2, rzut serca lub NMT, BIS) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe | TAK, podać |  | –
116 | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
117 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania) wyposażony w dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie lub wyciszenie alarmu, zmianę ustawień alarmów, zmianę ustawień monitora, uruchomienia listy dostępnych procedur, prezentacje trendów, wydruk, zapisanie wycinku, start pilnego pomiaru NIBP, rozpoczęcie automatycznych pomiarów NIBP, zerowanie ciśnień | TAK, podać |  | –
118 | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów | TAK |  | –
119 | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych oraz ekran 12 odprowadzeń EKG | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
120 | Możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, podświetlenia klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu) lub kardiomonitor wyposażony w czujnik jasności w pomieszczeniu oraz funkcje automatycznego dostosowania intensywności podświetlenia ekranu | TAK, podać |  | –
121 | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne min. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne | TAK, podać |  | –
122 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. | TAK |  | –
123 | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych | TAK |  | –
124 | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 24 godzin monitorowania | TAK |  | 24 h - 0 pkt.; > 24 h - 2 pkt.;
125 | Historia minimum 400 przypadków, z min. 400 krzywymi | TAK, podać |  | –
126 | Jednoczesna prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym | TAK, podać |  | –
127 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez min. 60 [min.] w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK, podać |  | 60 min. - 0 pkt.; 60 - 90 min. - 2 pkt.; > 90 min. - 3 pkt.;
128 | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  | –
129 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego.Rejestracja zdarzeń alarmowych | TAK |  | –
130 | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane min. kolorystycznie | TAK |  | –
131 | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów lub kardiomonitor umożliwiający podłączenie jednego ekranu powielającego poprzez złącze cyfrowo-analogowe | TAK |  | –
132 | Pomiar EKG
133 | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3, 7, 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego | TAK, podać |  | –
134 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  | –
135 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK |  | –
136 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego | TAK, podać |  | –
137 | Pomiar HR w zakresie min. 30-250 bpm | TAK, podać |  | –
138 | Analiza arytmii – min. 14 rodzajów zaburzeń w monitorze | TAK, podać |  | 14 - 25 – 0 pkt.; >25 – 2 pkt.
139 | Zakres pomiaru ilości oddechów min. 4 - 120 odd./min. | TAK, podać |  | –
140 | Możliwość regulacji czasu bezdechu | TAK |  | –
141 | Pomiar saturacji i tętna | TAK, podać
142 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i dokładnością min. ±2% lub ±2 cyfry (dla zakresu typowego 70-100%) w technologii Nellcor lub równoważnej | TAK, podać |  | –
143 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
144 | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 250 bpm z dokładnością min. ± 5 bpm | TAK, podać |  | –
145 | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną | TAK, podać
146 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 4 godzin. | TAK, podać |  | –
147 | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 25 - 260 mmHg | TAK, podać |  | –
148 | Zakres pomiaru tętna min. 30-240bpm z dokładnością min. ±5 bpm lub ± 5% | TAK, podać |  | –
149 | Pomiar temperatury | TAK, podać
150 | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C | TAK |  | –
151 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | TAK |  | –
152 | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  | –
153 | Pomiar ciśnienia met. inwazyjną | TAK, podać
154 | Możliwość monitorowania IBP w min. 2 kanałach | TAK, podać |  | –
155 | Elementy wyposażenia każdego monitora | TAK, podać
156 | - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie min. 150 elektrod EKG. - wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips lub mankiet silikonowy (2 szt.) - jednorazowy czujnik na palec dla dorosłych– 1 opakowanie (około 25 szt.) - przewód ciśnieniowy NIBP oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) - sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) oraz centralnej (1 szt.) - kabel IBP (1 szt.), - akcesoria do BIS (3 kpl. na wszystkie monitory w dostawie), - zasilacz (230V) do modułu transportowego - mocowanie monitora przystosowane do uchwytu na aparacie do znieczulenia (typ zostanie określony przez użytkownika przed dostawą) | TAK |  | –
157 | Pozostałe | TAK, podać
158 | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
159 | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ mierzonego zawsze w tym samym pkt. cyklu oddechowego przy pomiarze kapnografii. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
160 | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
161 | Pomiar NMT z urządzenia zewnętrznego lub modułu | TAK, podać |  | urządzenie zew. - 0 pkt.; moduł - 5 pkt.;
162 | Pomiar indeksu bispektralnego (BIS) | TAK, podać |  | -
Warunki gwarancji i serwisu
163 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
164 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
165 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
3 | Aparat do znieczulania ogólnego | Ilość sztuk | 1
166 | nazwa produktu | podać |  | –
167 | model/typ | podać |  | –
168 | producent | podać |  | –
WARUNKI OGÓLNE
169 | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać |  | –
170 | Minimum 3 szuflady na drobne akcesoria, w tym min. jedna zamykana na klucz | TAK, podać |  | –
171 | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej z blokadami na min. 2 kołach lub z hamulcem centralnym dwóch kół | TAK, podać |  | –
172 | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) | TAK, podać |  | –
173 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawijącego - wtyki typu AGA | TAK, podać |  | –
174 | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) - należy zapewnić prawidłowe podłaczenie odciągu z kolumnami | TAK, podać |  | -
175 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut | TAK, podać |  | –
176 | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min. 120 l/min | TAK, podać |  | –
177 | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać |  | –
178 | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać |  | –
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
179 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK, podać |  | –
180 | Precyzyjny elektroniczny/pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów | TAK, podać |  | –
181 | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
182 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym | TAK, podać |  | –
183 | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta lub układ bezpieczeństwa wentylacji polegający na kompensacji przepływu w układzie oddechowym do 15l/min lub | TAK, podać |  | –
184 | Przepływ bezpieczeństwa O2 | TAK, podać |  | –
185 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 300 ml/min. | TAK, podać |  | –
186 | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt; NIE – 0 pkt.
UKŁAD ODDECHOWY
187 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny | TAK, podać |  | –
188 | Obejście tlenowe o dużej objętości – min. 50 l/min | TAK, podać |  | –
189 | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać |  | –
190 | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL lub regulowaną mechaniczną zastawkę APL | TAK, podać |  | –
191 | Układ oddechowy o prostej budowie łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu, o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5L wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | TAK, podać |  | -
192 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza | TAK, podać |  | –
193 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK, podać |  | –
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
194 | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji | TAK, podać |  | –
195 | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0pkt.;
196 | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 3 krzywych dynamicznych i min. 1 pętli spirometrycznej, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji | TAK, podać |  | –
197 | Możliwość wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych | TAK, podać |  | –
TRYBY WENTYLACJI
198 | Tryb ręczny | TAK, podać |  | –
199 | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać |  | –
200 | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać |  | –
201 | Wentylację SIMV | TAK, podać |  | –
202 | Wentylację PSV | TAK, podać |  | –
203 | Wentylacja PCVG lub PRVC - wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać |  | -
204 | funkcja automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | TAK, podać |  | –
REGULACJE
205 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 lub 2:1 do 1:8 | TAK, podać |  | –
206 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK, podać |  | –
207 | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1500 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK, podać |  | –
208 | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 30 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  | –
209 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  | –
210 | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać |  | –
211 | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) | TAK, podać |  | –
ALARMY
212 | Niskiej pojemności minutowej . Możliwość czasowego zawieszenia alarmu np. podczas indukcji znieczulenia | TAK, podać |  | –
213 | Wysokiej pojemności minutowej. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu np. podczas indukcji znieczulenia | TAK, podać |  | –
214 | Alarm objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
215 | Alarm ciśnienia wdechowego | TAK, podać |  | –
216 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać |  | –
217 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać |  | –
218 | Alarm Apnea | TAK, podać |  | –
POMIAR I OBRAZOWANIE
219 | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać |  | –
220 | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać |  | –
221 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać |  | –
222 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać |  | –
223 | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać |  | –
224 | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK, podać |  | –
225 | Ciśnienia szczytowego | TAK, podać |  | –
226 | Ciśnienia średniego | TAK, podać |  | –
227 | Ciśnienia PEEP | TAK, podać |  | –
228 | Ciśnienia PEEP całkowitego | TAK, podać |  | –
229 | Ciśnienia plateau | TAK, podać |  | –
230 | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać |  | –
231 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać |  | –
232 | Moduł gazowy - pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK, podać |  | –
233 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
234 | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
235 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać |  | –
236 | Kalibracja modułu gazowego automatyczna | TAK, podać |  | –
237 | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 12 godzin | TAK, podać |  | –
238 | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK, podać |  | –
239 | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
PAROWNIKI
240 | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie, elektronicznie sterowanych z poziomu monitora. System podaży anestetyku elektronicznie sterowany bez konieczności podłaczenia dodatkowych przewodów lub aparat przystosowany do podłączenia jednego parownika czynnego i dwóch mocowanych do układu parkowania jednocześnie, z parownikiem czynnym, elektronicznie sterowanym z poziomu monitora i z systemem podaży anestetyku elektronicznie sterowanym, bez konieczności podłączenia dodatkowych przewodów | TAK, podać |  | –
241 | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu | TAK, podać |  | –
INNE
242 | Zawieszenie monitora pacjenta umożliwiające stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– 1 szt. | TAK, podać |  | –
243 | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych z workiem min. po 20 sztuk na aparat | TAK, podać |  | –
Kardiomonitor | Kardiomonitor - sale operacyjne (do aparatów do znieczulania) | Ilość sztuk | 6
243 | nazwa produktu | podać |  | –
244 | model/typ | podać |  | –
245 | producent | podać |  | –
246 | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK |  | –
247 | W obudowie monitora min. 2 miejsca na moduły dodatkowe (CO2, rzut serca lub NMT, BIS) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe | TAK, podać |  | –
248 | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
249 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania) wyposażony w dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie lub wyciszenie alarmu, zmianę ustawień alarmów, zmianę ustawień monitora, uruchomienia listy dostępnych procedur, prezentacje trendów, wydruk, zapisanie wycinku, start pilnego pomiaru NIBP, rozpoczęcie automatycznych pomiarów NIBP, zerowanie ciśnień | TAK, podać |  | –
250 | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów | TAK |  | –
251 | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych oraz ekran 12 odprowadzeń EKG | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
252 | Możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, podświetlenia klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu) lub kardiomonitor wyposażony w czujnik jasności w pomieszczeniu oraz funkcje automatycznego dostosowania intensywności podświetlenia ekranu | TAK, podać |  | –
253 | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne min. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne | TAK, podać |  | –
254 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. | TAK |  | –
255 | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych | TAK |  | –
256 | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 24 godzin monitorowania | TAK |  | 24 h - 0 pkt.; > 24 h - 2 pkt.;
257 | Historia minimum 400 przypadków, z min. 400 krzywymi | TAK, podać |  | –
258 | Jednoczesna prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym | TAK, podać |  | –
259 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez min. 60 [min.] w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK, podać |  | 60 min. - 0 pkt.; 60 - 90 min. - 2 pkt.; > 90 min. - 3 pkt.;
260 | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  | –
261 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego.Rejestracja zdarzeń alarmowych | TAK |  | –
262 | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane min. kolorystycznie | TAK |  | –
263 | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów lub kardiomonitor umożliwiający podłączenie jednego ekranu powielającego poprzez złącze cyfrowo-analogowe | TAK |  | –
264 | Pomiar EKG
265 | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3, 7, 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego | TAK, podać |  | –
266 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  | –
267 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK |  | –
268 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego | TAK, podać |  | –
269 | Pomiar HR w zakresie min. 30-250 bpm | TAK, podać |  | –
270 | Analiza arytmii – min. 14 rodzajów zaburzeń w monitorze | TAK, podać |  | 14 - 25 – 0 pkt.; >25 – 2 pkt.
271 | Zakres pomiaru ilości oddechów min. 4 - 120 odd./min. | TAK, podać |  | –
272 | Możliwość regulacji czasu bezdechu | TAK |  | –
273 | Pomiar saturacji i tętna | TAK, podać
274 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i dokładnością min. ±2% lub ±2 cyfry (dla zakresu typowego 70-100%) w technologii Nellcor lub równoważnej | TAK, podać |  | –
275 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
276 | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 250 bpm z dokładnością min. ± 5 bpm | TAK, podać |  | –
277 | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną | TAK, podać
278 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 4 godzin. | TAK, podać |  | –
279 | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 25 - 260 mmHg | TAK, podać |  | –
280 | Zakres pomiaru tętna min. 30-240bpm z dokładnością min. ±5 bpm lub ± 5% | TAK, podać |  | –
281 | Pomiar temperatury | TAK, podać
282 | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C | TAK |  | –
283 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | TAK |  | –
284 | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  | –
285 | Pomiar ciśnienia met. inwazyjną | TAK, podać
286 | Możliwość monitorowania IBP w min. 2 kanałach | TAK, podać |  | –
287 | Elementy wyposażenia każdego monitora | TAK, podać
288 | - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie min. 150 elektrod EKG. - wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips lub mankiet silikonowy (2 szt.) - jednorazowy czujnik na palec dla dorosłych– 1 opakowanie (około 25 szt.) - przewód ciśnieniowy NIBP oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) - sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) oraz centralnej (1 szt.) - kabel IBP (1 szt.), - akcesoria do BIS (3 kpl. na wszystkie monitory w dostawie), - zasilacz (230V) do modułu transportowego - mocowanie monitora przystosowane do uchwytu na aparacie do znieczulenia (typ zostanie określony przez użytkownika przed dostawą) | TAK |  | –
289 | Pozostałe | TAK, podać
290 | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
291 | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ mierzonego zawsze w tym samym pkt. cyklu oddechowego przy pomiarze kapnografii. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
292 | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
293 | Pomiar NMT z urządzenia zewnętrznego lub modułu | TAK, podać |  | urządzenie zew. - 0 pkt.; moduł - 5 pkt.;
294 | Pomiar indeksu bispektralnego (BIS) | TAK, podać |  | -
Warunki gwarancji i serwisu
295 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
296 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
297 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet III
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet III
1 | Defibrylator | Ilość sztuk | 2
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
Warunki ogólne
16 | Urządzenie przenośne - waga max 8 kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów), wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK, podać |  | Masa urządzenia poniżej 8 kg – 10 pkt Masa urządzenia powyżej 8 kg – 0 pkt
17 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP22 wg IEC529) | TAK, podać |  | –
18 | Temperatura pracy w zakresie min. od 0 do 40ºC | TAK, podać |  | –
19 | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk raportu | TAK, podać |  | –
Zasilanie
20 | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50 Hz | TAK, podać |  | –
21 | Wbudowana ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | TAK, podać |  | –
22 | Akumulatory litowe o pojemności min. 5 Ah ze zminimalizowanym efektem pamięci | TAK, podać |  | –
23 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy: - min. 4 godz ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | TAK, podać |  | –
24 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze | TAK, podać |  | –
25 | Czas ładowania akumulatora/ów do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny | TAK, podać |  | –
Defibrylacja
26 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa, regulacja energii w zakresie min. 1 do 200J | TAK, podać |  | –
27 | Defibrylacja ręczna wewnętrzna i półautomatyczna z trybem doradczym, możliwość trybu AED | TAK, podać |  | –
28 | Możliwość wykonania kardiowersji – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK, podać |  | –
29 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 7 sekund | TAK, podać |  | –
30 | Minimum 19 dostępnych poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej | TAK, podać |  | –
31 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | TAK, podać |  | –
32 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie, start/ stop wydruku) | TAK, podać |  | –
Monitorowanie EKG
33 | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie SpO2, NIBP, kapnografię. | TAK, podać |  | –
34 | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 30 -300 /min. | TAK, podać |  | –
35 | Filtr EKG - min. 3 różne ustawienia | TAK, podać |  | –
36 | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-3,0 cm/mV | TAK, podać |  | –
37 | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego | TAK, podać |  | Tak – 8 pkt Nie- 0 pkt
Wspomaganie resuscytacji
38 | Monitorowanie RKO z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015 | TAK, podać |  | –
39 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK, podać |  | Obecna funkcja metronomu – 9 pkt Brak funkcji metronomu – 0 pkt
40 | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej | TAK, podać |  | –
41 | Podczas resuscytacji dzieci, z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia | TAK, podać |  | –
42 | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć | TAK, podać |  | –
43 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć | TAK, podać |  | –
Stymulacja zewnętrzna
44 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | TAK, podać |  | –
45 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | TAK, podać |  | –
46 | Prąd stymulacji w zakresie min 20-140 mA ze skokiem regulacji maks. 3 mA | TAK, podać |  | –
Alarmy
47 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych. Trendu do analizy | TAK, podać |  | –
48 | Możliwość czasowego zawieszenia i wyłączenia alarmów | TAK, podać |  | –
49 | Manualne oraz automatyczne programowanie granic alarmowych HR | TAK, podać |  | –
Rejestracja
50 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 10,4” o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli | TAK, podać |  | 10,4” -10 pkt mniej - 0 pkt
51 | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych | TAK, podać |  | –
52 | Wbudowana drukarka wewnętrzna (rejestrator termiczny EKG) na papier o szerokości min.80 mm | TAK, podać |  | –
53 | Pamięć wewnętrzna min. 300 epizodów z fragmentami zapisu EKG | TAK, podać |  | –
54 | Możliwość zapisu danych na zewnętrznych kartach pamięci typu CF lub USB z możliwością transferu danych do komputera | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
55 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
56 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
57 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet IV
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet IV
1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny – okulistyczny, wykonany ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | –
17 | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  | –
18 | Ładowanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  | –
19 | Zasilanie bateryjne z wbudowanego akumulatora DC | TAK, podać |  | –
20 | Podstawa przejezdna z blokadą w kształcie litery „T”, zapewniająca wygodny dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  | –
21 | Napęd stołu elektrohydrauliczny elektryczny | TAK |  | –
22 | Stół wyposażony w system antykolizyjny, uniemożliwiający uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK, opisać |  | –
23 | Blat 5 segmentowy o min. konfiguracji: • podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, • oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej, • płyta lędźwiowa, • podnóżki lewy i prawy Blat min. 4 segmentowy o min. konfiguracji: • podgłówek elektrycznie sterowany, • oparcie pleców, • płyta lędźwiowa, • podnóżek | TAK, podać |  | –
24 | Blat z możliwością zamiany miejscami podgłówka z podnóżkami | TAK |  | –
25 | Segmenty blatu (części lędźwiowe) wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające mocowania wyposażenia przed wypadnięciem | TAK |  | –
26 | Blat przezierny dla promieni RTG i umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C. Możliwość wykonywania zdjęć RTG za pomocą kaset min. w segmencie podgłówka, oparcia pleców i zagłówka bez potrzeby poruszenia pacjenta (wymagane prowadnice do kaset) | TAK, podać |  | –
27 | Przesuw wzdłużny blatu min. 400 mm, realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK, podać |  | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie
28 | Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  | –
29 | Powierzchnie blatu łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  | –
30 | Pilot min. przewodowy lub bezprzewodowy: • z wyświetlaczem prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, błędach i awariach, stanie naładowanego akumulatora, • diody sygnalizujące konieczność ładowania akumulatora, załączenie układu sterowania, orientacji blatu, • przyciski zmiany orientacji stołu regulacji wysokości, zmiany położenia podgłówka, oparcia pleców | TAK, podać |  | Pilot przewodowy - 0 pkt Pilot bezprzewodowy - 5 pkt.
31 | Regulacje wysokości blatu, przechyłów bocznych, przechyłów Trandelenburga i anty-Trandelenburga, wypiętrzenia pleców, przesuw wzdłużny oraz poziomowanie blatu za pomocą min pilota | TAK, podać |  | Tylko Pilot - 0 pkt Pilot i Panel Sterowania - 5 pkt
32 | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą elektryczna | TAK |  | –
33 | Długość stołu z blatem: 2050 1950 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | –
34 | Całkowita szerokość blatu 570 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | –
35 | Regulacja wysokości w zakresie min. 720 500 mm do 1160 800 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe - proporcjonalnie
36 | Regulacja oparcia pleców min. - 45⁰ do 85⁰ ± 5⁰ –150 do 900 | TAK, podać |  | –
37 | Regulacja podgłówka min. - 55⁰ do 60⁰ ± 5⁰ | TAK, podać |  | –
38 | Regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej min. - 90⁰ do 60⁰ ± 5⁰ | TAK, podać |  | –
39 | Przechyły boczne min. ± 30⁰ | TAK, podać |  | –
40 | Przechył Trendelenburga min. 40⁰ | TAK, podać |  | –
41 | Przechył anty-Trendelenburga min. 40⁰ | TAK, podać |  | –
42 | Wyposażenie stołu w min.: • podnóżek z podestem - 1 szt. • poręcze z stali nierdzewnej zabezpieczające bezwładnego pacjenta przed zsunięciem się ze stołu zabiegowo-operacyjnego, z możliwością przesuwu wzdłużnego oraz odwodzenia na boki - 1 kpl., • komplet elementów poszerzających blat stołu, elementy montowane do szyn bocznych oparcia pleców i segmentu lędźwiowego, wyposażone w materace z pianki oraz szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego - 1 kpl. Wyposażenie stołu w min.: • podgłówek elektryczny przeznaczony do zabiegów okulistycznych - 1 szt. • podpora ruchoma ręki anestezjologiczna - 1 szt., • wieszak na parawan – 1 kpl. • fotel operatora z oparciem regulowany elektrycznie, regulacja wysokości nożna, elektryczna w zakresie min. 550 – 700 mm, regulacja wysokości podłokietników uchylnych w zakresie min. 140 – 290 mm, waga operatora min. 250 kg, pochylenie siedziska min. 100, blokada kół nożna, średnica kół min. 75 mm – 1 szt. | TAK |  | –
43 | Maksymalne obciążenie statyczne stołu min. 350 250 kg | TAK, podać |  | Parametr wymagany - 0 pkt Największe obciążenie - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie
44 | Hamulce po obu stronach stołu | TAK
Warunki gwarancji i serwisu
44 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
45 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
46 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet V
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet V
1 | Aparat z opaskami uciskowymi do stazy kończyń | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent/kraj | podać |  | –
16 | Wbudowany zegar do kontroli czasu | TAK, podać |  | –
17 | Możliwość ciągłego ustawienia ciśnienia mankietu w zakresie min. 30-650 mmHg | TAK, podać |  | –
18 | Niezależność od zasilania energią w przypadku centralnego systemu zasilania gazem | TAK, podać |  | –
19 | Wizualny wskaźnik sprężonego powietrza na interfejsie użytkownika informujący o stanie urządzenia | TAK, podać |  | –
20 | Zasilanie sprężonym powietrzem 5-6 bar | TAK, podać |  | –
21 | Dokładność +/-10 mmHg | TAK, podać |  | –
22 | Wyświetlacz analogowy (manometr) | TAK, podać |  | –
23 | Sposób montażu dostosowany do warunków: - instalacja za pomocą regulowanego bloku instalacyjnego - instalacja na ruchomym stojaku - instalacja na standardowej szynie | TAK, podać |  | –
24 | Wielorazowe mankiety z oznaczeniem kolorystycznym | TAK, podać |  | –
25 | Przewody łączące urządzenie z mankietem | TAK, podać |  | –
26 | Przewody łączące do centralnego system zasilania gazem | TAK, podać |  | –
27 | Waga max. 3 kg | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
28 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
29 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
30 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet VI
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet VI
1 | Stacja dokujaca | Ilość sztuk | 3
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  | -
17 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.;
18 | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45 | TAK |  | -
19 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  | -
20 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp | TAK |  | -
21 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  | -
22 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.;
23 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  | -
24 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego) | TAK |  | -
25 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko | TAK |  | -
26 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
27 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej podaży insuliny | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt.
28 | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs, LOWTeq. Potwierdzona działąjącymi instalacjami | TAK/NIE |  | TAK - 15 pkt.; NIE - 0 pkt.;
29 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
30 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
31 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
32 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
2 | Pompa strzykawkowa | Ilość sztuk | 8
33 | nazwa produktu | podać |  | –
34 | model/typ | podać |  | –
35 | producent | podać |  | –
36 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami | TAK |  | –
37 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  | –
38 | Automatyczny napęd strzykawki | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
39 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  | –
40 | Zatrzaskowe mocowanie i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  | –
41 | Opcjonalne zasilanie napięciem 11-16 V DC, przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
42 | Masa pompy max 1,5 kg | TAK/NIE |  | Poniżej 2 kg - 4 pkt; Powyżej 2 kg - 0 pkt
43 | Menu w języku polskim | TAK |  | –
44 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
45 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
46 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji | Tak/ podać ilość poziomów regulacji |  | –
47 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
48 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  | –
49 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  | –
50 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany niezależny od położenia głowicy napędu | TAK |  | –
51 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | –
52 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | –
53 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  | –
54 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h | TAK |  | –
55 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | –
56 | Prędkości bolusa min: min.1-1800 ml/h | TAK |  | –
57 | Różne tryby infuzji | TAK |  | –
58 | Dawka w czasie | TAK |  | –
59 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK |  | –
60 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 500 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta | TAK |  | –
61 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  | –
62 | Czujnik ciśnienia okluzji z graficzna prezentacja ciągłego pomiaru w linii, od wartości minimum 0,1bar. Wczesne wykrywanie wzrostu/spadku ciśnienia np. rozłączenie linii | TAK |  | –
63 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | –
64 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  | –
65 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  | –
66 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  | –
67 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45 | TAK |  | –
68 | Możliwość rozbudowy pojedynczej pompy o bezprzewodową komunikację pomp poza stacją dokującą z komputerem | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
69 | Automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej ( bez możliwości podania niechcianego bolusa) | TAK |  | –
70 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  | –
71 | Możliwość pracy w stacji MRI | TAK |  | –
72 | Możliwość pracy w systemie kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  | –
73 | Przestrzeń zajmowana przez pompę poniżej 3000 cm3 | Tak / podać wymiary |  | –
74 | Niski pobór mocy | Tak / podać |  | Poniżej 10W - 2 pkt.; Powyżej 10W - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
75 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
76 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
77 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
3 | Pompa strzykawkowa PCA | Ilość sztuk | 1
78 | nazwa produktu | podać |  | –
79 | model/typ | podać |  | –
80 | producent | podać |  | –
81 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego, przetaczania krwi oraz podawania cytostatyków | TAK |  | –
82 | Sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | –
83 | Zasilanie sieciowe 230 [V] ± 10%, 50 [Hz] | TAK |  | –
84 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
85 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 godz. przy przepływie 100 [ml/godz.] | TAK |  | –
86 | Podać czas zasilania z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 100 [ml/godz.] | TAK, podać |  | –
87 | Masa pompy, max. 1,5 [kg] | TAK |  | –
88 | Podać masę pompy | TAK, podać |  | –
89 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej lub poziomej | TAK |  | –
90 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | –
91 | Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji <0,2 [ml] | TAK |  | –
92 | Zakres prędkości infuzji, min. 0,1 do 1200 [ml/godz.] | TAK |  | –
93 | Podać zakres prędkości infuzji | TAK, podać |  | –
94 | Prędkość infuzji programowana co 0,01 [ml/h] w zakresie od 0,1 do 99,99 [ml/h] | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
95 | Zakres prędkości infuzji bolusem, min. 1 do 1200 [ml/godz.] | TAK |  | –
96 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  | –
97 | Bolus podawany na żądanie | TAK |  | –
98 | Bolus o określonej objętości | TAK |  | –
99 | Dokładność prędkości infuzji +/- 5 [%] | TAK |  | –
100 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD), min. 1- 9999 [ml] | TAK, podać |  | –
101 | Możliwość programowania parametrów infuzji w [mg], [μg], [IE] lub [mmol], z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. [mg/kg/min];[mg/kg/h];[mg/kg/24h]) | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
102 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  | –
103 | Podświetlany panel sterowania | TAK |  | –
104 | Menu w języku polskim | TAK |  | –
105 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
106 | Biblioteka leków zawierająca, min. 700 leków | TAK |  | –
107 | Podać ilość leków w bibliotece | TAK, podać |  | –
108 | Biblioteka leków z możliwością podzielenia leków na min. 10 grup | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
109 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
110 | Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min:max, limity bezwzględne, parametry standardowe) | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
111 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  | –
112 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  | –
113 | Alarm okluzji | TAK |  | –
114 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  | –
115 | Alarm braku lub źle założonego zestawu | TAK |  | –
116 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | TAK |  | –
117 | Alarm wstępny, min. przed końcem infuzji | TAK |  | –
118 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  | –
119 | Alarm powietrza w linii | TAK |  | –
120 | Alarm czujnika kropli | TAK |  | –
121 | W skład każdego zestawu wchodzi, min. zasilacz zewnętrzny, uchwyt mocujący pompę oraz czujnik kropli | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
122 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
123 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
124 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet VII
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet VII
1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu oraz kolumna nośna pokryte osłonami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | –
17 | Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta | TAK, podać |  | –
18 | Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w osiach X, Y i po przekątnych | TAK, podać |  | –
19 | Regulacja pilotem przez napęd elektro-hydrauliczny następujących pozycji: - wysokość blatu - przechyły wzdłużne i boczne blatu - poziomowanie blatu - przesuw wzdłużny blatu | TAK, podać |  | –
20 | Regulacja pilotem przez napęd elektromechaniczny następujących pozycji: - przesuw boczny blatu | TAK, podać |  | –
21 | Regulacja pilotem przesuwu blatu po przekątnych realizowana przez jednoczesne złożenie dwóch napędów: elektro-hydraulicznego i elektromechanicznego | TAK, podać |  | –
22 | Możliwość precyzyjnego ustawienia blatu dzięki dwustopniowej regulacji prędkości poszczególnych przesuwów blatu | TAK, podać |  | –
23 | Pełny zakres prześwietlalności blatu w zakresie 3600 na odcinku min. 1500 mm od strony głowy pacjenta | TAK, podać |  | –
24 | Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta | TAK, podać |  | –
25 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru | TAK, podać |  | –
26 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK, podać |  | –
27 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK, podać |  | –
28 | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK, podać |  | –
29 | Materac jednoczęściowy, pokryty skajem antystatycznym, odejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu” | TAK, podać |  | –
30 | Długość blatu stołu: 2200 mm ( + 20 mm ) | TAK, podać |  | –
31 | Szerokość blatu stołu:. 550 mm ( + 20 mm ) | TAK, podać |  | –
32 | Regulacja wysokości w zakresie: od 780 mm do 1200 mm ( + 20 mm ) | TAK, podać |  | –
33 | Przechyły boczne min. 20º | TAK, podać |  | –
34 | Pozycja Trendelenburga: min. 15º | TAK, podać |  | –
35 | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 25º | TAK, podać |  | –
36 | Przesuw wzdłużny blatu min. 520 mm | TAK, podać |  | –
37 | Przesuw boczny blatu min. 250 mm | TAK, podać |  | –
38 | Bezpieczne obciążenie stołu: min. 180 kg | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
39 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
40 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
41 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet VIII
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet VIII
1 | Videolaryngoskop | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent/kraj | podać |  | –
16 | System wideolaryngoskopowy przeznaczony do trudnych oraz rutynowych intubacji umożliwiający wizualizację wejścia do krtani na ekranie monitora | TAK, podać |  | –
| Endoskop sztywny intubacyjny śr. 5-6 mm, dł. min. 40 cm, zakrzywiony pod kątem 30-400. Bateryjne źródło światła led z koszem do sterylizacji | TAK, podać
17 | Łyżka wideolaryngoskopowa przeznaczona do trudnych intubacji (C&L III i IV), wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej z przetwornikiem CMOS oraz diodą oświetleniową LED w części dystalnej | TAK, podać |  | –
18 | Łyżki wideolaryngoskopu w rozmiarach: MacIntosh rozm. 3 – 1 szt, MacIntosh, rozm. 4 – 1 szt, | TAK, podać |  | –
19 | Łyżka uniwersalna do trudnych intubacji typu D-Blade – 1 szt | TAK, podać |  | –
20 | Układ optyczny przetwornika zapewniający kąt pola widzenia min. 80 stopni | TAK, podać |  | –
21 | Możliwość reprocesingu łyżki oraz modułu elektronicznego metodą manualną, dezynfekcji maszynowej do 60 °, Steris oraz Sterrad | TAK, podać |  | –
22 | Moduł elektroniczny ze zintegrowanym monitorem min. 2,4’’kompatybilny z oferowaną łyżką wideolaryngoskopową - 1 szt. Ładowarka do modułu elektronicznego – 1 szt. | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
23 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
24 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
25 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Formularz cenowy
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.10.2018.UE
Załącznik nr 3a do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
po zmianie treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet I
1 | Wózek do przewożenia chorych |  | 1
2 | Wózek do przewożenia chorych |  | 2
3 | Wózek konfiguracja anestezjologiczna |  | 1
4 | Lampa zabiegowa |  | 1
5 | Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych |  | 2
6 | Ssak elektryczny |  | 2
7 | Kontroler grzewczy |  | 3
8 | Wózek konfiguracja użytkowa |  | 2
9 | Zestaw do intubacji |  | 2
10 | Zestaw do intubacji |  | 1
11 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy |  | 3
12 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet II
1 | Kardiomonitor |  | 3
2 | Aparat do znieczulania ogólnego |  | 2
3 | Aparat do znieczulania ogólnego |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet III
1 | Defibrylator |  | 2
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet IV
1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet V
1 | Aparat z opaskami uciskowymi do stazy kończyń |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet VI
1 | Stacja dokująca |  | 3
2 | Pompa strzykawkowa |  | 8
3 | Pompa strzykawkowa PCA |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet VII
1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet VIII
1 | Videolaryngoskop |  | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)