## Pakiet 2
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.36.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 17.07.2018 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 2
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 2
1 | Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych | Ilość | 2
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  | –
17 | Urządzenie do pracy ciągłej | TAK |  | –
18 | System zapewniający „suche grzanie” bez udziału wody lub grzanie z udziałem wody | TAK, podać |  | –
19 | Możliwość mocowania do min. stojaka na kroplówki | TAK, podać |  | –
20 | Regulacja temperatury w zakresie min. 37-39 [ºC] lub temperatura stała | TAK, podać |  | regulacja - 3 pkt.; stała - 0 pkt.
21 | Czytelny wyświetlacz z bieżącą temperaturą | TAK, podać |  | –
22 | Czas podgrzewania max. 5 [min.] | TAK, podać |  | –
23 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury lub odcięcie zasilania przy przekroczeniu 43 / 45/ 48±3°C | TAK, podać |  | –
24 | Przepływ min. 1-16 [ml/min.] | TAK, podać |  | –
25 | Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej min. śr. 4,1-5,0 mm | TAK, podać |  | –
26 | Masa urządzenia max. 2 [kg] | TAK, podać |  | –
27 | Zasilanie 230 [V], 50/60 [Hz] | TAK, podać |  | –
28 | Pobór mocy max. 250 [W] | TAK, podać |  | –
29 | Klasa ochronności min. I, BF, IPX1 | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
31 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
32 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ………..……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.36.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 17.07.2018 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 3
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 3
1 | Zestaw do intubacji | Ilość | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Laryngospop: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka MacCoy 2 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka MacCoy 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka MacCoy 4 wielorazowa – 2 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, opisać |  | –
17 | Prowadnice: Prowadnica, 06FR, dziecięca – 1szt. Prowadnica, 86FR, dorośli – 1 szt. | TAK, opisać |  | –
18 | Szczypce: Szczypce Magilla 7,25” dla dzieci i młodzieży do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, opisać |  | –
19 | Rurki intubacyjne: Rurka intubacyjna z mankietem nr 3.0 – 4 szt Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,0 – 4 szt Rurka intubacyjna z mankietem nr 6.5 – 4 szt. Rurka intubacyjna z mankietem nr 7.5 – 4 szt. Rurka intubacyjna z mankieten nr 8,5cm – 4 szt. | TAK, opisać |  | –
| Żródło światła czas pracy | podać |  | Więcej lub równe 100 000h – 5pkt mniej niż 100 000 0 pkt
Warunki gwarancji i serwisu
20 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
21 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
2 | Zestaw do intubacji z rurkami | Ilość sztuk | 2
22 | nazwa produktu | podać |  | –
23 | model/typ | podać |  | –
24 | producent | podać |  | –
25 | Zestaw do intubacji dotchawicznej | TAK, opisać |  | –
26 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm | TAK |  | –
27 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm | TAK, podać |  | –
28 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | TAK, podać |  | –
29 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu MacCoy, Nr 2 Nr 3 oraz Nr 4 - po 2 szt. z każdego rozmiaru, antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
31 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
32 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
3 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | Ilość sztuk | 3
33 | nazwa produktu | podać |  | –
34 | model/typ | podać |  | –
35 | producent | podać |  | –
36 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych o masie ciała powyżej 25kg | TAK, podać |  | –
37 | Zestaw z rezerwuarem tlenu 2600ml oraz dwoma przezroczystymi maskami silikonowymi z nakładkami wielofunkcyjnymi i zaczepami do paska mocującego | TAK, podać |  | –
38 | Worek o pojemności 1600ml, wykonany z przezroczystego silikonu, zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru, | TAK, podać |  | –
39 | Maksymalna objętość dostarczanego gazu 800ml | TAK, podać |  | –
40 | Opór wydechowy 2,6 cm H2O mierzony przy przepływie 50 l/min | TAK, podać |  | –
41 | Opór wdechowy z rezerwuarem ok. 4,2 cm H2O (bez rezerwuaru ok. 3,1 cm H2O) mierzony przy przepływie 50 l/min | TAK, podać |  | –
42 | W komplecie maski w rozmiarach: 3/4 oraz 4/5+ wyposażone w miękki mankiet uszczelniający maskę pozwalający na obserwację twarzy pacjenta | TAK, podać |  | –
43 | Resuscytator do sterylizacji w autoklawie; rezerwuar tlenu do dezynfekcji | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
44 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
4 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | Ilość sztuk | 1
45 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dzieci i niemowląt z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 1 lub nr 2 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt | TAK, opisać |  | –
46 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………...……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.36.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dnia 17.07.2018 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 6
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 6
1 | Stacja dokująca | Ilość sztuk | 3
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  | -
17 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.;
18 | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45 | TAK |  | -
19 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  | -
20 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp | TAK |  | -
21 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  | -
22 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.;
23 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  | -
24 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego) | TAK |  | -
25 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko | TAK |  | -
26 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
27 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej podaży insuliny | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt.
28 | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs, LOWTeq. Potwierdzona działąjącymi instalacjami | TAK/NIE |  | TAK - 15 pkt.; NIE - 0 pkt.;
29 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
30 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
31 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
32 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
2 | Pompa strzykawkowa | Ilość sztuk | 8
33 | nazwa produktu | podać |  | –
34 | model/typ | podać |  | –
35 | producent | podać |  | –
36 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami | TAK |  | –
37 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  | –
38 | Automatyczny napęd strzykawki | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
39 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  | –
40 | Zatrzaskowe mocowanie i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  | –
41 | Opcjonalne zasilanie napięciem 11-16 V DC, przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
42 | Masa pompy max 1,5 kg | TAK/NIE |  | Poniżej 2 kg - 4 pkt; Powyżej 2 kg - 0 pkt
43 | Menu w języku polskim | TAK |  | –
44 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
45 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
46 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji | Tak/ podać ilość poziomów regulacji |  | –
47 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
48 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  | –
49 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  | –
50 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany niezależny od położenia głowicy napędu | TAK |  | –
51 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | –
52 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | –
53 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  | –
54 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h | TAK |  | –
55 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | –
56 | Prędkości bolusa min: min.1-1800 ml/h | TAK |  | –
57 | Różne tryby infuzji | TAK |  | –
58 | Dawka w czasie | TAK |  | –
59 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK |  | –
60 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 500 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta | TAK |  | –
61 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  | –
62 | Czujnik ciśnienia okluzji z graficzna prezentacja ciągłego pomiaru w linii, od wartości minimum 0,1bar. Wczesne wykrywanie wzrostu/spadku ciśnienia np. rozłączenie linii | TAK |  | –
63 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | –
64 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  | –
65 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  | –
66 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  | –
67 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45 | TAK |  | –
68 | Możliwość rozbudowy pojedynczej pompy o bezprzewodową komunikację pomp poza stacją dokującą z komputerem | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt.
69 | Automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej ( bez możliwości podania niechcianego bolusa) | TAK |  | –
70 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  | –
71 | Możliwość pracy w stacji MRI | TAK |  | –
72 | Możliwość pracy w systemie kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  | –
73 | Przestrzeń zajmowana przez pompę poniżej 3000 cm3 | Tak / podać wymiary |  | –
74 | Niski pobór mocy | Tak / podać |  | Poniżej 10W - 2 pkt.; Powyżej 10W - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
75 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
76 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
77 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
3 | Pompa strzykawkowa PCA | Ilość sztuk | 1
78 | nazwa produktu | podać |  | –
79 | model/typ | podać |  | –
80 | producent | podać |  | –
81 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego, przetaczania krwi oraz podawania cytostatyków | TAK |  | –
82 | Sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | –
83 | Zasilanie sieciowe 230 [V] ± 10%, 50 [Hz] | TAK |  | –
84 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
85 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 godz. przy przepływie 100 [ml/godz.] | TAK |  | –
86 | Podać czas zasilania z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 100 [ml/godz.] | TAK, podać |  | –
87 | Masa pompy, max. 1,5 [kg] | TAK |  | –
88 | Podać masę pompy | TAK, podać |  | –
89 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej lub poziomej | TAK |  | –
90 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | –
91 | Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji <0,2 [ml] | TAK |  | –
92 | Zakres prędkości infuzji, min. 0,1 do 1200 [ml/godz.] | TAK |  | –
93 | Podać zakres prędkości infuzji | TAK, podać |  | –
94 | Prędkość infuzji programowana co 0,01 [ml/h] w zakresie od 0,1 do 99,99 [ml/h] | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
95 | Zakres prędkości infuzji bolusem, min. 1 do 1200 [ml/godz.] | TAK |  | –
96 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  | –
97 | Bolus podawany na żądanie | TAK |  | –
98 | Bolus o określonej objętości | TAK |  | –
99 | Dokładność prędkości infuzji +/- 5 [%] | TAK |  | –
100 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD), min. 1- 9999 [ml] | TAK, podać |  | –
101 | Możliwość programowania parametrów infuzji w [mg], [μg], [IE] lub [mmol], z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. [mg/kg/min];[mg/kg/h];[mg/kg/24h]) | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
102 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  | –
103 | Podświetlany panel sterowania | TAK |  | –
104 | Menu w języku polskim | TAK |  | –
105 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
106 | Biblioteka leków zawierająca, min. 700 leków | TAK |  | –
107 | Podać ilość leków w bibliotece | TAK, podać |  | –
108 | Biblioteka leków z możliwością podzielenia leków na min. 10 grup | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
109 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
110 | Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min:max, limity bezwzględne, parametry standardowe) | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt; NIE - 0 pkt.
111 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  | –
112 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  | –
113 | Alarm okluzji | TAK |  | –
114 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  | –
115 | Alarm braku lub źle założonego zestawu | TAK |  | –
116 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | TAK |  | –
117 | Alarm wstępny, min. przed końcem infuzji | TAK |  | –
118 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  | –
119 | Alarm powietrza w linii | TAK |  | –
120 | Alarm czujnika kropli | TAK |  | –
121 | W skład każdego zestawu wchodzi, min. zasilacz zewnętrzny, uchwyt mocujący pompę oraz czujnik kropli | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
122 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
123 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
124 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………………...……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.36.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 17.07.2018 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 7
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 7
1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu oraz kolumna nośna pokryte osłonami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | –
17 | Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta | TAK, podać |  | –
18 | Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w osiach X, Y i po przekątnych | TAK, podać |  | –
19 | Regulacja pilotem przez napęd elektro-hydrauliczny następujących pozycji: - wysokość blatu - przechyły wzdłużne i boczne blatu - poziomowanie blatu - przesuw wzdłużny blatu | TAK, podać |  | –
20 | Regulacja pilotem przez napęd elektromechaniczny następujących pozycji: - przesuw boczny blatu | TAK, podać |  | –
21 | Regulacja pilotem przesuwu blatu po przekątnych realizowana przez jednoczesne złożenie dwóch napędów: elektro-hydraulicznego i elektromechanicznego | TAK, podać |  | –
22 | Możliwość precyzyjnego ustawienia blatu dzięki dwustopniowej regulacji prędkości poszczególnych przesuwów blatu | TAK, podać |  | –
23 | Pełny zakres prześwietlalności blatu w zakresie 3600 na odcinku min. 1500 mm od strony głowy pacjenta | TAK, podać |  | 1500 mm – 0 pkt więcej niż 1500 mm – 5 pkt
24 | Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta | TAK, podać |  | –
25 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru | TAK, podać |  | –
26 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK, podać |  | –
27 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK, podać |  | –
28 | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK, podać |  | –
29 | Materac jednoczęściowy, pokryty skajem antystatycznym, odejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu” | TAK, podać |  | –
30 | Długość blatu stołu: 2200 mm ( + 20 mm ) | TAK, podać |  | –
31 | Szerokość blatu stołu:. 550 mm ( + 20 mm ) | TAK, podać |  | –
32 | Regulacja wysokości w zakresie: od 780 mm do 1200 mm ( + 20 mm ) | TAK, podać |  | –
33 | Przechyły boczne min. 20º | TAK, podać |  | –
34 | Pozycja Trendelenburga: min. 15º | TAK, podać |  | –
35 | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 25º | TAK, podać |  | –
36 | Przesuw wzdłużny blatu min. 520 mm | TAK, podać |  | –
37 | Przesuw boczny blatu min. 250 240 mm | TAK, podać |  | 250 240 mm – 0 pkt więcej niż 250 240 mm – 5 pkt
38 | Bezpieczne obciążenie stołu: min. 180 kg | TAK, podać |  | 180 kg – 0 pkt więcej niż 180 kg – 10 pkt
Warunki gwarancji i serwisu
39 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
40 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
41 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………...……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 15
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.36.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 17.07.2018 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 15
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 15
1 | Kontroler grzewczy | Ilość sztuk | 3
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Aparat do ogrzewania dorosłych i dzieci ciepłem suchym | Tak, podać |  | –
17 | Zabezpieczenie termiczne poprzez termostat wewnętrzny | Tak, podać |  | –
18 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, | Tak, podać |  | –
19 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak, podać |  | –
20 | Długość przewodu grzewczego min. 1,5 metra | Tak, podać |  | 1,5 m - 0 pkt.; > 1,5 m - 1 pkt.
21 | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | Tak, podać |  | –
22 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek min. 2 koła z blokadą z koszykiem lub półką na kołdry) | Tak, podać |  | –
23 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | Tak, podać |  | –
24 | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) | Tak, podać |  | –
25 | Min. 4 zakresy temperatur : temp. otoczenia, 30-34°C, 36-40°C, 42-46°C albo min. 6 zakresów temperatur: 46°C (po 10 min. automatycznie przełączany na zakres 43°C- tzw. funkcja „boost”), 43°C, 40°C, 37°C, 34°C, otoczenia | Tak, podać |  | –
26 | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ min. 1000 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta | Tak, podać |  | 1000 l/ min. - 0 pkt.; >1000 l/ min. - 2 pkt.
27 | Funkcja ochładzania pacjenta – automatyczne stopniowe zmniejszanie temperatury | Tak, podać |  | –
28 | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm + automatyczne wyłączenie grzałki | Tak, podać |  | –
29 | Waga urządzenia | Tak, podać |  | –
30 | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia | Tak, podać |  | –
31 | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce śródoperacyjne, koce grzewcze pediatryczne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego | Tak, podać |  | –
32 | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał przezierny dla promieniowana rentgenowskiego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych części z ciałem pacjenta | Tak, podać |  | –
33 | Kołdry (koce) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego; posiadające szczeliny dostępowe do klatki piersiowej oraz celem sprawdzenia pulsu na kończynach; wym. w zakresie 180 – 195 cm x 100 - 110 cm ± 10 % – 25 szt. do każdego urządzenia | Tak, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
34 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
35 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
36 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ………..……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Formularz cenowy
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.36.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 17.07.2018 r.
FORMULARZ CENOWY
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 1
1 | Wózek do przewożenia chorych | 1
2 | Wózek do przewożenia chorych | 2
3 | Wózek konfiguracja anestezjologiczna | 1
4 | Lampa zabiegowa | 1
5 | Ssak elektryczny | 2
6 | Wózek konfiguracja użytkowa | 2
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 2
1 | Stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych | 2
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 3
1 | Zestaw do intubacji | 2
2 | Zestaw do intubacji | 1
3 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | 3
4 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | 1
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 4
1 | Defibrylator | 2
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 5
1 | Aparat z opaskami uciskowymi do stazy kończyń | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 6
1 | Stacja dokująca | 3
2 | Pompa strzykawkowa | 8
3 | Pompa strzykawkowa PCA | 1
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 7
1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 8
1 | Videolaryngoskop | 1
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………........................................................
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 9
1 | Stolik do narzędzi chirurgicznych | 8
2 | Stolik zabiegowy | 4
3 | Wózek transportowy do przewożenia narzędzi chirurgicznych | 2
4 | Wózek do dystrybucji materiałów medycznych | 2
5 | Stojak do płynów infuzyjnych | 2
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 15
1 | Kontroler grzewczy | 3
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.