## Załącznik nr 2 SIWZ – Parametry techniczno – użytkowe wraz z formularzem cenowym

### Pakiet 1

### Stymulatory

### I. Stymulator jednojamowy typu SSIR MRI z elektrodami MRI, bez strefy wykluczeń z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry* przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min. 7 lat /nastawy nominalne/ | Wymagane |  |
| 2. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Wymagane |  |
| 3. | Waga max. 30 g | Wymagane |  |
| 4. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, pasywne i aktywne, sterydowe do wyboru | Wymagane |  |
| 5. | Program nocny | Wymagane |  |
| 6. | Histereza częstości rytmu | Wymagane |  |
| 7. | Polarność czułości (A/V), unipolarny, bipolarny | Wymagane |  |
| 8. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 9. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,5-1,0 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 10. | Czułość komorowa w zakresie 1,0-7,5 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 11. | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,25-4,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 12. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 13. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 14. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Wymagane |  |
| 15. | Automatyczne wykreślenie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) wykres graficzny | Wymagane |  |
| 16. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stymulatory jednojamowe typu SSIR MRI | szt |  | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do w/w stymulatora dł 45,52,58,65,85 | szt |  | 66 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

### II. Stymulator dwujamowy typu DDDR MRI z elektrodami MRI bez stref wykluczeń

### z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min. 8 lat /nastawy nominalne/ | Wymagane |  |
| 2. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Wymagane |  |
| 3. | Waga max. 30 g | Wymagane |  |
| 4. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 6. | Czułość komorowa w zakresie 1,0-10 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,18-4,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 8. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | Wymagane |  |
| 9. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, pasywne i aktywne, sterydowe do wyboru | Wymagane |  |
| 10. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 11. | Program nocny | Wymagane |  |
| 12. | Histereza częstości rytmu | Wymagane |  |
| 13. | Automatyczny PVARP | Wymagane |  |
| 14. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Wymagane |  |
| 15. | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Wymagane |  |
| 16. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Wymagane |  |
| 17. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 19. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Wymagane |  |
| 20. | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Wymagane |  |
| 21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Wymagane |  |
| 22. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu -wykres graficzny | Wymagane |  |
| 23. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” | Wymagane |  |
| 24. | Dostępne histogramy: |  |  |
|  | -częstość | Wymagane |  |
|  | -przewodzenia AV | Wymagane |  |
|  | -aktywność pacjenta | Wymagane |  |
| 25. | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstotliwości komorowej i przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowej | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stymulator dwujamowy typu DDDR MRI | szt. |  | 160 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do w/w stymulatora dł 45,52,58,65,85 | szt. |  | 340 |  |  |  |  |
| 3 | Mandryny dł i modele do wyboru | szt. |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Śrubokręt | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Motylek do wkręcania elektrod | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczka 5867-3M | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do analizatora | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Papier do programatora 6092 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

## Załącznik nr 2 SIWZ – Parametry techniczno – użytkowe wraz z formularzem cenowym

### Pakiet 2

### Kardiowertery – Defibrylatory

I. Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy MRI 35J z elektrodą ICD VR  bez stref wykluczeń

z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dane identyfikacyjne wyrobu: |  |  |
|  | Nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
|  | producent | Podać |  |
|  | Nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018 | Wymagane |  |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów | Wymagane |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylatora 35/J/ | Wymagane |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Wymagane |  |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy- VF i VT | Wymagane |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego- min 2 | Wymagane |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru | Wymagane |  |
| 9 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | Wymagane |  |
| 10 | dł. elektrody z pkt 8 i 9 62-75cm | Wymagane |  |
| 11 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 2 ładowania w ciagu roku przy nast. 60 /ppm/ 500 Ohmów: 2,5 /V/ 0,4 /ms/ -min 5 lat | Wymagane |  |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 13 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Wymagane |  |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Wymagane |  |
| 16 | Algorytm wykorzystujacy analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Wymagane |  |
| 17 | Mozliwość programowalnego wyłaczenia obudowy urzadzenia z obwodu wysokonapięciowego | Wymagane |  |
| 18 | Mozliwość programowalnego wyłaczenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego /Np. SVC/ z obwodu wysoknapięciowego | Wymagane |  |
| 19 | Mozliwośc zaprogramowania sterfy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Wymagane |  |
| 20 | Pomiar trendów: | Wymagane |  |
| 21 | Epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 22 | Automatyczny opis stanu baterii i elektrody | Wymagane |  |
| 23 | HRV | Wymagane |  |
| 24 | Terapii wysokonapięciowych | Wymagane |  |
| 25 | Częśtośc skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urzadzenia informujacy pacjenta/ | Wymagane |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepiujone urzadzenie informujacy pacjenta/ | Wymagane |  |
| 28 | Zapis trendów fali R | Wymagane |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Wymagane |  |
| 30 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Wymagane |  |
| 31 | Programowalna obudowa defibrylatora /active, non active/ | Wymagane |  |
| 32 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urzadzenia z programatorem | Wymagane |  |
| 33 | Algorytm wspomagajacy programowanie urzadzenia w zalezności od stanu klinicznego pacjenta | Wymagane |  |
| 34 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułosci urzadzenia | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy MRI 35J | szt. |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylujaca dł. elektrody 49,55,62,72,97,58,65,75,100 cm | szt. |  | 42 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ........................... r.

II. Kardiowerter – Defibrylator Dwujamowy MRI 35J z elektrodą ICD DR bez stref wykluczeń

z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dane idenfikacyjne wyrobu: |  |  |
|  | Nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagane 2018 | Wymagane |  |
| 3. | Waga poniżej 80 gramów | Wymagane |  |
| 4. | Dostarczona energia defibrylatora 35/J/ | Wymagane |  |
| 5. | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Wymagane |  |
| 6. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy- VF i Vt | Wymagane |  |
| 7. | Algorytmy różnicujace częstoskurcz komorowy od nadkomorowego- min 1 | Wymagane |  |
| 8 | Algorytmy wykorzystujace analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Wymagane |  |
| 9 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | Wymagane |  |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru | Wymagane |  |
| 11 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | Wymagane |  |
| 12 | dł. elektrody z pkt 10 i 11 62-75cm | Wymagane |  |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Wymagane |  |
| 14 | Zywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 2 ładowania w ciagu roku przy nast. 60 /ppm/ 500 Ohmów: 2,5 /V/ 0,4 /ms/ -min 5 lat | Wymagane |  |
| 15 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 16 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 17 | Programowalna obudowa defibrylatora /active, non active/ | Wymagane |  |
| 18 | Mozliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Wymagane |  |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Wymagane |  |
| 20 | Mozliwość programowalnego wyłaczenia obudowy urzadzenia z obwodu wysokonapięciowego | Wymagane |  |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłaczenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego /Np. SVC/ z obwodu wysoknapięciowego | Wymagane |  |
| 22 | Mozliwośc zaprogramowania sterfy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Wymagane |  |
| 23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | Wymagane |  |
| 24 | Pomiar trendów: | Wymagane |  |
|  | Epizodów VT/VF | Wymagane |  |
|  | HRV | Wymagane |  |
|  | Terapii wysokonapięciowych | Wymagane |  |
|  | Częstośc skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Wymagane |  |
|  | Czas AF w ciągu dnia | Wymagane |  |
|  | Rytm komorowy w czasie AF | Wymagane |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urzadzenia informujacy pacjenta/ | Wymagane |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta/ | Wymagane |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja częstego występowania AF/AT /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urzadzenie informujący pacjenta/ | Wymagane |  |
| 28 | Zapis trendów fali R | Wymagane |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Wymagane |  |
| 30 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Wymagane |  |
| 30 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urzadzenia z programatorem | Wymagane |  |
| 32 | Algorytm wspomagajacy programowanie urzadzenia w zalezności od stanu klinicznego pacjenta | Wymagane |  |
| 33 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowerter – Defibrylator Dwujamowy MRI 35J | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca dł. 49, 55, 62, 72, 97, 58, 65, 75, 100 | szt. |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca dł 45,52,58,65 | szt |  | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

## Załącznik nr 2 SIWZ – Parametry techniczno – użytkowe wraz z formularzem cenowym

### Pakiet 3  Introducery

| Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Introducer rozcinany – zestawy do kaniulacji naczyń żylnych | szt. |  | 470 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.