## Pakiet 1
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.53.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 1
1 | Wózek do przewożenia chorych | Ilość sztuk | 1
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
17 | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
18 | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm (+/- 50mm) | TAK,podać |  | –
19 | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  | –
20 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK, podać |  | –
21 | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK, podać |  | –
22 | Przechył anty – Trendelenburga min.120 | TAK, podać |  | –
23 | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  | –
24 | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  | –
25 | Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości | TAK |  | –
26 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 170 kg | podać |  | 170 kg - 0 pkt.; >170 kg - 3 pkt.
27 | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 150mm. | TAK |  | –
28 | Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt - materac – 1 szt | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
29 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
30 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
31 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
2 | Wózek do przewożenia chorych | Ilość | 2
32 | nazwa produktu | podać |  | –
33 | model/typ | podać |  | –
34 | producent | podać |  | –
35 | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
36 | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm) | TAK,podać |  | –
37 | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm (+/- 50mm) | TAK,podać |  | –
38 | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  | –
39 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK, podać |  | –
40 | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK, podać |  | –
41 | Przechył anty – Trendelenburga min.120 | TAK, podać |  | –
42 | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  | –
43 | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  | –
44 | Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości | TAK |  | –
45 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 150 kg | podać |  | 150 kg - 0 pkt.; >150 kg - 3 pkt.
46 | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 150mm. | TAK |  | –
47 | Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt - materac – 1 szt | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
48 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
49 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
50 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
3 | Wózek konfiguracja anestezjologiczna | Ilość | 1
51 | nazwa produktu | podać |  | –
52 | model/typ | podać |  | –
53 | producent | podać |  | –
54 | Wózek anestezjologiczny z pełnym wyposażeniem | TAK, opisać |  | –
55 | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym | TAK, podać |  | –
56 | Wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzą: - szuflada duża o wysokości 250 mm- 1 szt. - szuflada średnia o wysokości 150 mm- 2 szt. - szuflada mała o wysokości 80 mm- 3 szt. lub 2 szt. Tolerancja wymiarowa +/- 50 mm | TAK, podać |  | –
57 | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
58 | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej lub konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) z nierdzewnych aluminiowych paneli | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
59 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej - odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający uchwyty do przetaczania wózka lub uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | –
60 | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-200 mm) | TAK, podać |  | –
61 | Wózek zabudowany ściankami z trzech stron | TAK, podać |  | –
62 | Wózek posiadający centralną blokadę wszystkich szuflad | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
63 | 4 Koła o średnicy min. 120 [mm] w tym minimum jedno z blokadą – koła niebrudzące podłoża | TAK, podać |  | –
64 | Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej lub inny system montażu dodatkowego wyposażenia | TAK, podać |  | –
65 | Kolor min. szuflad do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min. 5 | TAK, podać |  | –
66 | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel w trakcie użytkowania bez użycia narzędzi | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Wyposażenie dla 1 szt.
67 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości – 1 kpl. | TAK |  | –
68 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości – 1 kpl. | TAK |  | –
69 | Galeryjka nad blatem posiadająca następujące elementy: - półka tworzywowa o wymiarach min. 750 x 150 mm - uchwyt na rękawiczki - nadstawka z min. pięcioma pojemnikami tworzywowymi - nadstawka min. pięcioma pojemnikami tworzywowymi - tacka o wymiarach 200x150x60 mm +/-50mm | TAK |  | –
70 | Dodatkowy blat wysuwany – chowany pod blat główny o wymiarze min. 380x 310 mm | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
71 | Uchwyt na pojemnik na igły wraz z tworzywowym pojemnikiem | TAK |  | –
72 | Uchwyt na worek z odpadami lub tworzywowy kosz o pojemności min. 8l z możliwością stosowania wymiennych worków | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
73 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
74 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
75 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
4 | Lampa zabiegowa | Ilość | 1
76 | nazwa produktu | podać |  | –
77 | model/typ | podać |  | –
78 | producent | podać |  | –
79 | Napięcie, częstotliwość -230 V, 50/60 Hz | TAK, podać |  | –
80 | Zasilanie diod LED -24 V | TAK, podać |  | –
81 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - min. 60 000 lux | TAK, podać |  | –
82 | Średnica pola roboczego w odległości 1m (d10 - d50) min. 300 - 150 mm | TAK, podać |  | –
83 | Wgłębność oświetlenia min. 120 cm | TAK, podać |  | –
84 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 95 | TAK, podać |  | –
85 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) min. 95 | TAK, podać |  | –
86 | Temperatura barwowa min. 4200 K | TAK, podać |  | –
87 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym - I | TAK, podać |  | –
88 | Zakres regulacji natężenia oświetlenia min. 40-100% | TAK, podać |  | –
89 | Żywotność źródła światła LED min. 40 000 h | TAK, podać |  | –
90 | Moc oprawy max. 40W | TAK, podać |  | –
91 | Lampa na stelażu mobilnym | TAK, podać |  | –
92 | Panel sterujący w obudowie lampy | TAK, podać |  | –
93 | Strerylny uchwyt do regulacji lampy | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
94 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
95 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
96 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
5 | Ssak elektryczny | Ilość sztuk | 2
97 | nazwa produktu | podać |  | –
98 | model/typ | podać |  | –
99 | producent | podać |  | –
100 | przepływ powietrza max. 30l/min | Tak, podać |  | –
101 | Maksymalne podciśnienie do 85 kPa (+0%/ -10%) | Tak, podać |  | –
102 | Zakres regulacji min. 0÷85 kPa | Tak, podać |  | –
103 | Pojemność butli max. 2l x 2l | Tak, podać |  | –
104 | Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia | Tak, podać |  | –
105 | Sterowanie łącznikiem nożnym | Tak, podać |  | –
106 | Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia | Tak, podać |  | –
107 | Wygodny uchwyt do przenoszenia | Tak, podać |  | –
108 | Pojemniki wielorazowe 1l lub 2l | Tak, podać |  | –
109 | Wkłady jednorazowe 1l lub 2l | Tak, podać |  | –
110 | Zamontowany na wózku | Tak, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
111 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
112 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
113 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
6 | Wózek konfiguracja użytkowa | Ilość sztuk | 2
114 | nazwa produktu | podać |  | –
115 | model/typ | podać |  | –
116 | producent | podać |  | –
117 | Wymiary zewnętrzne szafki wózka 720x550(±50mm) | TAK, podać |  | –
118 | Wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (±50mm) | TAK, podać |  | –
119 | Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo lub z tworzywa sztucznego na profilach aluminiowych | TAK, podać |  | –
120 | Blat górny i dolny wykonany z tworzywa sztucznego, blat górny otoczony z 3 stron bandami lub relingami | TAK, podać |  | –
121 | Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
122 | Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Oponki nie brudzące podłoże | TAK, podać |  | –
123 | Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych tym jedna mała szuflada, 1 duża szuflada, 3 średnie szuflady zamykane na zamek centralny | TAK, podać |  | –
124 | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ; uchwyt umieszczony od frontu wózka | TAK, podać |  | –
Wyposażenie dodatkowe wózka | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA |  |  | –
125 | Co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
126 | Kosz na odpady z tworzywa , z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę, wykonanymi z anodowanego aluminium – 1 szt. | TAK, podać |  | –
127 | Uchwyt i pojemnik na zużyte igły, na blacie uchwyt na minimum 3 butelki | TAK, podać |  | –
128 | Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej sześciu różnych kolorach | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
129 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
130 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
131 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| …………….……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.53.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 2
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. IV kwartał 2017 | TAK, podać |  | –
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 8)certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, | TAK |  | –
7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK, podać |  | –
8 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami) w nawiązaniu do pkt. 6 ppkt. 7) | TAK |  | –
9 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  | –
10 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
11 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
Pakiet 2
1 | Kontroler grzewczy | Ilość sztuk | 3
13 | nazwa produktu | podać |  | –
14 | model/typ | podać |  | –
15 | producent | podać |  | –
16 | Aparat do ogrzewania dorosłych i dzieci ciepłem suchym | Tak, podać |  | –
17 | Zabezpieczenie termiczne poprzez termostat wewnętrzny | Tak, podać |  | –
18 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, | Tak, podać |  | –
19 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak, podać |  | –
20 | Długość przewodu grzewczego min. 1,5 metra | Tak, podać |  | 1,5 m - 0 pkt.; > 1,5 m - 1 pkt.
21 | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | Tak, podać |  | –
22 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek min. 2 koła z blokadą z koszykiem lub półką na kołdry) | Tak, podać |  | –
23 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | Tak, podać |  | –
24 | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) | Tak, podać |  | –
25 | Min. 4 zakresy temperatur : temp. otoczenia, 30-34°C, 36-40°C, 42-46°C albo min. 6 zakresów temperatur: 46°C (po 10 min. automatycznie przełączany na zakres 43°C- tzw. funkcja „boost”), 43°C, 40°C, 37°C, 34°C, otoczenia | Tak, podać |  | –
26 | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ min. 1000 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta | Tak, podać |  | 1000 l/ min. - 0 pkt.; >1000 l/ min. - 2 pkt.
27 | Funkcja ochładzania pacjenta – automatyczne stopniowe zmniejszanie temperatury | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
28 | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm + automatyczne wyłączenie grzałki | Tak, podać |  | –
29 | Waga urządzenia | Tak, podać |  | –
30 | Licznik przepracowanych godzin | Tak, podać |  | –
31 | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce śródoperacyjne, koce grzewcze pediatryczne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego | Tak, podać |  | –
32 | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał przezierny dla promieniowana rentgenowskiego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych części z ciałem pacjenta | Tak, podać |  | –
33 | Kołdry (koce) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego o wym. w zakresie 180 – 220 cm x 100 - 130 cm – 25 szt. do każdego urządzenia; posiadające szczeliny dostępowe do klatki piersiowej oraz celem sprawdzenia pulsu na kończynach | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
34 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | 36 miesięcy - 0 pkt.; 48 miesięcy - 5 pkt.; 60 miesięcy - 15 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5 lit.B
35 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
36 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ………..……………….., dnia ………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Formularz cenowy
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.53.2018.UE
Załącznik nr 2a do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 1
1 | Wózek do przewożenia chorych | 1
2 | Wózek do przewożenia chorych | 2
3 | Wózek konfiguracja anestezjologiczna | 1
4 | Lampa zabiegowa | 1
5 | Ssak elektryczny | 2
6 | Wózek konfiguracja użytkowa | 2
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
LP | Nazwa urządzenia | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pakiet 2
1 | Kontroler grzewczy | 3
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.