Załącznik nr 2a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

Zestaw do zabiegów ablacji z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

Pkt 1

| Elektroda diagnostyczna niesterowalna Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica max. 6F 2. Długość max. 115 cm 3. Liczba biegunów 4 i 10 do wyboru 4. Dostępne krzywizny Cournand, Josephson, Damato, typu HIS dla 4 polowych 5. Dostępna krzywizna CS dla 10 polowych 5. Dostępne odległości między biegunami co najmniej: 5mm, 2-5-2 mm, 6. Elektrody wykoane z materiału tłumiącego drgania z podwójnym zbrojeniem cewnika | Opisać |  | Poz. 1 = 6F – 10 pkt mniej niż 6F – 0 pkt Poz. 2 =115 cm – 10 pkt niej niż 115 cm – 0 pkt Poz. 4 - 6 Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 2

| Łącznik elektrody diagnostycznej niesterowalnej Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z oferowanymi elektrodami diagnostycznymi do mapowania zatoki wieńcowej | Tak |  | Wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 3

| Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica max. 6F 2. Długość max. 110 cm 3. Liczba biegunów 8 i 10 do wyboru 4. Zmienna krzywizna zgięcia dedykowana CS 5. Dostępne odległości między biegunami: 5mm, 2-5-2 mm, 2-6-2mm, 2-10-2 mm 6. Przeniesienie ruchu obrotowego elektrody na całej jej długości (mikroobrót shaftu) w stosunku 1:1 bezpośrednio z mechanizmu Push-Pull sterowania zagięciem krzywizny | Opisać |  | Poz. 1 = 6F – 10 pkt mniej niż 6F – 0 pkt Poz. 2 =110 cm – 10 pkt niej niż 110 cm – 0 pkt Poz. 4 - 6 Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 4

| Łącznik elektrody diagnostycznej sterowalnej Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z oferowanymi elektrodami diagnostycznymi do mapowania zatoki wieńcowej | Tak |  | Wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 5

| Elektroda diagnostyczna sterowalna 20 polowa Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica max. 7F 2. Długość max. 100 cm 3. Liczba biegunów 20 4. Zmienna krzywizna zgięcia do mapowania prawego przedsionka 5. Dostępne odległości między biegunami: 5mm, 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2-5-2 mm 6. Dostępna elektroda z odległościami 2-8-2, 60, 2-8-2 mm | Opisać |  | Poz. 1 = 7F – 10 pkt mniej niż 7F – 0 pkt Poz. 2 =100 cm – 10 pkt mniej niż 100 cm – 0 pkt Poz. 4 - 6 Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 6

| Łącznik elektrody diagnostycznej sterowalnej 20 polowa Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z oferowanymi elektrodami diagnostycznymi do mapowania zatoki wieńcowej | Tak |  | Wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 7

| Elektroda ablacyjna klasyczna i irygowana Klasyczna Ilość 20 Irygowana Ilość 10 Dreny do pompy Ilość 10 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica max. 8F 2. Długość max. 110 cm 3. Liczba biegunów 4 4. Końcówka elektrody 4mm 5. Zmienna krzywizna zgięcia dwukierunkowa w jednej płaszczyźnie 6. Dostępne co najmniej 3 krzywizny w tym asymetryczna do wyboru | Opisać |  | Poz. 1 = 8 – 10 pkt mniej niż 8F – 0 pkt Poz. 2 =110 cm – 10 pkt mniej niż 110 cm – 0 pkt Poz. 4 - 6 Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 8

| Łącznik elektrody ablacyjnej do generatora RF Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z oferowanymi elektrodami diagnostycznymi do mapowania zatoki wieńcowej | Tak |  | Wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 9

| Elektroda diagnostyczna sterowalna 4-polowa Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica max. 6F 2. Długość max. 110 cm 3. Liczba biegunów 4 4. Zmienna krzywizna zgięcia dedykowana do CS 5. Dostępne odległości między biegunami: 5mm, 2-5-2 mm, 2 mm, 10 mm 6. Przeniesienie ruchu obrotowego elektrody na całej jej długości (mikroobrót shaftu) w stosunku 1:1 bezpośrednio z mechanizmu Push-Pull sterowania zagięciem krzywizny | Opisać |  | Poz. 1 = 6F – 10 pkt mniej niż 6F – 0 pkt Poz. 2 =110 cm – 10 pkt niej niż 110 cm – 0 pkt Poz. 4 - 6 Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 10

| Łącznik elektrody diagnostycznej sterowalnej 4-polowej Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) ……………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z oferowanymi elektrodami diagnostycznymi do mapowania zatoki wieńcowej | Tak |  | Wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 11

| Koszulka transseptalna zbrojona i kompatybilna igła transseptalna Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2018) …………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Koszulki transseptalne zbrojone - Koszulka w komplecie z rozszerzaczem i prowadnikiem - Koszulki o dostępnym zagięciu 15, 30, 55, 90, 120, 150 stopni do wyboru - koszulka dostępna w długościach 60cm, 79,4cm do wyboru - Co najmniej dwa otwory irygacyjne na końcówce dystalnej koszulki - Koszulka wyposażona w marker cieniujący w obrazie RTG - Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i kranik - Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z koszulką - Igła dostępna w długościach 71cm, 89cm, 98cm do wyboru Igły o dostępnym zagięciu 50, 86 stopni do wyboru | Tak |  | Wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt. 12

| Dzierżawa sytemu elektrofizjologicznego Wytwórca / Producent ……………………. Kraj pochodzenia …………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego na czas sesji zabiegowej | Tak |  | wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 1 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.