Wsz-II.4.291.40.2019

Załącznik nr 5 – Wymagania techniczne

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5 | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | Tak |  |
| 6 | Myjnia na endoskopy różnych producentów | Tak |  |
| 7 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | Tak |  |
| 9 | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | Tak |  |
| 10 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 11 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 12 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 12 | Dozownik płynu detergentu | Tak |  |
| 13 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 14 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 15 | Licznik cykli informujący o ilości dezynfekcji od ostatniego zatankowania płynem dezynfekcyjnym | Tak |  |
| 16 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 17 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 18 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 19 | Posiada dodatkowy system filtracji | Tak |  |
| 20 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego |  |  |
| 21 | Posiada 4 dysze płucząco -myjące | Tak |  |
| 22 | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | Tak |  |
| 23 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 24 | Zbiornik wody min. 13 litrów | Tak |  |
| 25 | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | Tak |  |
| 26 | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | Tak |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | Tak |  |
| 28 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 29 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 30 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 31 | Zawory do ręcznego wylewania płynów | Tak |  |
| 32 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 33 | System informujący o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | Tak |  |
| 34 | Możliwość identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | Tak |  |
| 35 | Wbudowany czytnik identyfikacji endoskopów oraz personelu w wewnętrzną powierzchnię wanny | Tak |  |
| 36 | Automatyczny moduł wykrywania nieszczelności w endoskopie przez cały czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 37 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 38 | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm | Tak |  |
| 39 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | Tak |  |
| 40 | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | podać |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Szafa do przechowywania max 8 endoskopów | Tak |  |
| 5 | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej | Tak |  |
| 6 | Szafa przeznaczona do suszenia i przechowywania endoskopów | Tak |  |
| 7 | Wentylator cyrkulacji powietrza | Tak |  |
| 8 | Szafa dwudrzwiowa, drzwi przesuwne przeszklone | Tak |  |
| 9 | Szafa wyposażona w 4 nogi | Tak |  |
| 10 | Wymiary: szer. 1200 mm, głębokość 410 mm, wysokość do 2100 mm (+/- 10 %) | Tak |  |
| 11 | Waga max. 200 kg | Tak |  |
| 12 | Zasilanie 220-230V/50-60Hz | Tak |  |

Przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku