## Pakiet 1
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
A. | Centrala monitorująca – Ilość 1 szt.
1 | Prezentacja danych z min. 8 kardiomonitorów na stanowisku pielęgniarskim na dwóch ekranach o przekątnej min. 24 cale | TAK, podać
2 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska monitorowania | TAK | -
3 | Wprowadzanie danych za pomocą standardowej klawiatury komputerowej i myszy | TAK | -
4 | Równoczesny podgląd parametrów życiowych wszystkich pacjentów (wartości liczbowe i krzywe dynamiczne) | TAK | -
5 | Możliwość wyboru typu prezentowanych danych (wartości liczbowe, krzywe dynamiczne,mapy ST, trendy horyzontalne) niezależnie dla każdego stanowiska, w zależności od aktualnych potrzeb | TAK | -
6 | Możliwość łatwego zmniejszania oraz zwiększania wielkości sektorów z automatyczną rekonfiguracją wyświetlanych danych wykorzystujących wielkość sektora. Możliwość automatycznej minimalizacji sektorów, w których kardiomonitor jest w trybie stand-by | TAK | -
7 | Dla każdego stanowiska monitorowanego pamięć trendów funkcji życiowych, stanów alarmowych oraz krzywych dynamicznych z możliwością wstecznego przeglądania dowolnie wybranego fragmentu zapisu z ostatnich min. 168 godzin | TAK, podać | -
8 | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z poziomu centrali w monitorach przyłóżkowych | TAK | -
9 | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z poziomu monitora centralnego | TAK | -
10 | Drukarka laserowa o formacie A4. | TAK | -
11 | Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych – stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika | TAK | -
12 | Różne formaty raportów z możliwością zaprogramowania własnych profili raportów z możliwością ich zapisu | TAK | -
13 | Zasilacz awaryjny typu UPS | TAK | -
14 | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK | -
15 | Możliwość rozbudowy o system telemetrii i bezprzewodowej komunikacji z monitorami pacjenta | TAK | -
16 | Instalacja LAN w 4 pomieszczeniach do stworzenia komunikacji między kardiomonitorami i centrlą monitorującą . Gniazda LAN należy umieścić w istniejących konstrukcja, przewody prowadzić w szyno przewodach nad sufitem podwieszanym a na ścianach w listwach. Switch należy umieścić w centralnym punkcie nad sufitem podwieszanym | TAK | -
17 | Lada w środkowym pomieszczeniu pod centralę monitorującą, drukarkę, UPS wraz z szufladami i półkami pod bieżącą dokumentację. Wymiary 3m x 0,7m. | TAK | -
B. | Monitor Kardiologiczny – Ilość 8 szt.
1 | Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora - odłączanego modułu transportowego; Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych lub równoważnej; Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez styki elektryczne lub poprzez styki elektryczne i podczerwień; Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania we wszystkich opisywanych kardiomonitorach | TAK | -
2 | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów. Chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne | TAK | -
3 | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna min. IP21, odporna na środki dezynfekcyjne | TAK | IP21- 10p. poniżej IP21- 0p.
4 | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego | TAK | -
5 | Element/moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 4 godziny | TAK, podać | -
6 | Element/moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz o przekątnej, min. 6’’ z obsługą gestów. | TAK, podać | - Powyżej 6’’- 10p. - Równe 6’’- 0p. Obsługa gestów- 10p Brak Obsługi gestów- 0p
7 | Element/moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godz | TAK | -
8 | Ekran kolorowy kardiomonitora TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów | TAK, podać | 1680 x 1050 pikseli- 0p. 1920-1080 pikseli - 10p.
9 | Przekątna ekranu, min. 19 cali | TAK, podać | -
10 | Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne | TAK | -
11 | Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika, min. 10 konfiguracji bez udziału serwisu | TAK, podać | -
12 | Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia | TAK, podać | -
13 | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim | TAK | -
14 | Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – min. 10 różnych profili | TAK, podać | -
15 | Możliwość rozbudowy o wydruk funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora do plików w formacie PDF. Szyfrowane połączenie sieciowe uniemożliwiające przechwycenie danych. | TAK/NIE | TAK- 10p. NIE-0p.
16 | Podgląd na ekranie zapisów z innego zaoferowanego kardiomonitora – monitory połączone w sieci LAN | TAK | -
17 | Wbudowany min. 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor DVI lub HDMI, złącze Ethernet, port RS232 | TAK, podać | -
18 | Szyfrowanie zgromadzonych danych pacjenta w wewnętrznym systemie plików kardiomonitora. |  | -
19 | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca | TAK | -
20 | Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu, min. od 1 do 10 minut oraz na stałe | TAK, podać | -
21 | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu | TAK | -
22 | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności | TAK, podać | -
23 | Moduły pomiarowe: |  | -
24 | EKG – w każdym kardiomonitorze | TAK, podać | -
25 | Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG | TAK | -
26 | Monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG | TAK/NIE | Monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG. TAK- 10p. NIE-0p.
27 | Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. z dokładnością +/-1% | TAK | -
28 | Alarm niskiej i wysokiej wartości HR | TAK | -
29 | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK/NIE | TAK- 10p. NIE-0p.
30 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach | TAK | -
31 | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 25 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór | TAK, podać | -
32 | Oddech – w każdym kardiomonitorze | TAK | -
33 | Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu | TAK, podać | -
34 | SpO2 – w każdym kardiomonitorze | TAK | -
35 | Pomiar w technologii o udokumentowanej odporności na zakłócenia: Masimo Rainbow SET lub FAST | TAK/NIE | Możliwość stosowania różnego rodzaju czujników: TAK- 10p. NIE- 0p.
36 | Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2% | TAK, podać | -
37 | Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-250 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2% | TAK, podać | -
38 | NIBP – w każdym kardiomonitorze | TAK | -
39 | Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund | TAK, podać | -
40 | Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie | TAK | -
41 | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz. | TAK, podać | TAK- 10p. Inny zakres - 0p.
42 | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto | TAK/NIE | TAK- 10p. NIE- 0p.
43 | wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości | TAK | -
44 | Temperatura – w każdym kardiomonitorze | TAK | -
45 | Pomiar w min. 1 kanałach w zakresie min. 25-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 15 etykiet). | TAK, podać | -
46 | Jednoczesna możliwość pomiaru co najmniej następujących parametrów: - EKG (3/7/12 odprowadzeń) z analizą ST,QT i zdarzeń arytmii, - oddech metodą impedancyjną, - saturacja krwi obwodowej - ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, - temperatury - ciśnienie krwi metodą inwazyjną (przynajmniej 4 tory pomiarowe), - kapnografia, - rzut minutowy serca metodą Swan-Ganz | TAK, podać | -
47 | Jednoczesna, opcjonalna możliwość pomiaru co najmniej następujących parametrów: -stężenia gazów oddechowych (środki anestetyczne, N2O, O2) - pomiar stopnia blokady nerwowo mięśniowej NMT oraz możliwość rozbudowy o kolejne, opcjonalne parametry w tym: - bioelektryczna czynność elektryczna mózgu (co najmniej 4 kanałowe EEG) - saturacji mieszanej krwi żylnej - poziomu hemoglobiny całkowitej w krwi tętniczej (SpHb) - pomiar poziomu całkowitej zawartości tlenu w krwi tętniczej (SpOC) - pomiar poziomu wysycenia karboksyhemoglobiny w krwi tętniczej (SpCO) - pomiar poziomu wysycenia methemoglobiny (SpMet) w krwi tętniczej - ciągły rzut minutowy serca metodą analizy krzywej tętna (PICCO) (zamiennie z pomiarem rzutu minutowego Swan-Ganz) | TAK/NIE | TAK- 10p. NIE- 0p.
48 | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) – w każdym kardiomonitorze ( kabel typu Edwards) | TAK | -
49 | Pomiar w zakresie min. od -50 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg | TAK, podać | -
50 | Obliczanie CPP i PPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 13 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych. | TAK | -
51 | Monitorowanie NMT- możliwość rozbudowy | TAK | -
52 | Monitorowanie dwutlenku węgla CO2 – do każdego kardiomonitora w strumieniu głównym. Możliwość wykorzystania wraz z modułem transportowym w transporcie. | TAK | -
53 | Monitorowanie rzutu serca metodą PICCO – 1 moduł na 8 kardiomonitorów | TAK | -
54 | Monitorowanie rzutu serca metodą termodylucji CO – możliwość rozbudowy (moduł w postaci kostki) | TAK | -
55 | Monitorowanie EEG – możliwość rozbudowy (moduł w postaci kostki) | TAK | -
56 | Monitorowanie regionalnej oksymetrii – możliwość rozbudowy (moduł w postaci kostki) | TAK | Moduł w postaci kostki- 10p. Urządzenie zewnętrzne- 0p.
57 | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulania. Wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami dla każdego urządzenia. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | TAK | -
58 | Uchwyt montażowy do każdego kardiomonitora (mocowanie do kolumny/pułki ) | TAK | -
59 | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.) | TAK | -
60 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych, transferem alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesył alarmów również szyfrowany). | TAK | TAK- 10p. NIE- 0p.
61 | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin | TAK, podać | -
62 | możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą | TAK | -
63 | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: | TAK/NIE | TAK- 10p. NIE- 0p.
A. | - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów
B. | - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji
c | - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta, możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów
64 | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. | TAK | -
65 | Możliwość doposażenia w moduły pomiarowe innych parametrów m.in. BIS, SO2, pomiar stężenia anestetyków wziewnych, drugi kanał SpO2 | TAK, podać | -
66 | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 3 lub 5-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x1 szt. - zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (2 rozmiary) x1 kpl. - czujnik saturacji dla dorosłych wielorazowy x1 - czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy x1 - przewód do ciśnienia krwawego- 2 szt. - sensor wielorazowy do kapnografii x1 - oprzyrządowanie dziecięce do 2 kardiomonitorów – (2 mankiety w różnych rozmiarach oraz dwa czujniki typu klips do pomiaru SpO2) | TAK | -
67 | Na wyposażeniu kardiomonitorów 1szt modułu transportowego o parametrach: - Odłączalny moduł transportowy, pomiarowy kompatybilny z każdym z oferowanych kardiomonitorów - wysoka odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m). Automatyczne ładowanie akumulatora modułu po zadokowaniu w kardiomonitorze. -masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg | TAK | -
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | -
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Pakiet 2
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 2
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Respirator transportowy – Ilość 1 szt.
1 | Respirator transportowo- stacjonarny dla dzieci i dorosłych od min. 5kg | TAK | -
2 | Kolorowy ekran | TAK | -
3 | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK | -
4 | Zasilanie energią elektryczną 230VAC, 50 /60Hz | TAK | -
5 | Wewnętrzny akumulator na min 3 godz. pracy | TAK | -
6 | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK | -
7 | Kompensacja przecieków | TAK | -
8 | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli | TAK | -
9 | FiO2 regulowane płynnie 21-100% | TAK | -
10 | Waga max 6,5 kg wraz z akumulatorami | TAK | -
11 | Na wyposażeniu potrzebne butle, węże i reduktory | TAK | -
11 | Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej | TAK | -
| Cechy i tryby wentylacji |  | -
| Tryb objętościowy | TAK | -
12 | Wentylacja kontrolowana (CV) | TAK | -
13 | Wentylacja wspomagana (AC) | TAK | -
14 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | TAK | -
15 | Funkcja automatycznej rekrutacji pęcherzyków płócnych | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE - 0pkt
16 | Funkcja autoamtycznego testu spontanicznego oddechu | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0pkt
| Tryb ciśnieniowy: |  | -
17 | Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC) | TAK | -
18 | Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T) lub automatyczna adaptacja trybu wentylacji w zamkniętej pętli oddechu | TAK | -
19 | Wentylacja spontaniczna (S) | TAK | -
20 | Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia, pozwalając pacjentowi na aklimatyzację do terapii w ciągu dłuższego okresu czasu lub wentylacja z podwójną regulacją PRVC, APV, Auto Flow | TAK | -
21 | początkowej fazy wydechu. | TAK | -
22 | SIMV (PC-SIMV) | TAK | -
23 | Wentylacja synchronizowana (T) | TAK | -
24 | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | TAK | -
25 | Wentylacja dwufazowa BiLEVEL , BIPAP | TAK | -
26 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością | TAK | -
27 | Możliwość kompensacji niezamierzonych przecieków podczas wentylacji nieinwazyjnej | TAK | -
28 | Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego | TAK | -
29 | dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności. | TAK | -
| Parametry regulowane |  | -
30 | IPAP min 5-50 cmH2O | TAK | -
31 | EPAP/PEEP min 4- 25 cmH2O | TAK | -
32 | CPAP (obwody pasywne) min 4-20 cmH2O | TAK | -
33 | Wspomaganie ciśnieniowe | TAK | -
34 | Objętość oddechowa min 50-2000 ml | TAK | -
35 | Częstość oddechowa min. 1-60 1/min. | TAK | -
36 | Czas wdechu min. 0,3-5,0 s | TAK | -
37 | Płynnie regulowany czas narastania | TAK | -
38 | Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min | TAK | -
39 | manualnego dostosowania |  | -
| Parametry wyświetlane i monitorowane przez Respirator |  | -
40 | Objętość oddechowa | TAK | -
41 | Wentylacja minutowa | TAK | -
42 | Częstość oddechu | TAK | -
43 | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK | -
44 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK | -
45 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK | -
46 | Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK | -
47 | Stosunek I:E | TAK | -
| Alarmy |  | -
48 | Niskiego ciśnienia wdechowego | TAK | -
49 | Niskiego ciśnienia wydechowego | TAK | -
50 | Bezdech | TAK | -
51 | Wysokiej / niskiej częstości oddechów | TAK | -
52 | Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej | TAK | -
53 | Wysokiej / niskiej objętości oddechowej | TAK | -
54 | Wysoki/ niski przepływ tlenu | TAK | -
55 | Poziom naładowania akumulatora | TAK | -
56 | Odłączenia obwodu oddechowego | TAK | -
| Inne wymagania |  | -
57 | W komplecie kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych 5 szt. | TAK | -
58 | W komplecie wielopacjentowa maska pełno twarzowa i jednopacjentowa maska twarzowo- nosowa do wentylacji nieinwazyjnej (rozmiar L) | TAK | -
59 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK | -
60 | z oprogramowaniem respiratora |  | -
61 | Kosz na akcesoria | TAK | -
62 | Kompletny układ oddechowy z czujnikiem proksymetri - 20 szt. | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE - 0pkt
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | -
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK,podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Pakiet 3
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 3
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Respiratory dla dzieci i dorosłych – Ilość 6 szt.
WARUNKI OGÓLNE
1 | Respirator dla dzieci i dorosłych | TAK | -
2 | Producent | (podać) | -
3 | Kraj producenta | (podać) | -
4 | Model / typ | (podać) | -
5 | Aparat fabrycznie nowy | TAK | -
6 | Rok produkcji 2020 | TAK | -
7 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu, do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych w tym na oddziale Intensywnej Terapii | TAK | -
8 | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze od min. 3 kg do min. 250 kg | TAK | -
9 | Respirator przystosowany do zawieszenia na półce | TAK | -
| ZASILANIE RESPITATORA |  | -
10 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | TAK | -
11 | Przewody zasilania gazowego o długość dopasowanej do mocowania na danym stanowisku; tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK | --
12 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK | -
13 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK | -
14 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK | -
15 | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja ± 10%, 50 Hz | TAK | -
| RODZAJE WENTYLACJI |  | --
16 | Wentylacja z zadaną objętością | TAK | -
17 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK | -
18 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK | -
19 | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC z ciśnieniowym, objętościowym, ciśnieniowo-objętościowym wspomaganiem ciśnieniowym | TAK PODAĆ | -
20 | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK | -
21 | Wentylacja dwupoziomowa typu Bilevel lub DuoPAP lub Bi-Vent lub BIPAP | TAK | -
22 | Wentylacja APRV | TAK | -
23 | Interaktywny tryb typu automatycznie przełączający się z trybu ciśnieniowego do wspomagania ciśnieniowego i odwrotnie lub z trybu objętościowego do wspomagania objętościowego i odwrotnie w oparciu o odczyt wyzwalania oddechu pacjenta lub adaptacyjne wspomaganie wentylacji wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK | -
24 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK | -
25 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK | -
26 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | TAK | -
27 | Wentylację z proporcjonalnym wspomaganiem oddechu spontanicznego (PPS wraz z VPS) lub PAV+ lub inny tryb wentylacji z proporcjonalnym wspomaganiem oddechu spontanicznego | TAK/NIE | -
28 | Oprogramowanie do inwazyjnej wentylacji neuronalnie sterowanej z odczytu elektrycznej aktywności przepony lub pełny system wentylacji adaptacyjnej wyposażony w moduły do pomiaru EtCO2 oraz SpO2 celem automatycznego dopasowania parametrów wentylacji | TAK | -
29 | Możliwość rozbudowy respiratora o tryb terapii wysokim przepływem | TAK | -
30 | Regulowane ręcznie przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK | -
31 | Regulowane ręcznie ciśnieniowe wyzwalanie oddechu | TAK | -
32 | Regulacja ciśnieniowego wyzwalania oddechu w zakresie min 0,5 do 12 cmH2O | TAK | -
33 | Na wyposażeniu z respiratorami min. 1 urządzenie do odczytu elektrycznej aktywności przepony (dopuszczone są zarówno rozwiązania w postaci modułu sprzętowego montowanego bezpośrednio w respiratorze i pozwalające na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony jak również niezależne od respiratorów urządzenie pozwalające na odczyt elektrycznej aktywności przepony i umożliwiające prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony na swoim ekranie) lub funkcja przeprowadzenia autoamtycznego testu spontanicznego oddechu w każdym oferowanym respiratorze | TAK/NIE | TAK - 20pkt NIE - 0pkt
34 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK | -
35 | Funkcja natlenowania | TAK | -
36 | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK | -
37 | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK | -
38 | Automatyczny manewr wielofazowej rekrutacji płuc | TAK | -
39 | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK | -
| PARAMETRY NASTAWIANE |  | -
40 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-100 oddechów./min | TAK | -
41 | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 20 – 2000 ml | TAK | -
42 | Przepływ regulowany ręcznie i automatycznie, minimalny zakres 0-15 l/min | TAK | -
43 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 – 1:9 w trybie VC i PC | TAK | -
44 | Czas wdechu min. 0,1 do 5,0 s | TAK | -
45 | Możliwość regulacji czasu wdechu i stosunku wdechu do wydechu | TAK | -
46 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK | -
47 | Ciśnienie wdechowe dla PC minimalny zakres 0-50 cmH2O | TAK | -
48 | Ciśnienie wspomagania dla PS minimalny zakres 0-50 cmH2O | TAK | -
49 | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | TAK | -
50 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wzrostu/płci pacjenta | TAK | -
| PARAMETRY WYŚWIETLANE |  | -
51 | Monitor do obsługi respiratora i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 15 cali | TAK | -
52 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK | -
53 | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany | TAK | -
54 | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK | -
55 | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK | -
56 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK | -
57 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK | -
58 | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK | -
59 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK | -
60 | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK | -
61 | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK | -
62 | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK | -
63 | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK | -
64 | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK | -
65 | Podatność statyczna (wartości cyfrowe) | TAK | -
66 | Podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK | -
67 | Opór wdechowy (wartości cyfrowe) | TAK | --
68 | Opór wydechowy (wartości cyfrowe) | TAK
69 | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : | TAK | -
70 | Ciśnienie / czas | TAK | -
71 | Przepływ /czas | TAK | -
72 | Objętość / czas | TAK | -
73 | Pętle: |  | -
74 | Ciśnienie/objętość | TAK | -
75 | Objętość/przepływ | TAK | -
76 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK | -
77 | Wizualizacja objętości i ciśnienia w odniesieniu do ustawionych wartości docelowych w trybach inwazyjnych lub inne sposoby wizualizacji terapii oddechowej ukierunkowanej na cel | TAK opisać | -
78 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK | -
79 | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 72 godz. | TAK | -
| ALARMY |  | -
80 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK | -
81 | Braku zasilania w tlen | TAK | -
82 | Braku zasilania w powietrze | TAK | -
83 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK | -
84 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK | --
85 | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | TAK | -
86 | Wysokiej częstości oddechów | TAK | -
87 | Bezdechu | TAK | -
88 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK | -
89 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK | -
90 | Kategorie alarmów według ważności | TAK | -
91 | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora | TAK | -
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  | -
92 | Elektroniczny układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku, umieszczony w obrębie respiratora | TAK | -
93 | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK | -
94 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | -
95 | Wbudowany w respirator system nebulizacji ustawiany z poziomu ekranu respiratora i nie wymagający dodatkowego przepływu gazów do napędu | TAK | -
96 | Nawilżacz aktywny układu respiratora do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. 1 szt. | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
97 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK | -
98 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora, układ pomiarowy przepływu elektroniczny – wielorazowego użytku, możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej | TAK | -
99 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK | -
100 | Płucko testowe wielokrotnego użytku do każdego respiratora (autoklawowalne) | TAK | -
101 | Układ oddechowy do każdego respiratora jednorazowy kpl - 20 szt. |  | -
102 | Układ oddechowy do każdego respiratora jednorazowy kpl z komorą nawilżacza i czujnikiem przepływu dla dorosłych i dzieci od 3kg - 15 szt. | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0pkt
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Pakiet 4
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 4
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
13 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności | TAK, (dokumenty składane na wezwanie) | -
14 | Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu. | Min 4 godziny | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OKULISTYCZNY OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY z pełnym osprzętem diagnostycznym – Ilość 1 szt.
1 | Okulistyczny optyczny tomograf koherentny z przystawką do badania przedniego odcinka oka | TAK | -
2 | Aparat fabrycznie nowy | TAK | -
3 | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | TAK | -
4 | Zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 23”, kolorowa drukarka | TAK | -
5 | Technologia pomiaru - spektralna | TAK | -
6 | Częstotliwość skanowania min. 120 000 A-skanów/sek. | TAK, podać | -
7 | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 5μm | TAK, podać | ≤ 5μm - 20 pkt; > 5μm - 0 pkt.
8 | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | TAK, podać | -
9 | Maksymalna głębokość skanowania | TAK, podać | ≥ 6mm - 10 pkt; < 6mm - 0 pkt.
10 | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan: | TAK, podać | ≥ 16mm - 10 pkt; < 16mm - 0 pkt.
11 | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 3 do 16mm | TAK, podać | -
11 | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta: nie większa niż 2 mm | TAK, podać | -
| Funkcja automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | TAK, podać | -
12 | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę | TAK, podać | -
13 | Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania | TAK | -
14 | Funkcja powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonywanych w trakcie kolejnych wizyt | TAK | -
15 | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | TAK | -
16 | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | TAK | -
17 | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów | TAK | -
18 | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | TAK | -
19 | Analiza przekrojów siatkówki | TAK | -
20 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości siatkówki | TAK | -
21 | Analiza i raport progresji ( zmian w czasie ) – podać ilość porównywanych badań, min. 4 badania | TAK, podać | -
22 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości siatkówki | TAK | -
23 | Możliwość wizualizacji siatkówki 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 20 μm | TAK, podać | -
24 | Ilość B-Skanów na skan 3D siatkówki: min. 600 | TAK, podać | -
25 | Obrazowanie siatkówki typu En Face ze zdefiniowanym podziałem na min. 4 warstwy | TAK, podać | -
26 | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | TAK | -
27 | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki | TAK | -
28 | Analiza warstwy włókien nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego | TAK | -
29 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do referencyjnej bazy danych | TAK, podać | -
30 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości RNFL | TAK | -
31 | Analiza grubości zespołu komórek zwojowych (GCC) | TAK | -
32 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości GCC | TAK | -
33 | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo | TAK | -
34 | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu | TAK | -
35 | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) dla RNFL i GCC | TAK | -
36 | Pachymetria bezkontaktowa o średnicy min. 10mm z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki i najcieńszego miejsca rogówki | TAK, podać | -
37 | Maksymalna szerokość skanowania przedniego odcinka: | TAK, podać | ≥ 18mm - 10 pkt; < 18mm - 0 pkt.
38 | Maksymalna głębokość skanowania przedniego odcinka: | TAK, podać | ≥ 6mm - 10 pkt; < 6mm - 0 pkt.
39 | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania | TAK | -
40 | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | TAK | -
41 | Możliwość analizy stożka rogówki | TAK | -
42 | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D | TAK | -
43 | Funkcja angiografii OCTA - nieinwazyjnego obrazowania i pomiaru mikrokrążenia siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego | TAK | -
44 | Wykorzystanie metody SSADA do obrazowanie i pomiaru mikrokrążenia krwi w naczyniach | TAK | -
45 | Obrazowanie angiografii OCTA o szerokości | TAK, podać | ≥ 16mm - 10 pkt; < 16mm - 0 pkt.
46 | Rozdzielczość angiografii OCTA nie gorsza niż 10 μm | TAK, podać | -
47 | Obrazowanie angiografii OCTA wysokiej rozdzielczości B-Skanów | TAK, podać | ≥ 600x600 - 10 pkt; < 600x600 - 0 pkt.
48 | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | TAK, podać | -
49 | Obszar automatycznej analizy i pomiaru OCTA min. 6x6 mm | TAK, podać | -
50 | Możliwość pomiaru wielkości błony CNV na poziomie siatkówki zewnętrznej oraz choriokapilar | TAK | -
51 | Automatyczny pomiar gęstości RPC i struktury nerwu wzrokowego | TAK | -
52 | Automatyczny pomiar strefy FAZ | TAK | -
53 | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) strefy FAZ | TAK | -
54 | Automatyczny pomiar i analiza trendu (zmian w czasie) gęstości naczyń dla min. 2 warstw | TAK, podać | -
55 | Możliwość pomiaru stref beznaczyniowych dla min. 1 warstwy | TAK, podać | -
56 | Zintegrowana Funduskamera | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE- 0pkt
57 | Pole widzenia funduskamery, min: 45° | TAK, podać | -
58 | Zakres regulacji refrakcji funduskamery: min. od -35D do +30D | TAK, podać | -
59 | Możliwość wykonywania zdjęć gruczołów Meiboma w IR | TAK | -
60 | Zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzna funkcja biometrii optycznej zawierająca formuły do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych: SRK, SRK II, SRK/T, Binkhorst, Hoffer Q, Holladay, Camellin-Calossi, Haigis | TAK | -
61 | Zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzna funkcja biomikroskopu z minimum 5 powiększeniami i maksymalnym powiększeniem 50x | TAK | -
62 | Drukarka kolorowa do OCT – 1 szt. | TAK | -
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Formularz cenowy
WSz – II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1
L. p. | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa netto w zł. | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł.
1. | Centrala monitorująca |  | szt. | 1
2. | Monitor kardiologiczny |  | szt. | 8
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
Pakiet 2
L. p. | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa netto w zł. | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł.
1. | Respirator transportowy |  | szt. | 1
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
Pakiet 3
L. p. | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa netto w zł. | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł.
1. | Respirator dla dzieci i dorosłych |  | szt. | 6
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.
Pakiet 4
L. p. | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa netto w zł. | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł.
1. | Okulistyczny optyczny tomograf koherentny |  | szt. | 1
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.