## Pakiet 2
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 02.03.2020 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 2
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Respirator transportowy – Ilość 1 szt.
1 | Respirator transportowo- stacjonarny dla dzieci i dorosłych od min. 5kg | TAK | -
2 | Kolorowy ekran | TAK | -
3 | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK | -
4 | Zasilanie energią elektryczną 230VAC, 50 /60Hz | TAK | -
5 | Wewnętrzny akumulator na min 3 godz. pracy | TAK | -
6 | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK | -
7 | Kompensacja przecieków | TAK | -
8 | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli | TAK | -
9 | FiO2 regulowane płynnie 21-100% | TAK | -
10 | Waga max 6,5 kg wraz z akumulatorami | TAK | -
11 | Na wyposażeniu potrzebne butle, węże i reduktory | TAK | -
11 | Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej | TAK | -
| Cechy i tryby wentylacji |  | -
| Tryb objętościowy | TAK | -
12 | Wentylacja kontrolowana (CV) | TAK | -
13 | Wentylacja wspomagana (AC) | TAK | -
14 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | TAK | -
15 | Funkcja automatycznej rekrutacji pęcherzyków płócnych | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE - 0pkt
16 | Funkcja autoamtycznego testu spontanicznego oddechu | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0pkt
| Tryb ciśnieniowy: |  | -
17 | Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC) | TAK | -
18 | Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T) lub automatyczna adaptacja trybu wentylacji w zamkniętej pętli oddechu | TAK | -
19 | Wentylacja spontaniczna (S) | TAK | -
20 | Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia, pozwalając pacjentowi na aklimatyzację do terapii w ciągu dłuższego okresu czasu lub wentylacja z podwójną regulacją PRVC, APV, Auto Flow | TAK | -
21 | początkowej fazy wydechu. | TAK | -
22 | SIMV (PC-SIMV) | TAK | -
23 | Wentylacja synchronizowana (T) | TAK | -
24 | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | TAK | -
25 | Wentylacja dwufazowa BiLEVEL , BIPAP | TAK | -
26 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością | TAK | -
27 | Możliwość kompensacji niezamierzonych przecieków podczas wentylacji nieinwazyjnej | TAK | -
28 | Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego | TAK | -
29 | dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności. | TAK | -
| Parametry regulowane |  | -
30 | IPAP min 5-50 cmH2O | TAK | -
31 | EPAP/PEEP min 4- 25 cmH2O | TAK | -
32 | CPAP (obwody pasywne) min 4-20 cmH2O | TAK | -
33 | Wspomaganie ciśnieniowe | TAK | -
34 | Objętość oddechowa min 50-2000 ml | TAK | -
35 | Częstość oddechowa min. 1-60 1/min. | TAK | -
36 | Czas wdechu min. 0,3-5,0 s | TAK | -
37 | Płynnie regulowany czas narastania | TAK | -
38 | Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min | TAK | -
39 | manualnego dostosowania |  | -
| Parametry wyświetlane i monitorowane przez Respirator |  | -
40 | Objętość oddechowa | TAK | -
41 | Wentylacja minutowa | TAK | -
42 | Częstość oddechu | TAK | -
43 | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK | -
44 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK | -
45 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK | -
46 | Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK | -
47 | Stosunek I:E | TAK | -
| Alarmy |  | -
48 | Niskiego ciśnienia wdechowego | TAK | -
49 | Niskiego ciśnienia wydechowego | TAK | -
50 | Bezdech | TAK | -
51 | Wysokiej / niskiej częstości oddechów | TAK | -
52 | Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej | TAK | -
53 | Wysokiej / niskiej objętości oddechowej | TAK | -
54 | Wysoki/ niski przepływ tlenu | TAK | -
55 | Poziom naładowania akumulatora | TAK | -
56 | Odłączenia obwodu oddechowego | TAK | -
| Inne wymagania |  | -
57 | W komplecie kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych 5 szt. | TAK | -
58 | W komplecie wielopacjentowa maska pełno twarzowa i jednopacjentowa maska twarzowo- nosowa do wentylacji nieinwazyjnej (rozmiar L) | TAK | -
59 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK | -
60 | z oprogramowaniem respiratora |  | -
61 | Kosz na akcesoria | TAK | -
62 | Kompletny układ oddechowy z czujnikiem proksymetri - 20 szt. | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE - 0pkt
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | -
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK,podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Pakiet 3
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 02.03.2020 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 3
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Respiratory dla dzieci i dorosłych – Ilość 6 szt.
WARUNKI OGÓLNE
1 | Respirator dla dzieci i dorosłych | TAK | -
2 | Producent | (podać) | -
3 | Kraj producenta | (podać) | -
4 | Model / typ | (podać) | -
5 | Aparat fabrycznie nowy | TAK | -
6 | Rok produkcji 2020 | TAK | -
7 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu, do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych w tym na oddziale Intensywnej Terapii | TAK | -
8 | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze od min. 3 kg do min. 250 kg | TAK | -
9 | Respirator przystosowany do zawieszenia na półce | TAK | -
| ZASILANIE RESPITATORA |  | -
10 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | TAK | -
11 | Przewody zasilania gazowego o długość dopasowanej do mocowania na danym stanowisku; tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK | --
12 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK | -
13 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK | -
14 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK | -
15 | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja ± 10%, 50 Hz | TAK | -
| RODZAJE WENTYLACJI |  | --
16 | Wentylacja z zadaną objętością | TAK | -
17 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK | -
18 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK | -
19 | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC z ciśnieniowym, objętościowym, ciśnieniowo-objętościowym wspomaganiem ciśnieniowym | TAK PODAĆ | -
20 | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK | -
21 | Wentylacja dwupoziomowa typu Bilevel lub DuoPAP lub Bi-Vent lub BIPAP | TAK | -
22 | Wentylacja APRV | TAK | -
23 | Interaktywny tryb typu automatycznie przełączający się z trybu ciśnieniowego do wspomagania ciśnieniowego i odwrotnie lub z trybu objętościowego do wspomagania objętościowego i odwrotnie w oparciu o odczyt wyzwalania oddechu pacjenta lub adaptacyjne wspomaganie wentylacji wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK | -
24 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK | -
25 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK | -
26 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | TAK | -
27 | Wentylację z proporcjonalnym wspomaganiem oddechu spontanicznego (PPS wraz z VPS) lub PAV+ lub inny tryb wentylacji z proporcjonalnym wspomaganiem oddechu spontanicznego | TAK/NIE | -
28 | Oprogramowanie do inwazyjnej wentylacji neuronalnie sterowanej z odczytu elektrycznej aktywności przepony lub pełny system wentylacji adaptacyjnej wyposażony w moduły do pomiaru EtCO2 oraz SpO2 celem automatycznego dopasowania parametrów wentylacji | TAK | -
29 | Możliwość rozbudowy respiratora o tryb terapii wysokim przepływem | TAK | -
30 | Regulowane ręcznie przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK | -
31 | Regulowane ręcznie ciśnieniowe wyzwalanie oddechu | TAK | -
32 | Regulacja ciśnieniowego wyzwalania oddechu w zakresie min 0,5 do 12 cmH2O | TAK | -
33 | Na wyposażeniu z respiratorami min. 1 urządzenie do odczytu elektrycznej aktywności przepony (dopuszczone są zarówno rozwiązania w postaci modułu sprzętowego montowanego bezpośrednio w respiratorze i pozwalające na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony jak również niezależne od respiratorów urządzenie pozwalające na odczyt elektrycznej aktywności przepony i umożliwiające prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony na swoim ekranie) lub funkcja przeprowadzenia autoamtycznego testu spontanicznego oddechu w każdym oferowanym respiratorze | TAK/NIE | TAK - 20pkt NIE - 0pkt
34 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK | -
35 | Funkcja natlenowania | TAK | -
36 | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK | -
37 | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK | -
38 | Automatyczny manewr wielofazowej rekrutacji płuc | TAK | -
39 | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK | -
| PARAMETRY NASTAWIANE |  | -
40 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-100 oddechów./min | TAK | -
41 | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 20 – 2000 ml | TAK | -
42 | Przepływ regulowany ręcznie i automatycznie, minimalny zakres 0-15 l/min | TAK | -
43 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 – 1:9 w trybie VC i PC | TAK | -
44 | Czas wdechu min. 0,1 do 5,0 s | TAK | -
45 | Możliwość regulacji czasu wdechu i stosunku wdechu do wydechu | TAK | -
46 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK | -
47 | Ciśnienie wdechowe dla PC minimalny zakres 0-50 cmH2O | TAK | -
48 | Ciśnienie wspomagania dla PS minimalny zakres 0-50 cmH2O | TAK | -
49 | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | TAK | -
50 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wzrostu/płci pacjenta | TAK | -
| PARAMETRY WYŚWIETLANE |  | -
51 | Monitor do obsługi respiratora i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 15 cali | TAK | -
52 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK | -
53 | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany | TAK | -
54 | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK | -
55 | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK | -
56 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK | -
57 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK | -
58 | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK | -
59 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK | -
60 | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK | -
61 | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK | -
62 | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK | -
63 | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK | -
64 | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK | -
65 | Podatność statyczna (wartości cyfrowe) | TAK | -
66 | Podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK | -
67 | Opór wdechowy (wartości cyfrowe) | TAK | --
68 | Opór wydechowy (wartości cyfrowe) | TAK
69 | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : | TAK | -
70 | Ciśnienie / czas | TAK | -
71 | Przepływ /czas | TAK | -
72 | Objętość / czas | TAK | -
73 | Pętle: |  | -
74 | Ciśnienie/objętość | TAK | -
75 | Objętość/przepływ | TAK | -
76 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK | -
77 | Wizualizacja objętości i ciśnienia w odniesieniu do ustawionych wartości docelowych w trybach inwazyjnych lub inne sposoby wizualizacji terapii oddechowej ukierunkowanej na cel | TAK opisać | -
78 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK | -
79 | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 72 godz. | TAK | -
| ALARMY |  | -
80 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK | -
81 | Braku zasilania w tlen | TAK | -
82 | Braku zasilania w powietrze | TAK | -
83 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK | -
84 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK | --
85 | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | TAK | -
86 | Wysokiej częstości oddechów | TAK | -
87 | Bezdechu | TAK | -
88 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK | -
89 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK | -
90 | Kategorie alarmów według ważności | TAK | -
91 | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora | TAK | -
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  | -
92 | Elektroniczny układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku, umieszczony w obrębie respiratora | TAK | -
93 | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK | -
94 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | -
95 | Wbudowany w respirator system nebulizacji ustawiany z poziomu ekranu respiratora i nie wymagający dodatkowego przepływu gazów do napędu | TAK | -
96 | Nawilżacz aktywny układu respiratora do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. 1 szt. | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
97 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK | -
98 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora, układ pomiarowy przepływu elektroniczny – wielorazowego użytku, możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej | TAK | -
99 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK | -
100 | Płucko testowe wielokrotnego użytku do każdego respiratora (autoklawowalne) | TAK | -
101 | Układ oddechowy do każdego respiratora jednorazowy kpl - 20 szt. |  | -
102 | Układ oddechowy do każdego respiratora jednorazowy kpl z komorą nawilżacza i czujnikiem przepływu dla dorosłych i dzieci od 3kg - 15 szt. | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0pkt
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Pakiet 4
Wsz-II.4.291.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dn. 02.03.2020 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 4
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
13 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności | TAK, (dokumenty składane na wezwanie) | -
14 | Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu. | Min 4 godziny | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OKULISTYCZNY OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY z pełnym osprzętem diagnostycznym – Ilość 1 szt.
1 | Okulistyczny optyczny tomograf koherentny z przystawką do badania przedniego odcinka oka | TAK | -
2 | Aparat fabrycznie nowy | TAK | -
3 | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | TAK | -
4 | Zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 23”, kolorowa drukarka | TAK | -
5 | Technologia pomiaru - spektralna | TAK | -
6 | Częstotliwość skanowania min. 120 000 A-skanów/sek. | TAK, podać | -
7 | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 5μm | TAK, podać | ≤ 5μm - 20 pkt; > 5μm - 0 pkt.
8 | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | TAK, podać | -
9 | Maksymalna głębokość skanowania | TAK, podać | ≥ 6mm - 10 pkt; < 6mm - 0 pkt.
10 | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan: | TAK, podać | ≥ 16mm - 10 pkt; < 16mm - 0 pkt.
11 | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 3 do 16mm | TAK, podać | -
11 | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta: nie większa niż 2 mm | TAK, podać | -
| Funkcja automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | TAK, podać | -
12 | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę | TAK, podać | -
13 | Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania | TAK | -
14 | Funkcja powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonywanych w trakcie kolejnych wizyt | TAK | -
15 | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | TAK | -
16 | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | TAK | -
17 | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów | TAK | -
18 | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | TAK | -
19 | Analiza przekrojów siatkówki | TAK | -
20 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości siatkówki | TAK | -
21 | Analiza i raport progresji ( zmian w czasie ) – podać ilość porównywanych badań, min. 4 badania | TAK, podać | -
22 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości siatkówki | TAK | -
23 | Możliwość wizualizacji siatkówki 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 20 μm | TAK, podać | -
24 | Ilość B-Skanów na skan 3D siatkówki: min. 600 | TAK, podać | -
25 | Obrazowanie siatkówki typu En Face ze zdefiniowanym podziałem na min. 4 warstwy | TAK, podać | -
26 | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | TAK | -
27 | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki | TAK | -
28 | Analiza warstwy włókien nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego | TAK | -
29 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do referencyjnej bazy danych | TAK, podać | -
30 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości RNFL | TAK | -
31 | Analiza grubości zespołu komórek zwojowych (GCC) | TAK | -
32 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości GCC | TAK | -
33 | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo | TAK | -
34 | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu | TAK | -
35 | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) dla RNFL i GCC | TAK | -
36 | Pachymetria bezkontaktowa o średnicy min. 10mm z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki i najcieńszego miejsca rogówki | TAK, podać | -
37 | Maksymalna szerokość skanowania przedniego odcinka: | TAK, podać | ≥ 18mm - 10 pkt; < 18mm - 0 pkt.
38 | Maksymalna głębokość skanowania przedniego odcinka: | TAK, podać | ≥ 6mm - 10 pkt; < 6mm - 0 pkt.
39 | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania | TAK | -
40 | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | TAK | -
41 | Możliwość analizy stożka rogówki | TAK | -
42 | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D | TAK | -
43 | Funkcja angiografii OCTA - nieinwazyjnego obrazowania i pomiaru mikrokrążenia siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego | TAK | -
44 | Wykorzystanie metody SSADA do obrazowanie i pomiaru mikrokrążenia krwi w naczyniach | TAK | -
45 | Obrazowanie angiografii OCTA o szerokości | TAK, podać | ≥ 16mm - 10 pkt; < 16mm - 0 pkt.
46 | Rozdzielczość angiografii OCTA nie gorsza niż 10 μm | TAK, podać | -
47 | Obrazowanie angiografii OCTA wysokiej rozdzielczości B-Skanów | TAK, podać | ≥ 600x600 - 10 pkt; < 600x600 - 0 pkt.
48 | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | TAK, podać | -
49 | Obszar automatycznej analizy i pomiaru OCTA min. 6x6 mm | TAK, podać | -
50 | Możliwość pomiaru wielkości błony CNV na poziomie siatkówki zewnętrznej oraz choriokapilar | TAK | -
51 | Automatyczny pomiar gęstości RPC i struktury nerwu wzrokowego | TAK | -
52 | Automatyczny pomiar strefy FAZ | TAK | -
53 | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) strefy FAZ | TAK | -
54 | Automatyczny pomiar i analiza trendu (zmian w czasie) gęstości naczyń dla min. 2 warstw | TAK, podać | -
55 | Możliwość pomiaru stref beznaczyniowych dla min. 1 warstwy | TAK, podać | -
56 | Zintegrowana Funduskamera | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE- 0pkt
57 | Pole widzenia funduskamery, min: 45° | TAK, podać | -
58 | Zakres regulacji refrakcji funduskamery: min. od -35D do +30D | TAK, podać | -
59 | Możliwość wykonywania zdjęć gruczołów Meiboma w IR | TAK | -
60 | Zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzna funkcja biometrii optycznej zawierająca formuły do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych: SRK, SRK II, SRK/T, Binkhorst, Hoffer Q, Holladay, Camellin-Calossi, Haigis | TAK | -
61 | Zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzna funkcja biomikroskopu z minimum 5 powiększeniami i maksymalnym powiększeniem 50x | TAK | -
62 | Drukarka kolorowa do OCT – 1 szt. | TAK | -
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.