## Pakiet 1
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 1
Zestaw laktacyjny do laktatora Lovi
Lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Spersonalizowany zestaw laktacyjny do laktatora Lovi Expert ( Electic Breast Pump model PA 20135) przeznaczony dla jednej pacjentki składa się z: - korpusu z lejkiem wykonanym z polipropylenu, - silikonowej nakładki, - podstawy membrany, - membrany, - nasadki, -zaworku antyzwrotnego, -adaptera do butelki, wężyka łączącego laktator z lejkiem. Zestaw kompatybilny z laktatorem Lovi Expert. | szt. |  | 40
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 2
Prowadnice do trudnych intubacji oraz aparaty ambu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowa, elastyczna wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, zagięty koniec dystalny ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych, sterylna, pakowana pojedynczo rozmiar dla rurek intubacyjnych od 3,0- 5,5 mm dł. 600 mm oraz rozmiar dla rurek intubacyjnych 5,0-10,0 mm dł. 800 mm, pakowana w sztywnym futerale. | szt. |  | 90
2 | Prowadnica do trudnych intubacji dla dorosłych i dzieci-sterylna z kanałem do podawania tlenu w komplecie z końcówkami /1x końcówka Luer Lock i 1 x końcówka o średnicy zew. 15 mm/ | szt. |  | 1
3 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt do rurek elastyczna znaczniki głębokości rozmiar 1.6 lub do 2.0 dla rurrek 2,0/2,5/3,0 o długości do 600 mm | szt. |  | 1
4 | Przedłużacz z łącznikiem do bronchoskopii: przedłużacz do rurek zespolony z łącznikiem podwójnie obrotowym, z silikonowym portem do bronchoskopii i odsysania, otwór o śr. 5,0 mm, złącze 22M/15F, przeźroczysty, dł. nie mniej 15 cm, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier op. a 10szt. | szt. |  | 1
5 | Zestaw do szybkiej konikotomii Qiucktrach dla dzieci. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o średnicy 2mm ( 2 szt.) z łącznikem 15 mm do worka resscytacyjnego z łącznikiem luer. Stoper kontroli głębokości wkłucia, strzykawkę do kontroli aspiracji gazów, taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacce sterylnej. | zestaw |  | 1
6 | Zestaw do szybkiej konikotomii Qiucktrach dla dorosłych. Zestaw do wykonania konikopunkcji metoda jednostopniową. Zawiera igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o średnicy 4mm z łącznkiem 15 mm do worka resscytacyjnego i łącznikiem luer. Stoper kontroli głębokości wkłucia, strzykawkę do kontroli aspiracji gazów, taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacce sterylnej. | zestaw |  | 1
7 | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa wykonana z teflonu (fluoroplastic): grubość 0,50mm, zaoblona, nacieta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych posiada 7 otworów o średnicy 3mm na szwy. Płytki dostępne w trzech rozmiarach: duża 60x40 mm głębokość wcięcia 45 mm, pakowane parami, sterylnie. Mała 45x30mm głębokość wcięcia 30mm, pakowane parami, sterylnie. Arkusz o wymiarach 50x70mm do samodzielnego przycięcia , pakowany pojedyńczo, sterylnie. Pudełko zawiera 10 par | op. |  | 8
8 | Stabilizator zewnętrzny nosa wykonany z materiału termoplastycznego, profilowany, samoprzylepny z dodatkowym paskiem z pianki poliuretanowej do zabezpieczenia grzebietu nosa dostępny w trzech rozmiarach: mały-55x38mm, duży 60x42mm i prostokątny arkusz 50x70 mm do samodzielnego przycięcia. Produkt pakowany jednostkowo w foli. | szt. |  | 1
9 | Wielorazowy mankiet do szybkich toczeń w całości transparentny o pojemności 500 ml z haczykiem do powieszenia oraz otworem z wydajną gruszką do pompowania trzystopniowym zaworkiem do kontroli ciśnienia i spuszczania powietrza. Manometr wyskalowany do 2 mmHg, zakres od 0 do 300 mmHg. Produkt wykonany z poliuretanu, łatwy w utrzymaniu czystości, nie zawierający lateksu. Manometr, gruszka z trzystopniowym zaworkiem i drenem dostępne jako części zamienne. | szt. |  | 6
10 | Aparat AMBU- worek resuscytacyjny, silikonowy dla dorosłych, pojemność 2000 ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 mm Hg z silikonowym uchwytem na dłoń. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Całkowicie rozbieralny- wszystkie elementy dostępne jako części zamienne. Załączyć listę części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. zgodne z normą DIN EN ISO 17665-1 95-18min). | szt. |  | 2
11 | Aparat AMBU- worek resuscytacyjny, silikonowy dla dzieci pojemność 500 ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 mm Hg z silikonowym uchwytem na dłoń. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Całkowicie rozbieralny- wszystkie elementy dostępne jako części zamienne. Załączyć listę części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. zgodnie z normą DIN EN ISO 17665-1 (5-18 min) | szt. |  | 2
12 | Aparat AMBU- worek resuscytacyjny, silikonowy dla niemowląt pojemność 250 z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 mm Hg z silikonowym uchwytem na dłoń. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Całkowicie rozbieralny- wszystkie elementy dostępne jako części zamienne. Załączyć listę części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. zgodnie z normą DIN EN ISO 17665-1 (5-18 min) | szt. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 3
Rurki krtaniowe LT-D oraz nosowo-gardłowe
Lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka krtaniowa LT-D do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych (jednorazowe, jednoświatłowe, pakowane sterylnie) rozmiar 2 | szt. |  | 6
2 | Rurka krtaniowa LT-D do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych (jednorazowe, jednoświatłowe, pakowane sterylnie) rozmiar 2,5 | szt. |  | 6
3 | Rurka krtaniowa LT-D do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych (jednorazowe, jednoświatłowe, pakowane sterylnie) rozmiar 3 | szt. |  | 6
4 | Rurka krtaniowa LT-D do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych (jednorazowe, jednoświatłowe, pakowane sterylnie) rozmiar 4 | szt. |  | 3
5 | Rurka krtaniowa LT-D do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych (jednorazowe, jednoświatłowe, pakowane sterylnie) rozmiar 5 | szt. |  | 3
6 | Rurka nosowo – gardłowa dla ratunkowego udrażniania dróg oddechowych rozmiar 32-8.0 mm | szt. |  | 12
7 | Rurka nosowo – gardłowa dla ratunkowego udrażniania dróg oddechowych rozmiar 30-7.5 mm | szt. |  | 12
8 | Rurka nosowo – gardłowa dla ratunkowego udrażniania dróg oddechowych rozmiar 28-7.0 mm | szt. |  | 12
9 | Rurka nosowo – gardłowa dla ratunkowego udrażniania dróg oddechowych rozmiar 26-6.5 mm | szt. |  | 3
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 4
Elektrody jednorazowe do diatermii ERBE
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Elektroda neutralna do diatermii ERBE ICC300, jednorazowego użytku dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa od 80 do 85cm2 z wyprowadzeniem na klips. Powierzchnia kontaktowa pokryta przewodzącym żelem umożliwiającym przyklejenie do skóry i absorbującym wodę. | szt. |  | 400
2 | Elektroda neutralna do diatermii ERBE ICC300, jednorazowego użytku, dzielona, powierzchnia kontaktowa od 160 do 170cm2 z wyprowadzeniem na klips. Powierzchnia kontaktowa pokryta przewodzącym żelem umożliwiającym przyklejenie do skóry i absorbującym wodę. | szt. |  | 900
3 | Elektroda noworodkowa MONO 40, powierzchnia kontaktowa 40cm2 | szt. |  | 100
4 | Uchwyt elementów monopolarnych z przyciskami pasujący do diatermii ERBE, bez kabla do elektrod ø 4 mm | szt. |  | 1
5 | Elektroda bierna silikonowa do diatermii ERBE | szt. |  | 1
6 | Przewód do elektrody biernej dł 4 m do diatermii ERBE | szt. |  | 1
7 | Przewód do uchwytów elementów monopolarnych wymienionych w poz.4 o dł 4 m z przyciskami do diatermii ERBE | szt. |  | 1
8 | Klips - przewód do elektrody neutralnej dł. 4m do diatermii ERBE | szt. |  | 1
9 | Uchwyt elektrod monopolarnych artroskopowych z przyciskami, trzpień śr. 2 mm | szt. |  | 1
10 | Jednorazowa elektroda nożowa zagięta pod kątem 45º tnąca i koagulująca z izolowanym trzpieniem do artroskopii śr. 2 mm dł. 170 mm | szt. |  | 1
11 | Jednorazowa elektroda igłowa zagięta pod katem 90º tnąca i koagulująca z izolowanym trzpieniem do artroskopii śr. 2 mm dł. 170 mm | szt. |  | 1
12 | Jednorazowa elektroda kulkowa zagięta pod katem 90º tnąca i koagulująca z izolowanym trzpieniem do artroskopii śr. 2 mm dł. 170 mm | szt. |  | 1
13 | Elektroda nożowa 3,4x24mm – prosta op. a 5 szt | op. |  | 1
14 | Elektroda nożowa 1,5x17mm – prosta op. a 5 szt | op. |  | 1
15 | Elektroda igłowa 0,8x22mm – prosta op. a 5 szt | op. |  | 1
16 | Kabel do pensety bipolarnej dł. 4 m, współpracujący z diametrią Erbe ACC/JCC 300 | szt. |  | 3
17 | Penseta bipolarna prosta dł. 19 cm tip 1 mm, współpracująca z diatermią Erbe ACC/JCC 300 | szt. |  | 3
18 | Penseta bipolarna zakrzywiona dł. 19 cm tip 1 mm, współpracująca z diatermią Erbe ACC/JCC 300 | szt. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 5
Cewniki, zgłębniki, dreny
Lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 4 dł.40 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 10
2 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 6 dł.40cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 10
3 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 8 dł.40 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 100
4 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 10 dł.40 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 800
5 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 12 dł.60 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 3500
6 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 14 dł.60 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 8000
7 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 16 dł.60 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 4000
8 | Cewnik do odsysania g.d. oddechowych CH 18 dł.60 cm – materiał medyczny o normalnej twardości bez lateksu, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, dwa otwory boczne, śr. kodowana kolorami, sterylne, pakowany pojedynczo | szt. |  | 100
9 | Cewnik Foley CH 6, sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (3ml), jałowy z prowadnicą. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 10
10 | Cewnik Foley CH8, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (3-5ml), jałowy z prowadnicą. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 30
11 | Cewnik Foley CH10, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (3-5ml), jałowy z prowadnicą. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 20
12 | Cewnik Foley CH 12, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 300
13 | Cewnik Foley CH 14, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 480
14 | Cewnik Foley CH16, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 700
15 | Cewnik Foley CH18, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy.Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 800
16 | Cewnik Foley CH20, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy.Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 360
17 | Cewnik Foley CH22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy.Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 200
18 | Cewnik Foley CH24, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy.Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. | szt. |  | 100
19 | Cewnik Foyley trójdrożny CH 20, lateksowy silikonowany z plastikową zastawką , o pojemności balonu 30ml, jałowy. Pakowany podwójnie – wewnętrznie folia, zewnętrznie papier/folia. | szt. |  | 2
20 | Cewnik do podawania tlenu przez nos – miękki, elastyczny materiał bez lateksu, proste lub zagięte nozdrza, dren o przekroju gwiazdkowym z łącznikiem standardowym, dł. drenu od 180 do 210 cm, czysty mikrobiologicznie lub sterylny | szt. |  | 3500
21 | Cewnik do karmienia CH 4 dł.40 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 5
22 | Cewnik do karmienia CH 6 dł.40 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 5
23 | Cewnik do karmienia CH 8 dł.40 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 20
24 | Cewnik do karmienia CH 10 dł.40 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 20
25 | Cewnik Nelaton CH 6 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 20
26 | Cewnik Nelaton CH 8 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 40
27 | Cewnik Nelaton CH 10 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 40
28 | Cewnik Nelaton CH 12 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 50
29 | Cewnik Nelaton CH 14 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 50
30 | Cewnik Nelaton CH 16 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
31 | Cewnik Nelaton CH 18 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
32 | Cewnik Nelaton CH 20 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
33 | Cewnik moczowodowy Nelaton z oliwką 5F/70 cm sterylny | szt. |  | 1
34 | Cewnik moczowodowy Nelaton z oliwką 6F/70 cm sterylny | szt. |  | 1
35 | Cewnik Tieman CH 6 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 20
36 | Cewnik Tieman CH 8 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 40
37 | Cewnik Tieman CH 10 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
38 | Cewnik Tieman CH 12 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 120
39 | Cewnik Tieman CH 14 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
40 | Cewnik Tieman CH 16 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 20
41 | Cewnik Tieman CH 18 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 10
42 | Cewnik Tieman CH 20 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
43 | Cewnik Tieman CH 22 dł.40 cm sterylny | szt. |  | 5
44 | Cewnik moczowodowy Couvaleira 5F/70 cm sterylny | szt. |  | 1
45 | Cewnik moczowodowy Couvaleira 6F/70 cm sterylny | szt. |  | 1
46 | Cewnik Pezzer od CH 20- do CH 30 sterylny | szt. |  | 2
47 | Cewnik pętla Zeissa 5F sterylny | szt. |  | 2
48 | Cewnik do żył pępowinowych ch 3,5/1,2 mm dł.38 cm sterylny | szt. |  | 2
49 | Cewnik do żył pępowinowych 4F sterylny | szt. |  | 2
50 | Cewnik do żył pępowinowych ch 5,0/1,7 mm dł.38 cm sterylny | szt. |  | 2
51 | Cewnik do żył pępowinowych 6F | szt. |  | 5
52 | Zgłębniki żołądkowe CH 10 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 5
53 | Zgłębniki żołądkowe CH 12 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 100
54 | Zgłębniki żołądkowe CH 14 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 400
55 | Zgłębniki żołądkowe CH 16 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 700
56 | Zgłębniki żołądkowe CH 18 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 240
57 | Zgłębniki żołądkowe CH 20 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 60
58 | Zgłębniki żołądkowe CH 22 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 60
59 | Zgłębniki żołądkowe CH 24 dł.105 cm z zatyczką sterylny | szt. |  | 20
60 | Zgłębniki żołądkowe CH 26 dł.125 cm sterylny | szt. |  | 40
61 | Zgłębniki żołądkowe CH 28 dł.125 cm sterylny | szt. |  | 140
62 | Zgłębniki żołądkowe CH 30 dł.125 cm sterylny | szt. |  | 150
63 | Zgłębniki żołądkowe CH 32 dł.125 cm sterylny | szt. |  | 130
64 | Zgłębnik dwunastniczy od CH 10 do CH 16 sterylny | szt. |  | 5
65 | Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Skład: port żywieniowy z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit, przeźroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG i centymetrowa podziałką: dalszy koniec zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym, prowadnica pokryta silikonem z kulkowa końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit, rozmiar Ch6/60cm i CH8/110cm, sterylny. | szt. |  | 5
66 | Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Skład: port żywieniowy z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/ i strzykawką ENFit, przeźroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG i centymetrowa podziałką: dalszy koniec zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym, prowadnica pokryta silikonem z kulkowa końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit, rozmiar Ch10/110cm, sterylny. | szt. |  | 5
67 | Silikonowa sonda Sengstaken – Blakemore, 4-światłowa, z prowadnicą, wyposażona w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe, sterylna. Rozmiary: 16F - średnica zewnętrzna / długość 5,3/850mm 18F - średnica zewnętrzna / długość 6,0/850mm 20F - średnica zewnętrzna / długość 6,7/850mm | szt. |  | 4
68 | Cewnik do embolektomii wg Fogartiego-5F/80, sterylny | szt. |  | 3
69 | Cewnik do embolektomii wg Fogartiego-4F/80, sterylny | szt. |  | 3
70 | Cewnik do embolektomii wg Fogartiego-2F/80, sterylny | szt. |  | 2
71 | Cewnik dwukanałowy do dializ typu PERMCATH sterylny, silikonowy – cena za zestaw: - cewnik 1 szt. - igła wprowadzająca gr. 18 – 1 szt.; prowadnica J prosta 0,038 cala 1 szt.; strzykawka 12 cm³ 1 szt ; rozszerzacz 12 FR; skalpel nr 11 1 szt.; bagnet do tunelizacji 1 szt.; owalna osłona rozdzielana /rozszerzacz 1 szt.; gaziki 4 szt.; samoprzylepny opatrunek na ranę 2 szt.; nasadki iniekcyjne 2 szt.; długość cewnika 36 cm, od końca mankietu 19 cm, objętość: wypełnienia tętnicza 1,3 cm ³ , objętość wypełnienia żylna 1,4 cm³. | Zestaw |  | 1
72 | Zestaw do dializ dwukanałowy jednorazowy 6,5F,8F,11F (skład: kateter dwukanałowy prosty, igła 18G dł. 7 cm, prowadnik, 2x dilatator) | szt. |  | 30
73 | Żel znieczulający w strzykawce z dodatkowym uszczelnieniem, zawierający środki bakteriobójcze glukonian chlorcheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu, data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylne opakowanie folia - papier, sterylizowane parą wodną a 5ml | szt. |  | 2200
74 | Żel znieczulający w strzykawce z dodatkowym uszczelnieniem, zawierający środki bakteriobójcze glukonian chlorcheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu, data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylne opakowanie folia - papier, sterylizowane parą wodną a 10ml | szt. |  | 550
75 | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec jałowy. Rozmiar 9,0 x 3,0cm. | szt. |  | 2
76 | Dren T-Kehr z workiem zbiorczym. Dren do drenażu dróg żółciowych. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450x180mm. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu, rozmiary: CH12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. |  | 60
77 | Cewnik urologiczny zewnętrzny typu Rochester ultraFlex do zbiórki moczu jednoczęściowy, silikonowy, samoprzylepny, rozmiar od 25 do 41mm | szt. |  | 10
78 | Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia bezpośrednio do dwunastnicy lub jelita cienkiego. Bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. Podziałka umożliwia kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika. Dołączona prowadnica ułatwia zakładanie. Zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG co umożliwia kontrolę jego położenia. Specjalna spirala powoduje, że zgłębnik sam przemieszcza się przez odźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego pacjenta, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa duże i dwa małe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Łącznik typu ENFit na końcu bliższym umożliwia połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit. Wykonany z miękkiego poliuretanu. Wolny od DEHP. Skład: łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub strzykawką ENFit, nieprzeźroczysty przewód zgłębnika kontrastujący w promieniach RTG z nadrukowanymi znacznikami długości i nazwą produktu, spirala z poliuretanową końcówka z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem i dwoma bocznymi otworami, prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem typu ENFit. Rozmiar Ch10/145 cm. Pakowany pojedynczo. Sterylny. | szt. |  | 2
79 | Dren do tlenu jałowy, o gwiazdkowym przekroju ze złączem uniwersalnym-długość 180-210 cm, sterylny | szt. |  | 1000
80 | Butelki do odsysania typu redon poj. 200 ml, sterylna | szt. |  | 580
81 | Butelka do drenażu niskociśnieniowego ran operacyjnych harmonijka 250ml wyposażona w przycisk bezpieczeństwa zapobiegający powtórnemu użyciu i dokładną podziałkę co min. 40ml lub dokładniejszą. Dren łączący o długości 125cm z zaciskiem oraz uniwersalną schodkową docinaną końcówką z zaznaczonymi odpowiednio nr ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 do drenów Redona o rozmiarach CH06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Własny, uniwersalny, system podwieszania. Jałowa, pakowana podwójnie, sterylizowana EO | szt. |  | 160
82 | Butelka do drenażu niskociśnieniowego ran operacyjnych harmonijka 500ml wyposażona w przycisk bezpieczeństwa zapobiegający powtórnemu użyciu i dokładną podziałkę co 50ml. Dren łączący o długości 125cm z zaciskiem oraz uniwersalną schodkową docinaną końcówką z zaznaczonymi odpowiednio nr CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 do drenów Redona o rozmiarach CH06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Własny, uniwersalny, system podwieszania. Jałowa, pakowana podwójnie, sterylizowana EO | szt. |  | 240
83 | Dren typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się. Dostępny w dwóch długościach 300mm oraz 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Rozmiary 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. Pakowany podwójnie, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. |  | 60
84 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Stalowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką- z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmiar umieszczona na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 | szt. |  | 50
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 6
Igły podpajęczynówkowe oraz wkłucia centralne
Lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent/ numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 29G x 0,34 x 88mm pakowana razem z prowadnicą | szt. |  | 3
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 27G x 0,41 x 88mm | szt. |  | 50
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 26G x 0,45 x 88mm | szt. |  | 800
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 25G x 0,5 x 88mm | szt. |  | 300
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 20G x 0,9 x 88mm | szt. |  | 50
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 22G x 0,7 x 88mm | szt. |  | 110
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 18G x 1,3 x 88mm | szt. |  | 70
8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 26G x 0,45 x 120mm | szt. |  | 50
9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 25G 0,53 x 103mm, 27G 0,42 x 103mm | szt. |  | 25
10 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z rowkowanym i przezroczystym uchwytem 27G 0,42 x 120mm | szt. |  | 25
11 | Atraumatyczna igła podpajęczynówkowa z dwustrefowym szlifem 0,46 x 88mm 26G x 3 1/2 pakowana razem z prowadnicą 20G x 1 3/8 0,9 x 35 mm | szt. |  | 850
12 | Prowadnica do igieł podpajeczynówkowych 20G 0,9 x 45mm | szt. |  | 750
13 | Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm, bez DEHP, zintegrowany z igłą oraz kabelek elektryczny również zintegrowany z igłą; igła w rozmiarach od 35-150mm oraz 20G i 22G- do wyboru przez Zamawiającego | szt. |  | 560
14 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G: cewnik 0,45 x 0,85mm, filtr o objętości wypełnienia 0,45m z systemem mocowania typu PIN-PADl, strzykawka LOR luer 10ml, igła zewnątrzoponowa 1,3 x 80mm | szt. |  | 160
15 | Zestaw do CSE, igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point o rozm. 27G/127,5 mm i igłą typu Tuohy o rozm. 18G/88 mm system blokowania igły podpajęczynówkowej w igle Tuohy typu docking system | szt. |  | 5
16 | Kranik trójdrożny, do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub czerwonym lub żółtym lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokretła kranika co 45º. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łacznik rotacyjny, który po połaczeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół linii infuzyjne bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. |  | 6000
17 | Rampa kranikowa o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z wielokolorowymi pokretłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wykonana z poliamidu, a ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linia infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trawle połączony ze sobą o zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie | szt. |  | 800
18 | Przyrząd do aspiracji z filtrem bakteryjnym i zatyczką zatrzaskową i z nieruchomą i barwną osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką | szt. |  | 6100
19 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego – zestaw drenów: dł. drenu w skali 180 cm z zakończeniem lock, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym na końcu drenu skali, kranik trójdrożny, sterylny, opakowanie blister | szt. |  | 1
20 | Skala do pomiaru plastikowa OCŻ od +35 do 15 cm H2O – wykonana z materiału odpornego na złamania, czytelna, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obydwie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty, wielorazowego użytku | szt. |  | 1
21 | Uchwyt mocujący do mocowania ramp kranikowych skali, możliwość mocowania poziomego i pionowego | szt. |  | 1
22 | Zestaw do znieczulenia splotu barkowego techniką ciągłą pasujący do stymulatora nerwów obwodowych typu STIMUPLEX – zestaw: izolowana igła ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym rozm. 20G 1.1 X 33 mm i 20G 1.1 X 55 mm, szlif 15 '', cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie cewnika do igły o rozm. 0.41 x 0.71 x 400 mm; łącznik do cewnika; filtr; mocowanie filtra do skóry; strzykawka 5 ml; etykieta cewnika (określająca miejsce położenia) | zestaw |  | 4
23 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego dla dzieci, igłę o szlifie 32º dł. 50 mm G20,G21,G22 przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający igłę mandryn | szt. |  | 300
24 | Zestaw do kaniulacji dla dzieci metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 8cm i 13 cm G22/22 ,bezszwowe mocowanie cewnika do skóry , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, dodatkowy element na prowadnicy (łatwiejsza obsługa prowadnicy) możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 2
25 | Zestaw do kaniulacji dla dzieci metodą Seldingera, dwuswiatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 8cm i 13 cm G18/20 ,bezszwowe mocowanie cewnika do skóry , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, dodatkowy element na prowadnicy (łatwiejsza obsługa prowadnicy) możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 2
26 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm G16/16 7F,beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 20
27 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuswiatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 15cm G16/16 7F,beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 50
28 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuswiatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm G14/18 7F,beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 2
29 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuswiatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 15cm G14/18 7F,beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 2
30 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójświatłowy G16/18/18 7F/15 i 20cm, zestaw zawierający cewnik dł.15, 20cm, beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 96
31 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, posiada zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.)czteroświatłowy G16/18/18/14 8F/15 i 20cm, zestaw zawierający cewnik dł.15, 20cm, beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt |  | 80
32 | Introduktor żylny – zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznej do przezskórnego wprowadzania cewnika metodą Seldingera wg Desilets-Hofmanna, W SKŁAD: Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm, Prowadnik drutowy 0.035” dł. 70 cm , Rozszerzadło naczyniowe 205 cm , Koszulka 115 mm , Zastawka hemostatyczna , Osłonka ochronna na cewnik 120 cm, skalpel 6F | szt |  | 2
33 | Introduktor żylny – zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznej do przezskórnego wprowadzania cewnika metodą Seldingera wg Desilets-Hofmanna, W SKŁAD: Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm, Prowadnik drutowy 0.035” dł. 70 cm , Rozszerzadło naczyniowe 205 cm , Koszulka 115 mm , Zastawka hemostatyczna , Osłonka ochronna na cewnik 120 cm, skalpel 7F | szt |  | 15
34 | Introduktor żylny – zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznej do przezskórnego wprowadzania cewnika metodą Seldingera wg Desilets-Hofmanna, W SKŁAD: Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm, Prowadnik drutowy 0.035” dł. 70 cm , Rozszerzadło naczyniowe 205 cm , Koszulka 115 mm , Zastawka hemostatyczna , Osłonka ochronna na cewnik 120 cm, skalpel 8F | szt |  | 2
35 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. Typ-Intrafix SafeSet, 1. 15 ɥm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. 2. Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, oraz miejscem do podwieszania drenu. 3. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 4. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem. 5. Pozbawiony ftalanów DEHP. 6.Odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny | szt. |  | 1800
36 | Y konektor YCONV |  |  | 50
37 | Kranik trójdrożny z przedłużką | szt. |  | 50
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 7
Porty naczyniowe i igły do wlewów
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wszczepialny port tytanowy o wysokości max. 11mm i ciężarze max. 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o dł. 60 cm i o średnicy wewnętrznej1,1, mm i zewnętrznych 2,2 mm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, strzykawka 10 ml. Urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu HUBER, zestaw do infuzji z igłą typu HUBER i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacjo i łącznik do przymocowania cewnika. Rozmiar 6,6 FR. Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. | szt. |  | 10
2 | Wszczepialny port tytanowy o wysokości max. 11 mm i ciężarze max. 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o dł. 60 cm i o średnicy wewnętrznej1,6 mm i zewnętrznych 3,2 mm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, strzykawka 10 ml. Urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu HUBER, zestaw do infuzji z igłą typu HUBER i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji łącznik do przymocowania cewnika. Rozmiar 9,6 FR. Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. | szt. |  | 3
3 | Zestaw do założenia portu naczyniowego (standardowego) – port naczyniowy z cewnikiem silikonowym, port w całości tytanowy – komora i osłona portu wykonana z tytanu, wys. max 13,5 mm, waga portu max 12,5 g, jednokomorowy port z silikonową membraną o śr. max 11,9 mm, komora o objętości 0,7 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający oczyszczenie portu. Niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,3-1,5 mm., średnica zewnętrzna 2,3-2,6 mm, rozmiar 7,6 FR, długość min. 660 mm. Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. | szt. |  | 40
4 | Igły do wlewów typu Hubera z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, dł. 19 mm, gr. dostępna w rozmiarach 19Ga, 20 Ga, 22 Ga. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igła kompatybilna ze środowiskiem CT i MRI. | szt. |  | 1400
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 8
Zamknięty system do odsysania, rurki intubacyjne, filtry
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Kody asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 56, 62 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System stanowiący | szt. |  | 15
2 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH14/16, długość 36 cm, opis wymogów j.w | szt. |  | 30
3 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 59 cm z możliwością użytkowania przez min 7 dni. Posiadający zintegrowany port do bronchoskopii, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, sterylny. | szt. |  | 30
4 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH14/16, długość 39 cm, opis wymogów j.w | szt. |  | 30
5 | Sterylne fiolki 0,9% NaCl 15 ml z końcówką kompatybilną z portem do przepłukiwania. Pakowane po 48 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op |  | 10
6 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz, potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. |  | 80
7 | Sterylny adapter, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym-12 mm. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta. | szt. |  | 10
8 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Dostępne rozmiary od 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier. Rozmiar rurki intubacyjnej 3,5. | szt. |  | 40
| j.w, rozmiar 4,0 | szt. |  | 60
| j.w, rozmiar 4,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 5,0 | szt. |  | 60
| j.w, rozmiar 5,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 6,0 | szt. |  | 80
| j.w, rozmiar 6,5 | szt. |  | 60
| j.w, rozmiar 7,0 | szt. |  | 360
| j.w, rozmiar 7,5 | szt. |  | 1000
| j.w, rozmiar 8,0 | szt. |  | 900
| j.w, rozmiar 8,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 9,0 | szt. |  | 10
| j.w, rozmiar 9,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 10,0 | szt. |  | 10
9 | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Dostępne rozmiary 2,0 - 8,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier. Rozmiar rurki bez mankietu - 2,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 2,5 | szt. |  | 10
| Rozmiar 3,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 3,5 | szt. |  | 40
| Rozmiar 4,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 4,5 | szt. |  | 40
| Rozmiar 5,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 5,5 | szt. |  | 60
| Rozmiar 6,0 | szt. |  | 50
| Rozmiar 6,5 | szt. |  | 20
| Rozmiar 7,0 | szt. |  | 20
10 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci jednego grubego czarnego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie Dostępne rozmiary: 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Na prowadnicy widoczna średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Rozmiar rurki intubacyjnej, zbrojonej - rozmiar 5,0. | szt. |  | 5
11 | j.w, rozmiar 5,5 | szt. |  | 5
12 | j.w, rozmiar 6,0 | szt. |  | 5
13 | j.w, rozmiar 6,5 | szt. |  | 5
14 | j.w, rozmiar 7,0 | szt. |  | 5
15 | j.w, rozmiar 7,5 | szt. |  | 5
16 | j.w, rozmiar 8,0 | szt. |  | 20
17 | j.w, rozmiar 8,5 | szt. |  | 10
18 | j.w, rozmiar 9,0 | szt. |  | 10
11 | Rurka intubacyjna do długotrwałej intubacji – rozmiar 8,0 | szt. |  | 10
12 | j.w. rozmiar 8,5 | szt. |  | 10
13 | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary od 0 do 5, rozmiar 0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 1 | szt. |  | 10
| Rozmiar 2 | szt. |  | 100
| Rozmiar 3 | szt. |  | 50
| Rozmiar 4 | szt. |  | 80
| Rozmiar 5 | szt. |  | 60
14 | Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/I przy VT 500ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H20 przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo. | szt. |  | 1550
15 | Filtr oddechowy mechaniczny dla dzieci, antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%, wydajność nawilżania min. 31,5 mg/I przy VT 250ml, martwa przestrzeń 28 ml, waga 14g, port kapno, objętość oddechowa min.50-900 ml, pakowany pojedynczo. | szt. |  | 400
16 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjny i antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno - sterylny. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999 %. Waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500ml, nawilżanie przy Vt 1000 ml, min. 32,4 mg/l - pakowany papier-folia . | szt. |  | 1800
17 | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania 13,2 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga max. 5 g, objętość oddechowa 50-1000 ml - pakowany pojedynczo. | szt. |  | 600
18 | Łącznik ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, długość 15-20 cm, gumowa zatyczka z portem do odsysania i bronchoskopii, pakowany folia-papier, 22F-22M/15F. | szt. |  | 700
19 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm. | szt. |  | 200
20 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm. | szt. |  | 200
21 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami. | szt. |  | 700
22 | Zestaw do nebulizacji dla dzieci, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji dla dzieci, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami. | szt. |  | 600
23 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiary 0-6, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, pakowana pojedynczo, rozmiar 0. | szt. |  | 5
24 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, sterylna, pakowana folia-papier. | szt. |  | 200
25 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00, #0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. |  | 850
26 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | szt. |  | 100
27 | Jednorazowa łyżka do videolaryngoskopu McGRATH®MAC rozmiar 3 | szt. |  | 100
RAZEM |  |  | 0,00
Wszystkie pozycje muszą zawierać kody asortymentowe
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data | [5 empty] | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 9
Zestawy TERUMO
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do przetoczeń bez PCV ze zintegrowanym filtrem 0,2 mikrona, kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową typu TERUMO, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyńcze, sterylne | szt. |  | 400
2 | Zestaw do przetoczeń z zaciskiem AFF /swobodnego przepływu/ kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową typu TERUMO LM-700 jednorazowego użytku opakowanie pojedyncze sterylne. | szt. |  | 2600
RAZEM
Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia producenta potwierdzającego pełną kompatybilność w/w asortymentu
z pompą infuzyjną kroplówkową typ: Terofuzion Infuzsion Pump /model TE 171/
| oraz typu Terofuzion Infusion Pump /model LE-700/ |  | . Zamawiający wymaga dostarczenia próbek.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 10
Żele i papiery rejestracyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Żel do USG Aqua-Sonic poj. 5l wysokiej jakości, lepki, całkowicie oparty na wodzie nie plamiący, formuła hypoalergiczna bakteriostatyczna nie powodująca uczulenia, niesłony, nieformaldehydowy | szt. |  | 24
2 | Żel do USG a 500 ml | szt. |  | 210
3 | Żel do EKG a 250g | szt. |  | 130
4 | Pasta elektrodowa do badań EEG 114g | szt. |  | 2
5 | Pasta EVERY do czyszczenia naskórka 160 g | szt. |  | 10
6 | Papier termoczuły z nadrukiem 104 x 40 rolka | szt. |  | 150
7 | Papier do aparatu AsCard A-4 112x25 mm | szt. |  | 300
8 | Papier do aparatu AsCard 60x25 mm | szt. |  | 90
9 | Papier do aparatu EKG Multicard E-30 i aparatu EKG Farum E 600G rolka 110 mm | szt. |  | 5
10 | Papier Helige EK 53 składanka wg instrukcji obsługi urządzenia rozmiar 129 x 135 x370 | szt. |  | 20
11 | Papier do videoprintera Sony UP 110 S rolka wg instrukcji obsługi urządzenia | szt. |  | 120
12 | Papier do drukarki termicznej typ HYBRID GRAPHIC PRINTER 4P 970 AD - rolka szer. 210mm typ SONY | szt. |  | 2
13 | Papier do KTG Corometrix 152x90x160 składanka wg instrukcji obsługi urządzenia 150 kartek | szt. |  | 60
14 | Papier do KTG Hewlet Packard składanka wg instrukcji obsługi urządzenia 150x100x150 mm | szt. |  | 300
15 | Papier termoczuły z nadrukiem do defibrylatora 50 mm x 30 m | szt. |  | 20
16 | Papier do defibrylatora ZOLL 90x90x200 | szt. |  | 5
17 | Papier do defibrylatora Cardio Aid w rolkach 5 cm, kratka | szt. |  | 5
18 | Papier do defibrylatora Lifepak 15 – rolka | szt. |  | 120
19 | Papier do EKG Delta Plus 112 x 100x300, składanka | szt. |  | 5
20 | Elektrody do EKG z żelem dla dorosłych – piankowe podłoże z żelem przewodzącym przylepnym, klej hipoalergiczny, okrągłe o średnicy około 50 mm a 50 szt | op. |  | 1200
21 | Elektrody do Holtera z żelem z wycięciem na mocowanie kabla a 50 szt. | op. |  | 280
22 | Elektrody do EKG z żelem pediatryczne - piankowe podłoże z żelem przewodzącym przylepnym, klej hipoalergiczny, okrągłe o średnicy od 22-35 mm a 50 szt | op. |  | 30
23 | Elektrody do EKG przyssawkowe dla dorosłych a 6 szt. | Kpl |  | 3
24 | Elektrody do EKG kończynowe dla dorosłych a 4 szt. | Kpl |  | 3
25 | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca jednorazowego użytku – jałowa, apirogenna, wykrywana radiologicznie, typ końca distalnego - zagięty CH5, CH6 | szt. |  | 15
26 | Elektrody do stymulacji przezskórnej do defibbrylatora ZOLL M Series a 2szt. | kpl |  | 5
27 | Elektrody z żelem HVP dla dorosłych do defibrylatora ZOLL ALD PRO- kpl = 2 szt. | kpl |  | 1
28 | Żel do EEG – EEG Gel plus a 250 ml | szt. |  | 10
29 | Papier Sony UPP 110A lub UPP 110 HD lub 110 S lub 110 HG, 110mm x 20 m, do aparatu Vivid S5 | szt. |  | 10
30 | Papier do drukarki USG typ K65HM- mitsubiuchi electric | szt. |  | 150
31 | Papier termiczny 57 mm typu Sony do aparatu USG UD-8000 op. A 10 | op. |  | 2
32 | Elektrody do 4-kanałowego elektro stymulatora TENS/EMS | kpl |  | 3
33 | Papier termiczny 57mm x 20m | szt. |  | 10
34 | Elektrody do EKG kompatybilne z kardiomonitorem noworodkowym COMPAKT 9, 23x23 mm włókninowe z przewodem 50 cm repozycjonowane, jednorazowe op. a 3 szt. | op. |  | 3
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianie z dnia 23.03.2020r.
Pakiet 11
Drobny sprzęt medyczny I
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do lewatyw j.u, worek 1500ml, skala numeryczna co 250 ml do 1500ml, dren z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem centralnym i jednym otworem bocznym | szt. |  | 1200
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Pojemność worka 2000ml, dokładna czytelna skala pomiarowa co 100 ml, dren łączący o dł.90 cm odporny na zagięcia ze schodkowym łącznikiem, zastawka antyzwrotna, zawór spustowy typu T, wzmocnione otwory do wieszaków. Tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu. Sterylny. | szt. |  | 6000
3 | Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy z komorą kolekcyjną 500 ml z białą tylną ścianą (skalowaną co 1ml od 3ml do 40ml, co 5ml od 40ml do 100ml i co 10ml od 100ml do 500 ml) zaopatrzoną w filtr hydrofobowy oraz obrotowy zawór do opróżniania komory. Worek zbiorczy 2000ml z zastawką bezzwrotną, filtrem hydrofobowym, odpływem typu T z możliwością jego podwieszenia oraz polem do opisu danych pacjenta. Dren odporny na skręcanie o długości 120cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika, posiadający dodatkowe zabezpieczenie antyzałamaniowe w postaci karbowanej rurki nasuniętej na górną część komory. Dwustopniowy system mocowania do łóżka za pomocą przytwierdzonych do komory składanych wieszaków i/lub pasków mocujących. Sterylny, opakowanie folia/papier. | szt. |  | 8
4 | Worki kolostomijne samoprzylepne, jednoczęściowe | szt. |  | 120
5 | Zestaw PEG (przezskórna endoskopowa gastromia) - części składowe: przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm ze znacznikiem widocznym w RTG (trzy cieniodajne linie), trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą, końcówką pokrytą hydromerem, zakończoną pętlą dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej; płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika; niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel, punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem; nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika; łącznik do żywienia typu ENFit, zacisk do regulacji przepływu. Rozmiar ch18/40. Sterylny. | szt. |  | 28
6 | Pojemnik na mocz dla niemowląt-dziewczynki | szt. |  | 500
7 | Pojemnik na mocz dla niemowląt – chłopcy | szt. |  | 500
8 | Ostrza chirurgiczne, jałowe w rozmiarze od 10 do 24, ostre, wykonane ze stali węglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu a 100 szt. | op. |  | 150
9 | Zaciskacz do pępowiny sterylny | szt. |  | 1200
10 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych. Przeźroczyste z metryczką do wypełnienia, zapięcie zatrzaskowe, regulowane | szt. |  | 13000
11 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci. Przeźroczyste z metryczką do wypełnienia, zapięcie zatrzaskowe, regulowane | szt. |  | 1600
12 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30ml, skalowany cyfrowo co minimum 5ml, o górnej średnicy zewnętrznej 39mm. Opakowanie a 90 sztuk. | op. |  | 700
13 | Pojemnik na igły 0,7l z tworzywa sztucznego PP z pokrywą i otworem o średnicy 40 mm i owalnej podstawie. Kolor czerwony. | szt. |  | 240
14 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. | szt. |  | 360
15 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. | szt. |  | 1500
16 | Pojemniki na odpady medyczne 2l z otworem wrzutowym o śr. min 42 mm, wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. | szt. |  | 3480
17 | Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady cytostatyczne 3,5 l | szt. |  | 280
18 | Pojemnik na odpady medyczne 5-6L o wymiarach: szer. 16,5cm (+/-0,2cm), dł. 16,5cm (+/-0,2cm), wys. 38,5cm (+/-0,2cm), wykonany z tworzywa sztucznego, z uchwytem do przenoszenia, posiadający wskaźnik maksymalnego napełnienia umieszczony na zewnątrz pojemnika, wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem tupu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. | szt. |  | 700
19 | Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady cytostatyczne 10 l | szt. |  | 50
20 | Łopatki /szpatułki/ drewniane, sterylne, pojedynczo pakowane w 1 zbiorowym opakowaniu 100 szt. | op. |  | 150
21 | Zatyczka do cewnika – wyjałowiona. Zatyczka stożkowa, schodkowa zakończona płaskim uchwytem /motylkiem/, sterylna | szt. |  | 1600
22 | Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodków. Skład zestawu: cewniki pępkowe 5F i 7F, 4-drozny kranik z membraną, przewód do odprowadzania krwi, 2 strzykawki luer-look 20ml, strzykawka lluer-look 10ml, igła 25G, zestaw do przetoczenia, pojemnik na krew, gaziki, rękawiczki i serweta. | szt. |  | 2
23 | Opaska uciskowa - staza dla dorosłych i dla dzieci, wykonana z mocnej elastycznej taśmy, zapięcie umożliwiające zwolnienie ucisku jednym przyciskiem – kolory podstawowe | szt. |  | 190
24 | Zestaw do płukania żołądka do ewakuacji zawartości żołądka – sonda PCW 152 cm z zaciskiem, podziałką i 4 otworami bocznymi, strzykawka 140 ml, niejałowe | szt. |  | 2
25 | Basen sanitarny dla dorosłych z rączką i pokrywą wykonany z tworzywa sztucznego odporny na środki dezynfekcyjne, na wysoką temperaturę, bezpieczny dla pacjenta | szt. |  | 5
26 | Nerki medyczne 20 cm, 28 cm, wykonane z tworzywa sztucznego odporne na środki dezynfekcyjne, na wysoką temperaturę | szt. |  | 4
27 | Miska nerkowata jednorazowego użytku z masy papierowej o pojemn. 700ml | szt. |  | 8400
28 | Kaczka sanitarna 1000ml wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, na wysoką temperaturę, niezmieniająca barwy, przeźroczysta, lekkia, umieszczona skala (podziałka), wydłużona część górna, wlot. estetycznie wykonana, bezpieczna dla pacjenta. | szt. |  | 14
29 | Aparat do mierzenia ciśnienia wstrząsoodporny, zintegrowany z zespołem pompy z czytelną skalą o średnicy ok. 50 mm +/-5mm, wstrząsoodporny, odporny na upadki z min. 100 cm, metalowy zawór spustowy wyposażony w filtr siatkowy, zabezpieczony przed przepompowaniem, mankiet nylonowy nadający się do dezynfekcji | szt. |  | 10
30 | Ciśnieniomierz z oddzielną gruszką i manometrem niezintegrowany. Skala o średnicy 5 cm+/- 10% w metalowym korpusie. Kontrastowy układ odczytu ( biała wskazówka na czarnej tarczy lub odwrotnie). Zakres pomiarowy od 0-300Hg, gradacja skali co 2 mm w pełnym zakresie pomiarowym, oznaczenie liczbowe skali co 20mmHg. Dokładność wskazań +/-3mmHg. W komplecie mankiet dwu drenowy na rzep dla dorosłych (do obwodu ramienia 24-32cm) bez klamry. trwały manometr zabezpieczony przed przepompowaniem. Elastyczna gruszka pompująca z metalowym zaworem spustowym wyposażonym w filtr przeciwkurzowy | szt. |  | 12
31 | Stetoskop lekarski 2-stronna głowica | szt. |  | 10
32 | Laryngoskop dla dorosłych 4-łyżkowy (nr 1, 2, 3, 4), standard – typu Mc Intosh, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji łyżek | kpl. |  | 1
33 | Laryngoskop dla dzieci 4-łyżkowy (nr 00, 0, 1, 2), standard – typu Millera, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji łyżek | kpl |  | 1
34 | Laryngoskop dla dorosłych 4-łyżkowy (nr 1, 2, 3, 4), standard – typu Millera, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji łyżek1 | kpl. |  | 1
35 | Laryngoskop dla dzieci 4-łyżkowy (nr 00, 0, 1, 2), standard – typu Mc Intosh, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji łyżek | szt. |  | 1
36 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z jednym lub dwoma drenami dla dorosłych | szt. |  | 26
37 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z jednym lub dwoma drenami dla dorosłych typu "tęgie przedramię" 32-42cm | szt. |  | 14
38 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, pediatryczny, komplet a 3szt. | kpl. |  | 2
39 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 120 ml. | szt. |  | 720
40 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 366 ml. | szt. |  | 600
41 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 520 ml. | szt. |  | 70
42 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 1200 ml. | szt. |  | 10
43 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 2300 ml. | szt. |  | 100
44 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 3400 ml. | szt. |  | 120
45 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 5600 ml. | szt. |  | 100
46 | Pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 10600 ml. | szt. |  | 2
47 | Pojemniki na organy pooperacyjne części ciała odłączone od całości 3,5 l | szt. |  | 1
48 | Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. | szt. |  | 2
49 | Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, , ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. | szt. |  | 36
50 | Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, , ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Pojemnik na organy pooperacyjne części ciała odłączone od całości 5L. | szt. |  | 1
51 | Koce izotermiczne o wym. 210 x 160 cm | szt. |  | 60
52 | Wzierniki jednorazowego użytku typu Cusco w rozmiarach XS, S, M, L | szt. |  | 2000
53 | Zestaw do punkcji opłucnej w składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną oraz zaworem spustowym, strzykawka trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G i 19G) o długości 80mm. Zestaw sterylny. | szt. |  | 1
54 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową : kateter PIGTAIL 9F x 26 cm, igła 2-częściowa 15Gx 29 cm, opaska zaciskowa, kołnierz jałowy, nietoksyczny. | szt. |  | 2
55 | Jednorazowy sterylny przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych Swann Morton o mocowaniach -4 | szt. |  | 10
56 | Jednorazowy sterylny przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych Swann Morton o mocowaniach -3 | szt. |  | 10
57 | Jednorazowy niesterylny przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych Swann Morton o mocowaniach -4 | szt. |  | 5
58 | Jednorazowy niesterylny przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych Swann Morton o mocowaniach -3 | szt. |  | 5
59 | Zamknięty, sterylny, nie zawierający pirogenów system do pobierania próbek płynu z drzewa oskrzelowego bez ryzyka infekcji składający się z: - stożkowego pojemnika na wydzielinę o pojemności 10ml, z jednym drenem zakończonym łącznikiem schodkowym z kontrolą siły ssania oraz drugim drenem z zakończeniem typu lejek, - dodatkowego zakręcanego korka,- naklejki z informacją o pacjencie | szt. |  | 5
60 | Zamknięty, sterylny, nie zawierający pirogenów system do pobierania próbek płynu z drzewa oskrzelowego bez ryzyka infekcji składający się z: - płaskiego pojemnika na wydzielinę o skalowanego co 5ml do 40ml (skala numeryczna co 10ml), z jednym drenem zakończonym łącznikiem schodkowym z kontrolą siły ssania oraz drugim drenem z zakończeniem typu lejek,- dodatkowego zakręcanego korka,- naklejki z informacją o pacjencie. | szt. |  | 200
61 | Czepek do EEG dla dorosłych rozm. 51-55 cm lub 55-59 cm lub 59-63 cm kompatybilny z aparatem DEYMED | szt. |  | 1
62 | Pinceta medyczna jednorazowego użytku, sterylna | szt. |  | 200
63 | Gruszki gumowe do udrażniania dróg oddechowych u noworodków nr 2. Wykonane z miękkiej gumy z miękkim końcem. Wielorazowego użytku, nadające się do mycia, dezynfekcji i sterylizacji | szt. |  | 10
64 | Łyżki jednorazowego użytku światłowodowe z wysokiej jakości tworzywa sztucznego dla laryngoskopu Mc Intosh w rozmiarach 1-4 | szt. |  | 10
65 | Termometr medyczny na podczerwień (bezkontaktowy) przeznaczony do mierzenia temperatury temperatury ciała człowieka, z funkcją mierzenia temperatury pomieszczenia, pamięć ostatnich 32 pomiarów, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach, zakres pomiaru temperatury ciała: 32ºC do 42,9ºC, zasilanie 2 baterie AA w komplecie, odległość pomiarowa 2 – 8cm. | szt. |  | 10
66 | Łyżki jednorazowego użytku żarówkowe metalowe dla laryngoskopu Mc Intosh w rozmiarach 1-4 | szt. |  | 5
67 | Kleszcze Magilla dł 150 mm +/-5mm | szt. |  | 1
68 | Sterylna sucha szczotka jednorazowego użycia bez środka dezynfekcyjnego do mycia rąk przed zabiegiem chirurgicznym | szt. |  | 400
69 | Maska ochronna do przygotowywania cytostatyków zgodna z FFP3, testowana zgodnie z normą EN149:2001+A1 : 2009, wyposażona w zaworów zmniejszający opory oddechowe wykonany z syntetycznej gumy powlekanej polipropylenem, warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenowej, wewnętrzna z miękkiej antyalergicznej włókniny polipropylenowej. Warstwa filtrujaca mikrwłókno wykonane w procesie melt-blownn, poduszka nosowa wykonana z pianki poliretanowej | szt. |  | 50
70 | Worek pooperacyjny z okienkiem, niesterylny, przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali, rozmiar 10-70mm, przeźroczysty | szt. |  | 3
71 | Worek pooperacyjny z okienkiem, niesterylny, przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali,rozmiar 10-100mm, przeźroczysty | szt. |  | 3
72 | Okład miękki wypełniony żelem o dużej pojemności termicznej oraz z zachowaniem plastyczności przy dużym ochłodzeniu, przeznaczony do wielokrotnego użytku jako uniwersalny kompres zimny-ciepły o wymiarach 13x14cm | szt. |  | 6
73 | Okład miękki wypełniony żelem o dużej pojemności termicznej oraz z zachowaniem plastyczności przy dużym ochłodzeniu, przeznaczony do wielokrotnego użytku jako uniwersalny kompres zimny-ciepły o wymiarach 12x29cm | szt. |  | 20
74 | Okład miękki wypełniony żelem o dużej pojemności termicznej oraz z zachowaniem plastyczności przy dużym ochłodzeniu, przeznaczony do wielokrotnego użytku jako uniwersalny kompres zimny-ciepły o wymiarach 21x38cm | szt. |  | 5
75 | Worek na dietę z zestawem z końcówką typu ENFit wraz ze złączem przejściowym TRANSITION umożliwia podaż gotowej diety przemysłowej lub innej mieszaniny odżywczej metodą ciągłego wlewu kroplowego. Worek wykonany z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA), dren zestawu wykonany z PVC. Skład: worek o pojemności 1,3 litra, zamykany od góry korkiem; komora kroplowa; zacisk rolkowy; port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION; złącze typu ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit; złącze przejściowe (męskie) TRANSITION typu ENLock; nasadka ochronna. Sterylny. | szt. |  | 10
76 | Wieszak do worków na mocz wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu pasujące do okrągłych i kwadratowych ram łóżek bez zawartości DEHP, niesterylny. | szt. |  | 240
77 | Zgłębnik gastrostomijny (typu G-Tube) z portem do żywienia typu ENFit wykonany jest z przezroczystego silikonu, posiada centymetrową podziałkę na zgłębniku i zawiera: port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość wypełnienia balonu; port do żywienia (połączenie typu ENFit z nasadką zamykającą); silikonową zewnętrzną płytkę mocującą; zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety lub innej treści żołądka; silikonowy wewnętrzny balon mocujący, znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG. Rozmiar Ch 20, balon 15ml. Sterylny. | szt. |  | 5
78 | Ostrza jednorazowe do ściągania szwów średnie długość 9,0 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, każde ostrze pakowane pojedynczo, sterylne opakowanie zbiorcze, foliowane a 100 szt. | op. |  | 5
79 | Ostrza jednorazowe do mikrochirurgii, cienkie ,precyzyjne, wykonane ze stali nierdzewnej, kade ostrze pakowane pojedynczo, sterylne., Symbol ostrza wygrawerowany na ostrzu. Wymagany typ ostrza SM65. Pakowane po 25 szt. | op. |  | 1
80 | Bezpieczny trzonek wielorazowego użytku nr 3 i nr 4 do ostrzy chirurgicznych z możliwością zabezpieczenia ostrza oraz jego zdjęcia za pomocą jednej ręki. Antypoślizgowa powierzchnia trzonka ze skalą numeryczną 5cm. | szt. |  | 1
81 | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 12cm, dł. 17,2cm, wys. 62,1cm, z uchwytem, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie, z uniwersalnym systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Pokrywa połączona z pojemnikiem za pomocą dwóch pasków. | szt. |  | 8
82 | Uchwyt do mocowania pojemników zarówno w pionie jak i w poziomie kompatybilny z pojemnikami na odpady medyczne długie z pozycji nr 81 | szt. |  | 3
83 | Osłonki na głowicę do USG pakowane pojedynczo | szt. |  | 3000
84 | Jednorazowe, elastyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołnierz o średnicy ok. 13 cm, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażone u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, długość części chwytnej ok. 8 cm, pakowane po 2 sztuki na płasko, kompatybilne z uchwytami lamp będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | op. |  | 1400
85 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25 ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksdyny o stężeniu wagowym 4% ( nie zawierającym mydła). Rozmiar 12cm x 7,5cm x2,3cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. | szt. |  | 600
86 | Trójdzielna taca zabiegowa wielorazowa o wymiarach 24,5 cm x 35 cm, wysokość 4,4 cm wykonana z polipropylenu, kolor biały z przegródką kompatybilną z pojemnikami na odpady medyczne 0,7 l i 1l oraz z dwiema dodatkowymi przegródkami na materiały zabiegowe, np.. strzykawki, igły, gaziki itp.. Kompatybilna z pojemnikami na igły 0,7L z pozycji nr 14 i 1L z pozycji nr 15. | szt. |  | 5
87 | Rękawice foliowe. Rozmiar damski, męski op. a 100 szt. | op. |  | 400
88 | Wzierniki do otoskopu 2,5 mm i 4 mm op. a 100 szt. | op. |  | 10
89 | Kapturki na sondę Termo Scan PC20 do termometru Termo Scan PRO 6000 Braun op. a 800 szt. | op. |  | 10
90 | Opatrunki hydrożelowe na twarz ratunkowe Burn Tec rozmiar 20x40 cm | szt. |  | 5
91 | Opatrunki hydrożelowe na twarz ratunkowe Burn Tec rozmiar 25x25 cm | szt. |  | 5
92 | Opatrunki hydrożelowe na twarz ratunkowe Burn Tec rozmiar 30x40 cm | szt. |  | 5
93 | Opatrunki hydrożelowe na twarz ratunkowe Burn Tec rozmiar 12x24 cm | szt. |  | 5
94 | Opatrunki hydrożelowe na twarz ratunkowe Burn Tec rozmiar 40 x60 cm | szt. |  | 3
95 | Nakłuwacz jednorazowy do glukometru Medlance do zyskiwania próbek krwi kapilarnej: igła 21G, głebokośc nakłucia 1,8 mm, uzyskana próbka :10-20 µl, ostrze ze stali nierdzewnej, sterylizowany promieniami Gamma, kolor niebieski, op. a 200 szt. | op. |  | 5
96 | Mata podłogowa bezlateksowa wysoko absorpcyjna o wymiarach 117x183 cm laminowana warstwa spodnia przylegająca do powierzchni | szt. |  | 20
97 | Przyrząd do odsysania płynów z podłogi jednorazowego użytku bez lateksowy , bez ftalanowy,bez pcv,bez plastyfikatorów,niesterylny nie przywiera do podłogi dzięki wypustkom na spodniej części talerza ssącego, przyrząd zbiera ok 800 ml płynu na minutę ,zawiera dren o długości 182 cm .Przyrząd wyposażony jest w odłączany uchwyt wielorazowy opakowanie zawiera 30 szt przyrządów i jedną szt odłączanego uchwytu wielorazowego | op. |  | 1
98 | Strzykawka enteralna z systemem złącza ENFit dash 3 poj. 10ml | szt. |  | 120
99 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego typ unometer | szt. |  | 10
100 | Elektrody do defibrylatora Lifepack15 i 20 Quik Combo dla dorosłych | szt. |  | 20
101 | Jednorazowe serwety stomatologiczne,dwie warstwy chłonnej bibuły przedzielone warstwa folii PE, rozmiar 33x46 cm składane op a 50 szt | op. |  | 3
102 | Jednorazowe wkłady do spluwaczki a 50 szt. | op. |  | 3
103 | Łańcuszek do serwet stomatologicznych | szt. |  | 1
104 | Uniwersalny olej w sprayu Omnident a 500 ml | szt. |  | 1
105 | ślinociąg stomatologiczny z metalicznym lub miedzianym drutem nadający stały kształt po zgięciu , duża przepustowość śliny a 100 szt | op. |  | 1
106 | Ochraniacze na obuwie op. a 100 szt. | op. |  | 64
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy
3
3

## Pakiet 12
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 12
Wkłady jednorazowe, zestawy do drenażu klatki piersiowej, woreczki do laparoskopii
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy, z portem na pokrywie do pobierania próbek o poj. 1000 ml współdziałające z pojemnikami wielokrotnego użytku, które znajdują się na wyposażeniu szpitala | Szt. |  | 1000
2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy, z portem na pokrywie do pobierania próbek o poj. 2000 ml, współdziałające z pojemnikami wielokrotnego użytku, które znajdują się na wyposażeniu szpitala | Szt. |  | 2900
3 | Zestaw plastikowy do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej z butlą na wydzielinę o pojemności 3 l. I butlą wodnej regulacji siły ssania oraz portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta | Szt. |  | 2
4 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej SINAPI: zestaw do czynnego o biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory kolekcyjnej 1000 ml z kranikiem spustowym z możliwościa opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawką z gruszką, plynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, podziałka do małych objętości | zestaw |  | 3
5 | Worek kolekcyjny o poj. 1000 ml do zestawu SINAPI | szt. |  | 5
6 | Pas naramienny SINAPI | szt. |  | 3
7 | Woreczki ekstarkcyjne do laparoskopii - pojemność 110 ml, 200 ml, 410 ml, 800 ml | Szt. |  | 10
8 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe o spłaszczonym kształcie przystosowanym do aparatów anestozjologicznych poj. 1000 ml, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec | Szt. |  | 3
9 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe o poj. 2000 ml, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w tem 121 st.C. | Szt. |  | 2
10 | Dren balonowy do przyłączenia źródła ssania z pojemnikiem do systemu do odsysania, pakowany w zwój 30 m, niesterylny | Szt. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## wolny (hidden)
Pakiet nr
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 13
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 13
Igły do punkcji mostka i do biopsji
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowa igła do punkcji mostka 15G regulacja 0,5-30mm, całkowita długość 43 mm,posiadająca dodatkowy uchwyt motylkowy | Szt. |  | 1
2 | Jednorazowa igła do punkcji mostka 14 G regulacja 22-47mm, całkowita długość 60 mm | Szt. |  | 30
3 | Jednorazowa igła do biopsji talerza biodrowego 11 G dł. 150 mm typu CatchSystem umożliwiająca bezbolesne pobranie próbki, z prowadnicą oraz wypychaczem | Szt. |  | 1
4 | Igła do biopsji tkanek miękkich typu Trucat od 14 do 20 Gx20 umożliwiająca pobranie próbki 10mm oraz 20 mm, ogranicznik głębokości, skalowana z uchwytem na dwa palce. | Szt. |  | 60
5 | Igła do biopsji tkanek miękkich typu Trucat 22 Gx20 z uchwytem na dwa palce. | Szt. |  | 1
6 | Jednorazowa igła do biopsji torbieli /igła do biopsji cienkoigłowej/ o dł. 10 - 20 cm śr. 20 G | Szt. |  | 1
7 | Igła do trepanobiopsji Medax 09x100 mm | szt. |  | 8
8 | Igła do trepanobiopsji Medax 08x100 mm | szt. |  | 3
9 | Jednnorazowa igła do biopsji torbieli /igła do biopsji cienkoigłowej/ o długości od 12cm do 14 cm, średnica 18G | szt. |  | 10
10 | Jednorazowa igła do biopsji torbieli /igła do biopsji cienkoigłowej/ o długości od 12cm do 14 cm, średnica 19G | szt. |  | 2
11 | Jednorazowa igła do biopsji torbieli /igła do biopsji cienkoigłowej/ o długości od 12cm do 14 cm, średnica 20G | szt. |  | 10
12 | Igła do lokalizacji model Sinurep L 20Gx160 mm | szt. |  | 15
RAZEM | Igła do lokalizacji model Sinurep L 20Gx160 mm |  |  | 15
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 14
Zestawy uniwersalne do pompy infuzyjnej ABBOT oraz trójniki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw uniwersalny do pompy infuzyjnej LC 5000 firmy ABBOT | szt. |  | 10
2 | Zestaw uniwersalny do krwi do pompy infuzyjnej LC 5000 firmy ABBOT | szt. |  | 10
3 | Maska nagłośniowa jednorazowa (żelowa) elastyczna miękka, termoplastyczna, bezciśnieniowa, uszczelniająca struktury okolic krtani, z łącznikiem standardowym, śr.15 mm, z kanałem dla sondy żołądkowej, konstrukcja rurki zintegrowana, stabilizująca położenie w jamie ustnej z zabezpieczeniem przed przygryzieniem, rozmiar 3, 4, 5 | Szt. |  | 135
4 | Trójnik do obwodów oddechowych do znieczuleń pediatrycznych, złącze standardowe 15 mm jednorazowego użytku do aparatu Aestiwa | Szt. |  | 1
5 | Trójnik do obwodów oddechowych dla dorosłych, złącze standardowe 22 mm jednorazowego użytku do aparatu Aestiwa | Szt. |  | 1
6 | Trójnik do obwodów oddechowych dla dorosłych, do aparatu DATEX-OHMEDA | szt. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 15
Igły bezpieczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła Hubera kompatybilna z portem naczyniowym z mechanizmem przed samozakłóciem wraz z motylkiem, drenem i zaciskiem. Kodowanie rozmiaru za pomocą koloru, możliwość do zastosowania w polu elektromagnetycznym do 3 Tesla oraz CT rozmiar 19-20 G, długość 13,19,25 mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 60
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 16
Dostawa rurek , zamkniętego systemu do nawilżania i inhalacji oraz obwodów oddechowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Kody asortymentu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego tworzywa sztucznego lub silikonu pół przeźroczysta bądź przeźroczysta, z mankietem niskociśnieniowym oraz linią na całej długości widoczną w promieniach RTG, mandrynem o zaoblonym zakończeniu, balkonikiem odzwierciedlającym stan mankietu i rozmiar rurki – sterylna. Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 5
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 15
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 10
| Rozmiar 7,5mm | szt. |  | 40
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 50
| Rozmiar 8,5 mm | szt. |  | 20
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 15
2 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego tworzywa sztucznego lub silikonu pół przeźroczysta bądź przeźroczysta, bez mankietu uszczelniającego z linią na całej długości widoczną w promieniach RTG, mandryn o zaoblonym zakończeniu, balkonikiem odzwierciedlającym stan mankietu i rozmiar rurki ,- sterylna. Rozmiar 4.0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 7,5 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 8,5 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 1
3 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu z termoplastycznego tworzywa sztucznego lub silikonu pół przeźroczysta bądź przeźroczysta, z mankietem niskociśnieniowym oraz linią na całej długości widoczną w promieniach RTG, mandrynem o zaoblonym zakończeniu, balkonikiem odzwierciedlającym stan mankietu i rozmiar rurki – sterylna. Rozmiar 6.0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 10
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 10
4 | Rurka intubacyjna z mankietem donosowa (północna) z mankietem HI-Contur lub Profile z otworem Murphy'ego, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia przy skracaniu przestrzeni martwej, sterylna. Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 20 | [5 empty] | 14
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 20
| Rozmiar 7,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 2
5 | Rurka intubacyjna z mankietem doustna (południowa) z mankietem HI-Contur lub Soft Seal z otworem Murphy'ego, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia przy skracaniu przestrzeni martwej, sterylna. Rozmiar 4,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 60
| Rozmiar 7,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,5 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 1
6 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych -sterylna rozmiar 10 FR 4.0-6.0 dł. 350 mm | szt. |  | 20 | [5 empty] | 20
7 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych -sterylna rozmiar 14 FR 5.0-10.0 dł. 350 mm | szt. |  | 20
8 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci -sterylna rozmiar 6FR 2.5-4.0 dł. do 300 mm | szt. |  | 10
9 | Jednorazowy obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych, średnica rur 22 mm, dwie rury o dł. 150 cm, trzecia rura o dł. 90 cm, z łącznikiem do worka oddechowego, złączka L z portem kapno. Wykonane z PE możliwość stosowania na 7 dni, przy wymianie filtrów między pacjentami. W zestawie worek oddechowy 2 L | szt. |  | 300
10 | Jednorazowy obwód oddechowy do znieczuleń dla dzieci, średnica rur 15 mm, dwie rury o dł. 120 cm, trzecia rura o dł. 120 cm, z łącznikiem do worka oddechowego, złączka L z portem kapno. Rury o gładkich powierzchniach wewnętrznych, sterylne,wykonane z PCV, końcówki rur elastyczne typu Flex. W zestawie worek oddechowy 1L | szt. |  | 120
11 | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych średnica rury 22 mm, dwie rury o dł. 150 cm z PCV z gładkim wnętrzem rur, odłączany łącznik Y z portami ze złączem pacjenta 22M/15F, złącze respiratora elastyczne 22F, jałowy | szt. |  | 100
12 | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora dla dzieci średnica rury 15 mm, dwie rury o dł. 100 cm z PCV z gładkim wnętrzem rur, odłączany łącznik Y z portami ze złączem pacjenta 22M/15F, złącze respiratora elastyczne 22F, jałowy | szt. |  | 10
13 | Rurka intubacyjna doustna (południowa) bez mankietu z dwoma otworami bocznymi w końcowej części rurki zwiększają bezpieczeństwo wentylacji. Rozmiar 3,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 3,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0mm | szt. |  | 2
14 | Rurka intubacyjna doustna (północna) bez mankietu z dwoma otworami bocznymi w końcowej części rurki zwiększają bezpieczeństwo wentylacji. Rozmiar 3,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 3,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0mm | szt. |  | 2
15 | Zamknięty system do nawilżania i inhalacji z adapterem i pojemnikiem wypełnionym sterylną postacią H2O pięciokrotnie destylowaną lub roztworem NaCl o pojemności 500 ml - pojemnik z wodą można wykorzystywać min na 70 dni - dołączyć oświadczenie producenta. Po zmianie wąsów tlenowych płyn można podawać wielu pacjentom. Zamknięty system musi współdziałać z instalacją gazów medycznych z punktami tlenowymi typu AGA oraz INSTAL Tlen, z reduktora musi przechodzić przez całą objętość wody znajdującej się w pojemniku. | szt. |  | 660
16 | Rurki tracheostomijne zbrojone z ruchomym szyldem i mankietem uszczelniającym – rozmiar 8,0 długość 105 mm | szt. |  | 15
17 | Rozmiar 8,5 długość 105 mm | szt. |  | 5
18 | Rozmiar 9,0 długość 105 mm | szt. |  | 5
19 | Rozmiar 9,0 długość 122 mm | szt. |  | 5
RAZEM
Wszystkie pozycje muszą zawierać kody asortymentowe
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 17
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 17
Końcówki do odsysania
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kaniula aspiracyjna rozmiar 12 CH do odsysania delikatnych okolic narządów z kontrolą odsysania, końcówka ssąca o długości ok. 25 cm, z uniwersalnym zakończeniem umożliwiającym podłączenie drenów o różnych średnicach, pakowana sterylnie w podwójne opakowanie: zewnętrzne – folia/papier i wewnętrzne - folia | szt. |  | 60
2 | Kaniula aspiracyjna rozmiar 12 CH do odsysania delikatnych okolic narządów bez kontroli odsysania, końcówka ssąca o długości ok. 25 cm, z uniwersalnym zakończeniem umożliwiającym podłączenie drenów o różnych średnicach, pakowana sterylnie w podwójne opakowanie: zewnętrzne – folia/papier i wewnętrzne - folia | szt. |  | 120
3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego CH 24 jałowa zagięta z kontrolą ssania z lekko rozszerzonym zakończeniem schodkowym pozwalającym na łatwe i szczelne połączenie z drenem CH 20-CH25, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 360
4 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego CH24 jałowa zagięta bez kontroli ssania, 4 otwory boczne z lekko rozszerzonym zakończeniem schodkowym pozwalającym na łatwe i szczelne połączeniepodwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia z drenem CH 20-CH25, | szt. |  | 2120
5 | Dren łączący do odsysania SC z łącznikiem stożkowym do cewników z kontrolą siły odsysania o dł. 200 cm, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 500
6 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym do cewników z kontrolą siły odsysania o dł. 300 cm, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 20
7 | Łącznik do odsysania pola operacyjnego, jałowy z dwoma końcówkami stożkowymi – schodkowy z kontrolą siły odsysania, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 440
8 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem standardowym o dł. 200 cm, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 2500
9 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem standardowym o dł. 300 cm , podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 20
10 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, delikatna, miniaturowa ze zgiętą końcówką śr. 2.0-4.0 L 130-150 mm do zabiegów dziecięcych, szczególnie noworodków, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 20
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 18
Strzykawki jałowe j.u
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Strzykawki jałowe jednorazowego uzytku z wtopioną igłą, 1 ml do insuliny U-40 – skala naduku co 0,025ml, U-100- skala nadruku co 0,01 ml, 3 częściowe z igłą -przeźroczysty cylinder , czytelna, nieścieralna -brak przestrzeni martwej -pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka -płynny przesuw tłoka -uszczelniacz tłoka z gumy syntetycznej bez lateksu z dwoma pierścieniami uszczelniającymi -wysoka szczelność -opakowanie typu blister-pack szt. a 100 szt. | op. |  | 14
2 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml do tuberkuliny Tbc, 3-częściowe z igłą: przeźroczysty cylinder; skala nadruku 0,01 ml ,czytelna i nieścieralna; brak przestrzeni martwej; pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka; płynny przesuw tłoka -uszczelniacz tłoka z gumy syntetycznej bez lateksu z dwoma pierścieniami uszczelniającymi; wysoka szczelność; opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 22
3 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 2 ml, 2-częściowe: -Zakończenie luer; skala nadruku 0,1 ml nieścieralna -położenie końcówki centralne; -zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki; gładka i stabilna praca tłoka, nie zawierająca silikonu i lateksu; -zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwa kontrolę zawartości; rozszerzona skala pozwalająca na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości; wykonane z polipropylenu/polietylenu; opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 950
4 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 5 ml, 2-częściowe -zakończenie typu Luer -skala nadruku 0,2 ml, nieścieralna -położenie końcówki boczne -zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki -gładka i stabilna praca tłoka nie zawierająca silikonu i lateksu -zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości -czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna -wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwa kontrolę zawartości -rozszerzona skala pozwalająca na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości -wykonane z polipropylenu/polietylenu -opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 1360
5 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 10 ml 2-częściowe -Zakończenie typu Luer -skala nadruku 0,5 ml, nieścieralna -położenie końcówki boczne -zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki -gładka i stabilna praca tłoka nie zawierająca sylikonu i lateksu -zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości -czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna -wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwa kontrolę zawartości -rozszerzona skala pozwalająca na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości -wykonane z polipropylenu/polietylenu -opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 900
6 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 20 ml, 2-częściowe: -zakończenie Luer; położenie końcówki boczne -skala nadruku 1 ml, nieścieralna; zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki; gładka i stabilna praca tłoka nie zawierająca sylikonu i lateksu; zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwą kontrolę zawartości; rozszerzona skala pozwalająca na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości; wykonane z polipropylenu/polietylenu; opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 1250
7 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku o pojemności 50 ml, 3 -częściowe typ Luer -przeźroczysty cylinder - skala 1 ml, nieścieralna, czytelna, rozszerzona -pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka -płynny przesuw tłoka -uszczelniacz tłoka z gumy syntetycznej bez lateksu z dwoma pierścieniami uszczelniającymi -wysoka szczelność -tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra -opakowanie typu blister-pack | szt. |  | 10
8 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku o dużej pojemności 100 ml 3-częściowe -skala 2 ml, nieścieralna, czytelna; centryczny stożek do łączenia z cewnikiem; załączona zmienna nasadka Luer -tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw; opakowanie typu blister-pack | szt. |  | 2500
9 | Strzykawki Luer -Lock 5 ml, 3 częściowe -skala 0,2 ml, nieścieralna -położenie końcówki centralne -gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem -łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki -czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna -wykonanie z polipropylenu -opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 10
10 | Strzykawki Luer -Lock 10 ml, 3 częściowe -położenie końcówki centralne -skala nadruku 0,5 ml, nieścieralna -gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem -łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki -czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna -wykonanie z polipropylenu -opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 6
11 | Strzykawki Luer -Lock 20 ml, 3 częściowe -nieścieralna skala 1 ml -położenie końcówki centralne -gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem -łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki -czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna -wykonanie z polipropylenu -opakowanie typu blister-pack a 100 szt. | op. |  | 10
12 | Strzykawki 50 ml, 3 częściowe -łącznik stożkowy Luer -Lock; dwustronna skala pomiarowa; czarna skala idealnie kontrastująca, czytelna co 1 ml ; przedłużona skala pozwalająca na precyzyjne dawkowanie; położenie końcówki centralne -uszczelka gumowa; kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem; gładka i stabilna praca tłoka nie zawierająca silikonu i lateksu; wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwa kontrolę zawartości; opakowanie typu blister-pack | szt. |  | 15800
13 | Strzykawki 20 ml do leków światłoczułych – bursztynowe 3 częściowa: łącznik stożkowy Luer -Lock; dwustronna skala pomiarowa; czarna skala idealnie kontrastująca, czytelna co 1 ml ; przedłużona skala pozwalająca na precyzyjne dawkowanie; położenie końcówki centralne; uszczelka gumowa -kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem -gładka i stabilna praca tłoka nie zawierająca silikonu i lateksu; wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwa kontrolę zawartości; opakowanie typu blister-pack | szt. |  | 600
14 | Strzykawki 50 ml do leków światłoczułych – bursztynowe 3 częściowa: łącznik stożkowy Luer -Lock; dwustronna skala pomiarowa; czarna skala idealnie kontrastująca, czytelna co 1 ml ; przedłużona skala pozwalająca na precyzyjne dawkowanie; położenie końcówki centralne; uszczelka gumowa -kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem -gładka i stabilna praca tłoka nie zawierająca silikonu i lateksu; wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwa kontrolę zawartości; opakowanie typu blister-pack | szt. |  | 1000
RAZEM
Do poz.7,9,10,11,12 Zamawiający wymaga atestu do przygotowywania cytostatyków
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 19
Przyrządy do infuzji oraz kaniul/venflonów
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przyrząd do przełączania płynów infuzyjnych jałowy (EO) w skład aparatu wchodzi: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 20 kropli = 1ml+/- 0,1 ml komora kroplowa wolna od PCV, filtr płynu o wielkości oczek 15um, zaciskacz rolkowy, dren dł. 150 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, przyrząd wolny od ftalanów. lnformacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym. | szt. |  | 120000
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych standardowy j.u. -dren PVC o średnicy wewnętrznej 1,24 mm -długość 1,5 m -końcówki Luer-Lock -opakowanie jednostkowe typu blister-pack- bez ftalanów | szt. |  | 2000
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych standardowy j.u. -dren PVC o średnicy wewnętrznej 1,24 mm -długość 2,0 m -końcówki Luer-Lock -opakowanie jednostkowe typu blister-pack- bez ftalanów | szt. |  | 3600
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bursztynowy: -dren PVC o średnicy wewnętrznej 1,24 mm -długość 1,5 m -końcówki Luer-Lock -opakowanie jednostkowe typu blister-pack, bez ftalanów | szt. |  | 400
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego-ocż.- Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą - Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką - Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm - Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren - Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O - Kranik trójdrożny - Łącznik do dodatkowej iniekcji - Łącznik LUER-LOCK z osłonką - Długość przyrządu min. 260 cm - Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. |  | 2
6 | Przyrząd do przetaczania krwi jałowy (EO)w skład aparatu wchodzi: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 20 kropli = 1ml+/-0,1ml, komora kroplowa woIna od PCV,filtr krwi o wielkości oczek 200um zaciskacz rolkowy, dren medyczny o długości 150 cm, łącznik stożkowy luer-łock, osłonka łącznika luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, przyrząd wolny od ftalanów. lnformacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym. | szt. |  | 2600
7 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, j. u. -sterylny, niepirogenny, nietoksyczny -komora filtracyjna, zintegrowana z układem czerpalno-napowietrzającym, który stanowi igła biorcza dwukanałowa z filtrem powietrza wewnątrz komory znajduje się filtr krwi 200 o średnicy oczek 200µm -układ podający: składający się z drenu podającego, pompki do szybkiego przetaczania, łącznika luer-lock z osłonką oraz rolkowego regulatora przepływu -długość przyrządu -min.150 cm -opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. |  | 72
8 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia. | szt. |  | 500
9 | Koreczki do kaniul, strzykawek typu kombi jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Koreczek zamyka szczelnie światło strzykawki. Trzpień korka znajduje się poniżej jego krawędzi. Opakowanie sztywny blister. Pakowane a 100 szt | szt. |  | 100
10 | Przyrząd do infuzji płynów pompy perystalicznej Ascor AP 31 Pi Ascor AP 31 – zestaw infuzyjny z filtrem 15µm w komorze kroplowej, gumowy krążek na komorze, zacisk rolkowy na drenie z dodatkową wkładką z rurki silikonowej, końcówka Luer, długość drenu 230 cm, ostry kolec komory kroplowej | szt. |  | 100
11 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T z przedłużaczem, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa, samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm, z przesuwnym zaciskiem na drenie. Pasujący do złączy luer i luer-lock, z obrotowym łącznikiem luer -lock zabezpieczonym aplikatorem umożliwiającym wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock żeńskie zabezpieczony korkiem luer-lock. Średnica drenu 1,2x2,5 mm(przepływ 76 ml/min). Pakowany pojedyńczo, sterylny. Opakowanie folia/papier. | szt. |  | 100
12 | Filtr infuzyjny z naładowaną dodatnio membraną nylonową 0,2um, powierzchnia filtru 13,5cm², pojemność napełnienia 1,8ml; dren wykonany z PUR o wymiarach 1,5x2,7x100mm, połączenie luer lock, membrana wentylacyjna wykonana z PTFE o rozmiarze porów 0,02um, sterylizowany tlenkiem etylenu. waga 13,8g | szt. |  | 2
13 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa z polikarbonu (opcja przeźroczysta oraz w kolorze czerwonym - zamawiana zależnie od potrzeb), objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | szt. |  | 440
14 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filterm hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 10ml/min., sterylna. | szt. |  | 400
15 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filterm hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 18ml/min., sterylna. | szt. |  | 2600
16 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrowobowym ,widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min., sterylna. | szt. |  | 20000
17 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min., sterylna. | szt. |  | 30000
18 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym ,widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min., sterylna. | szt. |  | 10000
19 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min., sterylna. | szt. |  | 200
20 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min., sterylna. | szt. |  | 200
21 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 14G 2,2x45mm, przepływ 343ml/min., sterylna. | szt. |  | 800
22 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej krawędzi korka, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Opakowanie sztywny blister. Pakowane a 100 szt | szt. |  | 30000
RAZEM
Wymagana karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego producenta, o zastosowanym plastyfikatorze, zawierająca wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. (pozycja 1 i 6)
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 20
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 20
Przyrządy dla potrzeb Oddziału Chemioterapii
lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przyrząd do infuzji cytostatyków bez PVC z filtrem płynu 0.22 | szt. |  | 900
2 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych, j.u. bursztynowy -sterylny, niepirogenny, nietoksyczny -komora filtracyjna, zintegrowana z układem czerpalno - napowietrzającym, który stanowi igła biorcza dwukanałowa z filtrem powietrza, wewnątrz komory znajduje się filtr płynu o średnicy oczek 15µm; rolkowy regulator przepływu; łącznik luer-lock; długość przyrządu min. 150 cm; opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. |  | 1200
3 | Przyrząd do chemioterapii, dwudrożny, j.u. sterylny, niepirogenny, nietoksyczny; układ biorczy zbudowany z dwu części - pierwsza: igła biorcza z osłonką, dren, rolkowy regulator przepływu, druga: łącznik Luer -Lock z osłonką, dren, zaciskacz zatrzaskowy; komora filtracyjna składająca się z trzech części: komory dolnej, w której umieszczony jest filtr płynu 15µm, komory górnej oraz pokrywy górnej, w której znajdują się dwa wejścia; układ podający: składający się z drenu podającego, zaciskacza zatrzaskowego, rolkowego regulatora przepływu, bącznika do dodatkowej iniekcji typu Y, łącznika Luer-Lock z osłonką -długość przyrządu ok. 170 cm -opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. |  | 700
4 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego,do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 2 zaciskami, objętość wypełniania 1,6 mm /min , dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny) z końcówką Luer i Luer-lok z jednolitą materiałowo łatwą do dezynfekcji silikonową , przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora), protektor męski umożliwiający bezpieczną aplikacje bez ryzyka skażenia wkłucia. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze. | szt. |  | 200
5 | Linia przedłużająca z filtrem do płynów, sterylna. Filtr wentylowany dla dorosłych do infuzji 96- godzi. Membrana hydrofilowa wykonana z politerosulfonu (PES)o rozmiarach porów 0,2 um.Filtr płaski, przeźroczysty. Dreny wykonane z materiału typu low sorbing- tj materiał uniemożliwiający kontakt toczonego leku z poliuretanem i PCV kompatybilny z Taxolem. Dren o długości 51 cm i średnicy wewnętrznej-2,7mm, z 1 damskim złączem typu Luer, 1 męskim złączemtypu Luer oraz 1 męskim złączem typu Luer obrotowym. W linii zacisk zatrzaskowy i igłowy port dostępu Y do iniekcji. Objętość wypełnienia 6 mm Wolne od DEHP i lateksu. | szt. |  | 50
6 | Zestaw infuzyjny bursztynowy jednodrożny wykonany z materiału typu low sorbing tj. materiał uniemożliwiający kontakt toczonego leku z poliuretanem i mPCV. Długość zestawu 155 cm W linii zacisk i komora kroplowa (20 kropli/ml) Na końcu zatyczka z filtrem hydrofobowym. Produkt nie zawiera DEHP,PCV,Latexu. | szt. |  | 50
Razem
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY UJĘTY W WYKAZIE ASORTYMENT POSIADAŁ CERTYFIKAT DO PODAWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 21
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 21
Igły jednorazowe jałowe do iniekcji atraumatycznych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła 0,5 x 25 mm a 100 szt | Op |  | 220
2 | Igła 0,5 x 40 mm a 100 szt | Op |  | 50
3 | Igła 0,6 x 30 mm a 100 szt | Op |  | 50
4 | Igła 0,7 x 40 mm a 100 szt | Op |  | 200
5 | Igła 0,8 x 40 mm a 100 szt | Op |  | 500
6 | Igła 0,9 x 40 mm a 100 szt | Op |  | 250
7 | Igła 1,1 x 40 mm a 100 szt | Op |  | 200
8 | Igła 1,2 x 40 mm a 100 szt | Op |  | 300
9 | Igła motylek 0,7 x 19-20 mm z drenem a 50 szt | Op |  | 80
10 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka sterylna – rozm. 1.2 dł. 30mm – op. a 100 szt. | Op |  | 1200
13 | Igła motylek typu „push button” rozmiar 0,7 | Op
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 22
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 22
Tamponady nosowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Tampony wewnątrznosowe proste do tamowania krwotoków wykonane ze skompresowanej absorbcyjnej gąbki PVA o dużej gęstości mikrooporów bez dodatku oksydowanej celulozy oraz bioresorbowalnej gazy CNC. Sterylne, wyposażone w sznureczek, pakowane pojedyńczo. Wymiary po rozprężeniu 6,0x1,5x2,0 cm i 8,0x1,5x2,0 cm -op. a 20 szt. | op. |  | 8
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 23
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 23
Neonatologiczny worek dla noworodka
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipoterminą- polietylenowy, sterylny służący do owinięcia noworodka natychmiast po urodzeniu ( przed resuscytacją). Zamykany, zapobiegający utracie ciepła, przeźroczysty, miękki, wykonany z nieszeleszczącego materiału zgodnego z ISO 10993. zaprojektowany do łatwego umieszczania noworodka i tym samym pozwalający na pełny dostęp do ciała noworodka. Rozmiar od 1 kg -do 2,5 kg. Długość 44 cm x wysokość 38 cm. | szt. |  | 20
RAZEM
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 24
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 24
Osprzęt do aparatu typu Fresenius do terapii nerkozastępczej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym | szt. |  | 40
3 | Igły plastikowe typu Spike o dł. 72 mm a 100 szt. | op. |  | 3
4 | Dwukanałowe, czasowe cewniki silikonowe do ostrej hemofiltracji, roz. 11,5 Fr, o dł. 15, 20, 24 cm w zestawie: -rozszerzacz; -prowadnica z zakończeniem J; - igła; -uchwyt do mocowania cewnika, koreczki | Zestaw |  | 20
5 | Dwukanałowe, czasowe cewniki silikonowe do ostrej hemofiltracji, roz. 13,5 Fr o dł. 15, 20, 24 cm w zestawie: -rozszerzacz; -prowadnica z zakończeniem J; -igła; -uchwyt do mocowania cewnika, koreczki | Zestaw |  | 15
6 | Dwukanałowe, czasowe cewniki silikonowe do ostrej hemofiltracji, roz. 13,5 Fr o dł. 28 cm w zestawie: -rozszerzacz; -prowadnica z zakończeniem J; -igła; -uchwyt do mocowania cewnika, koreczki | Zestaw |  | 10
7 | Dwukanałowe, czasowe cewniki silikonowe do ostrej hemofiltracji, roz. 13,5 Fr o dł. 35 cm w zestawie: -rozszerzacz; -prowadnica z zakończeniem J; -igła; -uchwyt do mocowania cewnika, koreczki | Zestaw |  | 15
8 | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy jałowy, multifiltrate Kit Ci-Ca CVVHD (Ultraflux AV 1000S) | Zestaw |  | 20
9 | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy jałowy , multifiltrate Kit Ci-Ca post CVVHDF1000 | zestaw |  | 4
10 | Zestaw do ciągłej terapii nerkozastepczej multifiltrate Kit Ci-Ca CVVHD EmiC2 | Zestaw |  | 15
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 25
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 25
Igła automatyczna do gruczołu krokowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła automatyczna typ Achieve 18Gx20G do biopsji gruczołu krokowego | szt. |  | 14
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 26
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 26
Staplery doskórne, zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza
| Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy stapler doskórny wyposażony w 35 stalowych zaszywek wykonanych ze stali 317L, zszywki obustronnie spłaszczone o wymiarach śr. 0,6mm, rozmiar 7,2 mm x 4,9 mm. Stapler wyposażony w system DSAS wyjątkowo bezpieczny dwuelementowy system podawania zszywki, system dwustopniowego formowania zszywki zapobiegający przedwczesnemu i nieprawidłowemu zamknięciu zszywki, system SFS sygnał dźwiękowy informujący o sformowaniu zszywki | szt. |  | 15
2 | Wielorazowe narzędzie do usuwania zszywek | szt. |  | 2
3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego: cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65 cm posiadający zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalną, rozrywalną, metalową kaniulę, płytkę mocująca cewnik do skóry i worek na mocz o pojemności min. 1500 ml. Rozmiar 15- cewnik – średnica 4,8 mm, dł. igły 12 cm | szt. |  | 2
4 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego: cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65 cm posiadający zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalną, rozrywalną, metalową kaniulę, płytkę mocująca cewnik do skóry i worek na mocz o pojemności min. 1500 ml. Rozmiar 10- cewnik, cewnik średnica 2,9 mm, długość igły 8 cm | szt. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 27
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 27
Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe osłonki do elektronicznego termometru Genius 2 zapobiegające przenoszeniu zakażeń | szt. |  | 2000
2 | Torba na wymiociny jednorazowego użytku wykonana z przeźroczystego materiału, wyskalowana co 100 ml co umożliwia dokładne oszacowanie objętości płynu, uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie odcinające przy tym źródło przykrego zapachu, pojemność 1500 ml, anatomiczny kształt dopasowany do twarzy | szt. |  | 120
3 | Ostrza do dermatonu jednorazowe Zimmer a 10 szt. | Op |  | 1
4 | Płytki siatkujące DERMACARRIERS Zimmer 1:1,5 a 20 szt. | Op |  | 1
5 | Płytki siatkujące DERMACARRIERS Zimmer 3:1 a 20 szt. | Op |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 28
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 28
Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP system LP
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Układ oddechowy noworodkowy do Infant Flow, jednorazowego użytku /mikrobiologicznie czysty/ przystosowany do nawilżacza F&P MR 850. Zawiera : – wąż o średnicy wewnętrznej =10 mm łączący nawilżacz MR850 z aparatem, - wąż wdechowy podgrzewany o średnicy wewnętrznej 10 mm zawierający odcinek 40 cm bez podgrzewania, połączony z dalsza częścią węża wdechowego przez gniazdo do czujnika temperatury. Układ zawiera generator IF, którego waga nie może przekroczyć 3 g, wyposażony w 2 kanały oddechowe, w każdym z nich są dwie dysze przyspieszające przepływ gazów do komory nosowej ( generator posiada 4 dysze) Ciśnienie zasilające generator wynosi 60cmH2O. Generator zawiera 3 dwudrożne końcówki donosowe o rozmiarach: S,M,L. Wyposażony jest w zaczep kołyskowy o podstawie w kształcie litery T z rzepami do mocowania. Z generatora wyprowadzone są 2 węże zakończone złączką dwudrożną i wąż wydechowy o regulowanej długości. | szt. |  | 16
2 | Paskowe mocowanie układu pacjent – do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka, - wykonana w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, pozbawionego lateksu, - od części potylicznej podstawy uprzęży odchodzą trzy ramiona oznaczone numerami 1,2,3 służące do prawidłowego jej zapięcia,końcówki zapinane na rzepy, - część potyliczna wykonana ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego. Dostępne rozmiary S,SM, M,L,XL | szt. |  | 5
3 | Mocowanie układu pacjenta /czapeczka- wykonane z bawełny wyposażone w rzep w kształcie litery T do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka. Rozmiary oznaczone kolorem w sposób trwały:- niebieski – obwód głowy 28-30 cm , -żółty – obwód głowy 30-32 cm, -jasny zielony -obwód głowy 32-34 cm, - burgund- obwód głowy 34-36 cm | szt. |  | 5
4 | Filtr bakteriobójczy i wyciszający szum od przepływu gazów | szt. |  | 16
5 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu | szt. |  | 16
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 29
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 29
Jednorazowy przetwornik ABBOTT
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowa przetwornik do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi firmy ABBOTT transpac IV długość 150 cm | szt. |  | 40
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 30
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 30
Zestaw do szynowania moczowodu i układ oddechowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy o śr. 22 mmi dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą o dł. 120 cm i workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 st.C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 przy przepływie 10 l/min. I dł. układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm. Bez DEHP. Złącze aparatu elastyczne. Możliwość stosowania do 7 dni. | szt. |  | 10
2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodu, podwójny pigtail, śródoperacyjny rozmiar 6CH i 7CH długość między pętlami 26 cm, średnica pętli w miedniczce 2 cm, średnica w pęcherzu 4 cm. | szt. |  | 1
3 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Całkowita objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | szt. |  | 30
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 31
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 31
Uchwyt elektrokardiochirurgiczny
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy uchwyt elektrochirurgiczny z ręcznym przełącznikiem cięcie/koagulacja, długość uchwytu 15,5 cm. Długość kabla 3 m+/- 3%, złącze ERBE 5mm, posiada wymienną elektrodę nożową. Sześciokątny system blokujący zapobiega obracaniu się elektrody pracy. Niedopuszczalność przedniej części jest zagwarantowana przez specjalny silikonowy pierścień uszczelniający, który zapobiega przesączeniu się płynów chroni chirurga przed porażeniem prądem. Zgodny z dyrektywą 93/42/EEC z poprawkami. Urządzenie klasy IIB | szt. |  | 1100
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 32
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 32
IGŁY PRZEŹROCZYSTE I ZESTAW DO TRACHEOTOMII
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń umieszczona centralnie względem korpusu z przeźroczystym z drenem o długości min. 20 cm z zaciskiem do przerw w infuzji , z wygodnymi odpinanymi skrzydełkami, z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału pozwalającego na ciągłą obserwacje miejsca wkłucia z miękką poduszka do strony kontaktu ze strona pacjenta o rozmiarach 19G, 20G, 22G o długościach 19mm, 25mm, 32mm z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku, dostępne z portem bocznym lub bez portu. Igła kompatybilna ze środowiskiem CT i MRI | szt. |  | 150
2 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii, bez peana nr 8 | szt. |  | 20
RAZEM | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Całkowita objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 33
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 33
Układ oddechowy do aparatu Neopuff
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Układ oddechowy bez lateksu jednorazowego użytku kompatybilny z aparatem do resuscytacji NEOPUFF o dł. 1,5 m, zakończony zastawką ciśnieniową 22 mm umożliwiającą regulację ciśnienia PEEP. Końcówka o wymiarze 10mm F. Dodatkowo załączona końcówka do regulacji podłączeń. | szt. |  | 40
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 34
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 34
Wkłady i złączki do strzykawki automatycznej
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Złączka niskiego ciśnienia do strzykawki automatycznej MARK V Plus, dł. 150 cm, limit ciśnienia do 350 PSI | szt. |  | 3000
2 | Wkłady jednorazowe 150 ml z łącznikiem rurkowym (szybkozłącze) do strzykawki automatycznej MARK V Plus | szt. |  | 2800
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 35
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 35
Preparator monopolarny
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Preparator monopolarny ze złączem 4 mm, przeznaczony do 10-krotnego użycia i 9-krotnej sterylizacji w autoklawie. Wyposażony w standardową końcówkę Maryland i dzięki zastosowaniu blokady może również służyć jako grasper. Dzięki zastosowaniu podwójnego zawiasu narzędzie dysponuje szerokim kątem otwarcia szczęk | szt. |  | 1
2 | Chwytak monopolarny ze złączem 4 mm, przeznaczony do 10-krotnego użycia i 9-krotnej sterylizacji w autoklawie. Wyposażony w szeroką gamę końcówek i w którym zastosowano wygodną, stopniową blokadę. Dzięki zastosowaniu podwójnego zawiasu narzędzie dysponuje szerokim katem otwarcia szczęk. Narzędzie posiada oznaczenie kolorystyczne dzięki któremu łatwo można rozpoznać rodzaj końcówki | szt. |  | 1
3 | Nożyczki monopolarne ze złączem 4mm przeznaczonym do 10-krtonego użycia i 9-krotnej sterylizacji w autoklawie. Do wyboru trzy różne ostrza nożyczek Unikalny sposób ostrzenia zapewnia długotrwałą efektywność narzędzia. | szt. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 36
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 36
Kaniula dotętnicza
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kaniula dotętnicza 20G/1.10 mmx45 mm : zawór odcinający, skrzydełka do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz ,,uszka'' służące do przyszycia kaniuli do skóry, cewnik wykonany z PTFE, sterytlne pojedyncze opakowanie do jednorazowego użytku, bez lateksu, bez PCV. | szt. |  | 300
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 37
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 37
Zestaw do pomiarów hemodynamicznych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych; czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość lini 152 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia tętniczego i CO, połączenia gniazda sygnału ciśnienia- bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika,częstotliwość własna czujnika > 200Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. Do 300 mmHg-3ml/godz., metodapomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), zestaw musi być kompatybilny z monitorem firmy Edwards Lifesciences, instrukcja obsługi w języku polskim op. A 5 szt. | op. |  | 5
2 | Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią: długość lini płuczącej 150cm, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% prostoliniowy przepływ przez przetwornik, odpowiednie oznakowanie drenów – zestaw wyposażony w kolorowe koreczki do precyzyjnego oznaczania rodzaju linii, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem ( wodoodporne), osobny port wbudowany w konstrukcję przetwornika służący do testowania poprawności działania systemu op. A 10 szt. | op. |  | 2
3 | Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji: zestaw do ciągłego pomiaru rzutu sercametoda termodylucji przezpłucnej: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z wyjściem sygnału ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, czujnik ciśnienia OCŻ, trójnik z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów, poluretanowe wkłucie tętnicze 5F , długości 20 cm, połączenia gniazd sygnału ciśnienia- bezpinowe, częstotliwość czujnika > 200 Hz op. A 5 szt | op. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 38
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 38
Maski anestetyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Maska anestetyczna o anatomicznym kształcie z poduszką powietrzną i z zaworem rozm. 2-4 kodowane kolorem w zależności od rozmiaru – zapachowe | szt. |  | 20
2 | Maska anestetyczna o anatomicznym kształcie z elastycznym mankietem rozm.0-5 kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, transparentna | szt. |  | 300
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 39
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 39
Igły do mammotome EX
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła do biopsji pod kontrolą USG/RTG w rozmiarze 8G i 11G wraz z akcesoriami | Szt. |  | 30
2 | Znacznik tkankowy do igieł biopsyjnych w rozmiarze 8G i 11G | Szt. |  | 2
3 | Pojemnik próżniowy | Szt. |  | 30
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 40
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 40
Dreny do laparoskopu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy dren z wbudowanym filtrem do insuflacji * op. a 10 szt | op |  | 14
2 | Dren wielorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej ** | szt. |  | 1
3 | Dren wielorazowy w torze ssania do pompy laparoskopowej łączący instrument ssąco płuczący z pojemnikiem na odsysane płyny ** | szt. |  | 1
4 | Uszczelki do trokaru średnica Ø 11 mm op. a 10 szt.*** | szt. |  | 1
5 | Uszczelki do trokaru średnica Ø 5,5 mm op. a 10 szt. *** | szt. |  | 1
* Dren kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem PneumoSure firmy Stryk er
** Dren kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą laparoskopową P102 firmy Stryker
*** Uszczelki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laparoskopem firmy Stryker
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 41
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 41
Igły doszpikowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła doszpikowa BIG ,, Aparat automatyczny ratowniczy” Adult S dla dorosłych | szt. |  | 4
2 | Igła doszpikowa BIG ,, Aparat automatyczny ratowniczy” Pediatriks dla dzieci | szt. |  | 4
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 42
Wsz – II.4.291.17.20120
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 42
Klipsy hemostatyczne
| Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm. Op. a 10 szt. | op |  | 20
RAZEM
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przed pierwszą dostawą dokonał szkolenia personelu w zakresie stosowania klipsów
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 43
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 43
Igły endoskopowe, dreny, zawory
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igły endoskopwe do podstrzykiwania, jednorazowego użytku dł. ostrza 5 mm średnica 22G, długość robocza 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm op. a 10 szt | op. |  | 20
2 | Dreny do pompy płuczącej OFP-2 . Op a 10 | op. |  | 3
3 | Zawór ssący do brochofiberoskopu wielorazowego użytku op. a 10 szt. | op. |  | 1
4 | Zawór biopsyjny do bronchofiberoskopu sterylny, jednorazowego użytki op. a 20 szt. | op. |  | 2
5 | Zawór biopsyjny wielorazowego użytki op. a 10 szt. | op. |  | 1
6 | Zaworki biopsyjne MB-358 a 10 szt. | op. |  | 2
7 | Ustniki do badania echokardiograficznego przezprzełykowego MAJ 1632 a 50 szt. | op. |  | 30
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 44
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 44
Okularki, pokrowce
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe okularki ochronne do fototerapii bez lateksu zawierajace specjalną osłone na oczy chroniąca przed działaniem światła wykorzystywanym w fototerapii. Opaska okularków mocująca je na głowie przepuszcza lecznicze promienie. Elastyczne mocowanie na rzepy i kształt litery Y zapobiegają przemieszczaniu się po powierzchni głowy. | szt. |  | 200
2 | Pokrowce jednorazowego użytku na materacyk do lampy do fototerapii NEO BLU COZY wykonany z materiału przepuszczającego niebieskie światło diod LED pakowane w opakowanie a 50 szt. | op. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 45
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 45
Przyrządy do przygotowywania cytostatyków
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przyrząd jałowy do przygotowywania i podawania leków z fiolek z samozamykającą się zastawką typu Luer z filtrem 0,2 um płaską powierzchnią do dezynfekcji, która może być używana 100 razy w ciągu 96 godzin | szt. |  | 5500
2 | Koreczek ochronny do zabezpieczenia dostępów luer-lock do cytostatyków, jałowy | szt. |  | 10000
RAZEM
Zamawiający wymaga próbek po 1 szt.
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY UJĘTY W WYKAZIE ASORTYMENT POSIADAŁ CERTYFIKAT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 46.
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 46
Soczewka wewnątrzgałkowa bezaberacyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberacyjna, optyka asferyczna, wykonana z akrylatu hydrofilnego z powłoką hydrofobową. Stopnień uwodnienia ≥ 25%; część haptyczna; 12,50-12,75 mm; część optyczna 6,0mm, angulacja części optycznej:0 stopni,- posiadająca dodatek asferyczny -0,165 µm korygujący asferyczność rogówkową; zakres mocy optycznej: od -20 D do + 45 D (co 0,5D); implantacja przez cięcie max 2.8 mm; ostra krawędź na 360 stopni części optycznej oraz częściach haptycznych. Kształt ostrej krawędzi zapewniający niewielką grubość części optycznej (maksimum 1,27 mm dal mocy 21D). | szt. |  | 400
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 47
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 47
Castapack do lucentisu
castampack do lucentisu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Scleral marker 3,5-4,0 mm 1 szt,kompres gazowy 5x5 mm 10 szt,tampon 30x30 cm 2 szt, patyczki 7,5 cm 1 szt, osłonka oka 2-samoprzylepny 1 szt, strzykawka z wtopioną igłą o poj. 1 ml U-40 igła o długość 8 mm x 0,30 mm(30G),z podziałką ,skala co 1 jednostkę bez przestrzeni martwej, co zapobiega utracie podawanego preparatu, cienkościenna, powierzchnia igły poddana procesowi elektropolerowania i powleczona substancją silikonową dla zapewnienia komfortu wkłucia : lub strzykawka 1 ml U-100, igła 12,7 mm x 0,33 mm (29G) z podziałką co 2 jednostki bez przestrzeni martwej, co zapobiega utracie podawanego preparatu, cienkościenna, powierzchnia igły poddana procesowi elektropolerowania i powleczona substancją silikonową dla zapewnienia komfortu wkłucia ;serweta okulistyczna SMS 60x60 mm , otwór, zbiornik,chir. folia 1 szt, serweta FS2 85x100 cm 1 szt. | szt. |  | 960
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 48
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 48
Zestaw do operacji zaćmy
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do operacji zaćmy: gaziki 7,5x7,5- 10 szt. gaziki do mycia pola operacyjnego – 2 szt ,osłonka plastikowa na oko – 1 szt.; opatrunek okulistyczny – 1 szt.; obłożenie okulistyczne z folią i kieszonką na płyn – 1 szt.; kompresy na podłokietnik – 2 szt.; strzykawka luer lock 3ml-1 szt ; strzykawka luer lock 2 ml- 2 szt; strzykawka 10ml- 1 szt; sączek – 1 szt.; kaniula do hydrodysekcji płaska 27G – 1 szt.; kaniula 23G – 1 szt.; kaniula 20G – 2 szt. Kaniula 25G -1szt; nóż 1,2 grot – 1 szt.; nóż typu Slit 2,4 mm. Nacinający tkankę oka w 6-ciu punktach posiadający sześć części tnących, zgięty – 1 szt.; serweta na stolik fako 70x90 – 1 szt.; folia na ekran o wymiarach min 30x23 cm– 1 szt, Zestaw drenów do aparatu phaco, oraz witrektomii przedniej i tylniej o pogrubionej ściance wymiar drenu irygacyjnego przekrój drenu 5 mm grubość ścianki 0,75 mm, przekrój wewnętrzny 3,5 mm, dren aspiracyjny przekrój zewnętrzny 4 mm, grubość ścianki 1,2 mm, przekrój wewnętrzny 1,6 mm. Długości całkowitej 210 cm, umożliwiających bardzo dokładne przeniesienie parametrów z aparatu na narzędzia peryferyjne. | zestaw |  | 2000
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 49
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 49
Zestaw do operacji witrektomii i narzędzia jednorazowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do witrektormii -gazik 7,5x7,5- 10 szt,taśma do przyklejania drenów,gaziki do mycia pola operacyjnego – 2 szt., osłonka plastikowa na oko – 1 szt. opatrunek okulistyczny – 1 szt. obłożenie okulstyczne z folią i kieszonką na płyn- 1 szt. kompresy na podłokietniki- 2 szt. strzykawka luer lock 3 ml- 1 szt. strzykawka luer lock 2 ml- 1 szt. strzykawka 10 ml- 1 szt. sączek- 1 szt. kaniula 27G-1 szt. kaniula 20G-2 szt , serweta na stolik fako 70x90- 1 szt, folia na ekran- 1 szt. dren jednorazowy do aparatu Geuder Megatron S4- 1 szt. zestaw trokarów jednokrokowych- 3 szt. | kpl |  | 120
2 | Igła fletowa soft Tip 23G | szt |  | 30
3 | Igła fletowa tip brush | szt |  | 4
4 | Jednorazowa mikropęseta: sterylna, gotowa do użycia,część robocza tytanowa o zredukowanej giętkośći, ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Eckhardt z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 23G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem wewnętrznej części trzonu rękojeści. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90 mm do 32,8 mm; długość tipa 3,45 mm-3,45 mm, średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/-3% | szt |  | 20
5 | Jednorazowa mikropęseta: gotowa do użycia,część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości, ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM Endgripping z synchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 23G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem wewnętrznej części trzonu rękojeści. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90 mm do 32 mm; długość tipa 3,35 mm-3,45 mm, średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/-3% | szt |  | 5
6 | Jednorazowa mikropęseta: sterylna, gotowa do użycia,część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości, ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM Endgripping z synchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 23G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem wewnętrznej części trzonu rękojeści. | szt |  | 5
7 | Jednorazowe nożyczki 23G Vertical;sterylne, gotowe do użycia, część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości; ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rekojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Vertical z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. | szt |  | 5
8 | Jednorazowe nożyczki 23G Horizontal Curved ;sterylne, gotowe do użycia, część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości; ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Korizontal Curved z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. | szt |  | 5
RAZEM | 2 |  | op.
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 50
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 50
Zestaw do aparatu Megatron
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do podaży powietrza do aparatu Megatron S4 | szt. |  | 120
2 | Zestaw do podaży oleju silikonowego do aparatu Megatron S4 | szt. |  | 15
3 | kaniula do oleju , 23G x 1/4” 0,64x 4mm Viscous Fluid Injection Cannula | szt. |  | 8
4 | Wpust przedniokomorowy samotrzymający długość 150mm,jednorazowy ,20Gx9/64",0.9x 3.5 mm, typ Lewicky | szt. |  | 15
RAZEM | 2 |  | op.
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 51
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 51
Witrektom i komory testowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła -Tip do aparatu Geuder Megatron S4 | szt. |  | 15
2 | Witrektom 20G do aparatu Geder Megatron S4 | szt. |  | 20
3 | Witrektom 23G do aparatu Geder Megatron S4 | szt. |  | 100
4 | Osłonki na Tip | szt. |  | 30
RAZEM | 2 |  | op.
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 52
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 52
Światłowód i zestaw trokarów
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Światłowód 23G do aparatu Geuder Megatron S4; G-46022 | szt. |  | 120
2 | Zestaw trokarów 23G (zestaw z 3 szt) | kpl |  | 10
RAZEM | 2 |  | op.
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 53
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 53
Kaniule do operacji okulistycznych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kaniula do operacji okulistycznych 25G | szt. |  | 30
2 | Kaniula do operacji okulistycznych 23G | szt. |  | 30
3 | Kaniula do operacji okulistycznych 27G | szt. |  | 20
4 | Kaniula do operacji okulistycznych 20G | szt. |  | 30
5 | Kaniula do hydrodesekcji 27G | szt. |  | 100
6 | Kaniula witreoretinalna 20G | szt. |  | 2
7 | Kaniula witreoretinalna 23 G | szt. |  | 2
8 | Kaniula witreoretinalna 25 G | szt. |  | 2
9 | Trójkąt do osuszania pola operacyjnego (strzałka oczna) | blistr/op |  | 100
RAZEM | 2 |  | op.
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 54
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 54
Narzędzia okulistyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sonda do lasera okulistycznego kompatybilna z laserem VISULAS YAG III COMBI firmy Zaiss | szt. |  | 50
2 | Ednodiatermia 23 G w jej skład wchodzi: -10-4001V Kabel jednorazowy do narzędzi bipolarnych 3,6 m.- 14-5007 Jednorazowa końcówka bipolarna, prosta, 23G,długość 12,7 cm kompatybilne z aparatem Megatron S4 | zestaw |  | 10
3 | Kluczyk do tipów kompatybilny z aparatem Megatron S4 | szt. |  | 3
RAZEM | 2 |  | op.
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 55
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 55
Kasety jednodniowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednodniowa, sterylnie zapakowana kaseta z odłączanym drenem, do zabiegów zaćmy i witrektomii tylnej kompatybilna z aparatem Megatron S4. Kaseta współpracuje z pompą perystaltyczną i ventruii + aparat infuzyjny | szt. |  | 170
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 56
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 56
Soczewka sferyczna i jednoczęściowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka sferyczna, trzyczęściowa, akrylowa, hydrofobowa z jednorazowym magazynkiem. Materiał części optycznej- akryl hydrofobowy jednorodny z fitrem pochłaniającym promieniowanie UV. Materiał części haptycznej- PMMA. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki – poniżej 1%. Średnica optyki – 6mm (+/- 0,5mm). Średnica całkowita – 13mm (+/- 0,5mm). Angulacja 5º. Index refrakcji 1,47 (± 0,01). Kształt krawędzi optycznej : przednia krawędź zaokrąglona, tylna krawędź ostro ścięta. Zakres mocy soczewki : od – 10,0D do +30,0D w odstępach co 1,0 D i od + 12,5 do+25,5 co 0,5D Sposób implantacji – aplikator wielorazowego użytku oraz pęseta do soczewki wielorazowego użytku | szt |  | 50
2 | Soczewka jednoczęściowa ,zwijana , sferyczna materiał:akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV,stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki: 1%, średnica optyczna: 6.0 mm (+/-0,5mm), długość całkowita;13.0 mm (+/-0,5) , współczynnik refrakcji: 1,47(+/-0,01), angulacja: 0º, stała Abbe: 55, kształt krawędzi części optycznej: ostro ścięte krawędzie, zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360 º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki , moc: +6,0 D do + 30,0 D co 0,5 D, sposób umiejscowienia w tylnej torbie : podparcie w torbie w minimum trzech miejscach , sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku 3 sztuki ,jednorazowy magazynek do każdej soczewki. Implantacja przez cięcie max. 2,4 mm. Pęseta do soczewki wielorazowego użytku- 3 szt. | szt |  | 400
RAZEM
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 57
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 57
Soczewka jednoczęściowa zwijalna, monofokalna,sferyczna oraz pierścienie
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna, monofokalna, sferyczna. Materiał; akrylu hydrofilny z powierzchnią hydrofobową. Stopień uwodnienia 25%, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita soczewki 11 mm, filtr UV, indeks refrakcji 1,46, moduł Younga 62, liczba Abbego 58, angulacja haptenów 0º, zakres dioptrii od -10 do + 45.0 D ( od +10 do +30 co 0,5D). Dedykowana do cięcia 2,2 mm ( w zakresie od 0 do +30D). Soczewka posiadająca ostre brzegi na długości części optycznej i haptycznej oraz dodatkową krawędź wzdłuż całej części optycznej tylnej strony soczewki zabezpieczająca przed zmętnieniem tylnej części torebki. Do każdej soczewki jednorazowy system implantacyjny składający się z injectora i kartridża | szt |  | 100
2 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna, monofokalna, sferyczna. Materiał; akrylu hydrofilny z powierzchnią hydrofobową. Stopień uwodnienia 25%, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita soczewki 12,5 mm, filtr UV, indeks refrakcji 1,46, moduł Younga 62, liczba Abbego 58, angulacja haptenów 0º, zakres dioptrii od -0 do + 40.0 D ( od +10 do +30 co 0,5D). Dedykowana do cięcia 2,2 mm (w zakresie od 0 do +30D). Soczewka posiadająca ostre brzegi na długości części optycznej i haptycznej oraz dodatkową krawędź wzdłuż całej części optycznej tylnej strony soczewki zabezpieczająca przed zmętnieniem tylnej części torebki. Do każdej soczewki jednorazowy system implantacyjny składający się z injectora i kartridża | szt. |  | 100
3 | Sterylna soczewka nagałkowa o wizualizacji centralnej części dna oka. Średnica soczewki 11mm. | szt. |  | 30
4 | Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, polimetakrylan metylu, zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi; średnica pierścienia w stanie sprężonym 11 mm/ 12 mm. Zapakowany w injectorze. | szt |  | 60
5 | Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA dostępne rozmiary : - co najmniej 10 mm -14 mm | szt. |  | 30
6 | Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA dostępne rozmiary : - co najmniej 12 -14mm typ Cionini | szt |  | 20
7 | Pierścień rozszerzający żrenicę(Pierścień typ Malyugina) wykonany z polipropylenu, rozmiar 6,25 mm. Dostarczany sterylny w injektorze jednorazowym | szt. |  | 30
8 | Soczewka kontaktowa opatrunkowa jednodniowa | szt |  | 30
9 | Retraktor teczówkowy | op. |  | 30
RAZEM
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 58
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 58
Soczewka tylnokomorowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka tylnokomorowa mocowana do twardówki harpunem T bez przyszywania, zwijalna, sterylna, akrylowa, pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe UV - współczynnik uwodnienia 25%, - zakres mocy -5.0 D do +35 D co 0,5 D - średnica części optyczne:j 6,5 mm (+ - 0,25 mm) - długość całkowita: 13,2 mm (+ - 0,25 mm) - współczynnik refrakcji: 1,461 (+- 2%) - angulacja: 10 - stała A : 118,5 - dwie części haptyczne zakończone harpunem T do mocowania w twardówce - wszczepiana za pomocą iniektora jednorazowego 2.2 mm lub 2.7 mm - iniektor w zestawie do soczewki | szt. |  | 20
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 59
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 59
Nóż crescent
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Nóż typu crescent szer. 1,25 mm; 2,3 mm; 2,6 mm | szt. |  | 60
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 60
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 60
Soczewki jednoczęściowe i trzyczęściowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednoczęściowa soczewka zwijana z asferyczną optyką akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3 % z filtrem UV z jednorazowym kardridżem do implantacji: średnica części optycznej 6 mm,długość całkowita 13 mm, ukątowienie części haptycznych 0º,współczynnik refrakcji 1,55, zakres dioptriażu +6,0 do +30,0 (co 0,5D), injektor+ penseta do ładowania – 3szt , cięcie 2,2 -2,4 mm | szt. |  | 400
2 | Jednoczęściowa soczewka zwijana z asferyczną optyką ,akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia0,3 % trzyogniskowa dyfrakcyjno-refrakcyjna z dodatkiem do bliży 3,25D, do odległości pośredniej 2,17D z filtramiUV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji : średnica części optycznej 6mm,długość całkowita 13 mm , ukątowienie części haptycznej 0º,współczynnik refrakcji 1,55,zakres dioptriażu+13,0D do+30,0D (co 0,5 D) +31,0D do + 34,0 D(co1,0 D) cięcie 2,2 – 2,4 mm | szt. |  | 10
3 | Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA. Średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita 13 mm, ukątowanie części haptycznych 10º , współczynnik refrakcji 1,55, zakres dioptriażu +6,0 D do +30,0 D | szt. |  | 25
4 | Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA. Średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita 13 mm, ukątowanie części haptycznych 5º , współczynnik refrakcji 1,55, zakres dioptriażu -5,0 D do +5,0 D (co 1,0D) | szt. |  | 25
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 61
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 61
Soczewka hydrofilna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka hydrofilna wewnątrzgałkowa Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do +9D (co 1 D) , od 10 do 30 D (co 0,5 D) , od +30 do +45D ( co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600. Stała A dla mocy dodatnich: 118; Stała A dla mocy ujemnych: 117,4. Index refrakcji: 1.46. Implantacja przez cięcie 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż. | szt |  | 900
2 | Zamawiający wymaga możliwości zrealizowania soczewki torycznej lub multifocalnej: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do +9D (co 1 D) , od 10 do 30 D (co 0,5 D) , od +30 do +45D ( co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600. Stała A dla mocy dodatnich: 118; Stała A dla mocy ujemnych: 117,4. Index refrakcji: 1.46. Implantacja przez cięcie 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż. | szt |  | 10
3 | Zwijalnia soczewka wewnątrzgałkowa typu AddOn z akrylu hydrofilnego , stopień uwodnienia 25%, o średnicy całkowitej 13,00mm i średnicy części optycznej 6mm. Moc części optycznej - 0D ze stałym dodatkiem mocy o wartości 10,0 D i średnicy 1,5mm centralne i umiejscowionym na części optycznej soczewki. Cztery elastyczne haptyki z otworem wewnątrz. Miejsce wszczepienia- rowek rzęskowy. Implantacja przez cięcie 2,0 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż. Moc 0,0D; dodatek +10,0D | szt |  | 1
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 62
Wsz – II.4.291.11.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 62
Rurki do tchawicy metalowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka metalowa do tchawicy typu Luer bez okienka o średnicach od 11-13 mm i długościach 70-90 mm | szt |  | 12
2 | Rurka metalowa do tchawicy typu Luer z okienkiem o średnicach od 11-13 mm i długościach 70-90 mm | szt |  | 3
3 | Rurka metalowa do tchawicy typu Luer przedłużona o średnicach od 6-13 mm i długościach 90-110 mm | szt |  | 6
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 63
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 63
Kaniule bezpieczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotą. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona 24G 0,7x19mm, przepływ 22ml/min | Szt. |  | 200
2 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotą. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona 22 G 0,9x25 mm, przepływ 36ml/min | szt. |  | 200
3 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotą. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona 20G 1,1x33mm, przepływ 61ml/min | Szt. |  | 200
4 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotą. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona 18G 1,3x33 mm, przepływ 103 ml/min | Szt. |  | 200
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 64
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 64
Siatki do sakropeksji
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Siatka do sakropeksji laparaskopowej i laparatomijnej o kształcie odwróconej litery Y, wykonana w 100% z polipropylenu monofilamentowego, jednorodna o całkowitej długości 180 mm i szerokości każdego z ramion 25 mm, grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, gramatura 45g/m², porowatość 55-60%, wytrzymałość min 90N/cm, siatka wykonana metodą osnowową o splocie kolumienkowym. | szt |  | 36
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 65
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 65
Pasy silikonowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pasy z gumy silikonowej (uciskowe) do operacji w niedokrwieniu , dł 5 m ,szer 6,8,10 cm | szt |  | 6
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 66
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 66
Rurka intubacyjna Noworodkowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktanu w trakcie ciągłej terapii oddechowej . Wykonana z bardzo miękkiego nieprzeźroczystego (zielona) materiału, z paskiem kontrastującym w RTG zakończona pod kątem 30-40°, znacznik co 0,5 cm cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Do długotrwałej intubacji. Rozmiary 2,0 do 4,5 | szt |  | 20
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 67
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 67
Zestaw jednorazowy do strzykawki automatycznej Accutron
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw jednorazowy do strzykawki automatycznej Accutron MR firmy Medtron wytrzymałości do 305 psi składający się z dwóch strzykawek o pojemności 65 ml systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta- dwóch ostrzy do napełniania wkładów | zestaw |  | 400
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 68
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 68
Szczoteczka czyszcząca dwustronna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Szczotka z obu stron zakończona włosiem śr włosia : 5 mm(+/- 5%) , 10mm (+/-5%). średnica korpusu narzędzia 2,4 mm do współpracy z kanałem roboczym min 2,8 mm długość narzędzia min 230 cm. Jednorazowego użycia | szt |  | 150
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 69
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 69
Maska nadkrtaniowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Maska nadkrtaniowa posiadająca mankiet żelowy nienadmuchiwany bezciśnieniowy z kanałem gastrycznym podporą nagłośni i stabilizatorem położenia w jamie ustnej pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie, z widoczną obecnością znacznika głębokości kontrolującego prawidłowe usytuowanie maski jednorazowego użytku rozmiar 1,5 /2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/ (rozmiar wg potrzeb zamawiającego) z oznaczeniem rozmiarów poprzez wyraźny kod kolorystyczny, produkt bezlateksowy,sterylny,pakowany pojedynczo. | szt |  | 72
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 70
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 70
Rurki tracheostomijne z polietylenu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka tracheostomijna z polietylenu rozmiar 7 średnica 10,5mm długość 90 mm zestaw z jedną rurką wewnętrzną, bez otworu na łuku rurki zewnętrznej | szt |  | 5
2 | Rurka tracheostomijna z polietylenu rozmiar 8 średnica 11,8mm długość 90 mm zestaw z jedną rurką wewnętrzną, bez otworu na łuku rurki zewnętrznej | szt |  | 5
3 | Rurka tracheostomijna z polietylenu rozmiar 9 średnica 12,5mm długość 100 mm zestaw z jedną rurką wewnętrzną, bez otworu na łuku rurki zewnętrznej | szt |  | 5
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 71
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 71
Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych-ST 150 kompatybilny z aparatem Prismax, filtr z błoną wiążącą heparynę , zestaw zawiera worek 5 l / pow.Hemofiltra 1,5 m² / | szt |  | 16
2 | Strzykawki 50 ml perfusion | szt |  | 280
3 | Dreny do podaży wapnia CA 250 | szt |  | 120
4 | Worki spustowe na ultrafiltrat 9l. | szt |  | 80
5 | Oxarris | szt |  | 16
RAZEM | 2 |  | op.
UWAGA! Materiały winny być kompatybilne z aparatem PRISMAX
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 72
Wsz – II.4.291.17.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 72
Materiały do automatycznego wstrzykiwacza CT motion
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków, zawiera filtr cząsteczkowy. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 h niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości latexu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 19,5 ml. Szczelność ciśnieniowa max 20 bar. | szt |  | 50
2 | Sterylny wężyk pacjenta długości 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer luck, bez zawartości lateksu i ftalanów (DEHP). Objętość wężyka 12,5 ml. Szczelnośc cisnieniowa max 20 bar. | szt |  | 50
RAZEM | 2 |  | op.
UWAGA! Materiały zużywalne winny być w pełni kompatybilne z urządzeniem CT motion.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy