## Okulistyczny optyczny tomograf kohorentny
Wsz-II.4.291.28.2020
Załącznik nr 2A do SIWZ po zmianie treści SIWZ z dnia 30.04.2020 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | OPIS | Parametr oferowany
I. | PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji 2020
Lp. | Parametry funkcjonalne i techniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Określenie punktacji | Parametr oferowany/ spełnienie wymagań
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe) | TAK | -
2 | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy | -
3 | Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK | -
4 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | -
5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) paszport techniczny, 6) karty gwarancyjne, 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia | TAK | -
6 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | TAK | -
7 | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7) | TAK | -
8 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK | -
9 | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK | -
10 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
11 | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | -
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK | -
13 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności | TAK, (dokumenty składane na wezwanie) | -
14 | Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu. | Min 4 godziny | -
III. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OKULISTYCZNY OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY z pełnym osprzętem diagnostycznym – Ilość 1 szt.
1 | Okulistyczny optyczny tomograf koherentny z przystawką do badania przedniego odcinka oka | TAK | -
2 | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | TAK | -
3 | Wbudowany komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 23”, kolorowa drukarka | TAK | -
4 | Technologia pomiaru - spektralna | TAK | -
5 | Częstotliwość skanowania min. 100 000 A-skanów/sek. | TAK, podać | -
6 | Cyfrowa rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 1,95μm | TAK, podać | ≤ 2,0μm - 20 pkt; > 2,0μm - 0 pkt.
7 | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | TAK, podać | -
8 | Maksymalna głębokość skanowania siatkówki bez dodatkowych soczewek | TAK, podać | ≥ 3,0mm - 10 pkt; < 3,0mm - 0 pkt.
9 | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan: | TAK, podać | ≥ 12mm - 10 pkt; < 12mm - 0 pkt.
10 | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 3 do 12mm | TAK, podać | -
11 | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta: nie większa niż 2 mm | TAK, podać | -
12 | Możliwość wykonania skanowania bez dżojstika | TAK | -
13 | Obraz dna oka realizowany przez Skaningowy oftalmoskop laserowy | TAK | -
14 | Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania w czasie rzeczywistym | TAK | -
15 | Funkcja powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonywanych w trakcie kolejnych wizyt | TAK | -
16 | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | TAK | -
17 | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą myszki komputerowej | TAK | -
18 | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów | TAK | -
19 | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | TAK | -
20 | Analiza przekrojów siatkówki | TAK | -
21 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości siatkówki | TAK | -
22 | Analiza i raport progresji ( zmian w czasie ) dla grubości siatkówki | TAK | -
23 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości siatkówki | TAK | -
24 | Możliwość wizualizacji siatkówki 3D | TAK | -
25 | Ilość B-Skanów na skan 3D siatkówki: min. 512 | TAK, podać | -
26 | Obrazowanie siatkówki typu En Face ze zdefiniowanym podziałem na min. 4 warstwy | TAK, podać | -
27 | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | TAK | -
28 | Możliwość obrazowania naczyniówki | TAK | -
29 | Analiza warstwy włókien nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego | TAK | -
30 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 12 równych sektorów i odniesieniem do referencyjnej bazy danych | TAK, podać | -
31 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości RNFL | TAK | -
32 | Analiza grubości zespołu komórek zwojowych GCL z IPL | TAK | -
33 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości GCL i IPL | TAK | -
34 | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC i RIM oraz współczynniki C/D, oraz objętość CUP, wykres porównawczy grubości RIM z normą wiekową | TAK | -
35 | Obiektywne automatyczne obrysowywania granic tarczy nerwu wzrokowego poprzez detekcję błony Brucha | TAK | -
36 | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) dla RNFL i GCL z IPL | TAK | -
37 | Pachymetria bezkontaktowa o średnicy min. 9 mm z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki, najcieńszego miejsca rogówki, vertexu rogówki | TAK, podać | -
38 | Maksymalna szerokość skanowania przedniego odcinka: | TAK, podać | ≥ 15mm - 10 pkt; < 15mm - 0 pkt.
39 | Maksymalna głębokość skanowania przedniego odcinka: | TAK, podać | ≥ 6,0mm - 10 pkt; < 6,0mm - 0 pkt.
40 | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania. Automatyczne wyznaczanie parametrów kąta: dystansu AOD500 i AOD750, pola powierzchnii TISA500 oraz TISA750. Pomiar kąta SSA | TAK | -
41 | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | TAK | -
42 | Możliwość tworzenia mapy nabłonka rogówki | TAK | -
43 | Możliwość tworzenia wspólnego raportu z mapami grubości rogówki i grubości nabłonka | TAK | -
44 | Funkcja angiografii OCTA - nieinwazyjnego obrazowania i pomiaru mikrokrążenia siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego | TAK | -
45 | Wykorzystanie metody OMAG do obrazowania i pomiaru mikrokrążenia krwi w naczyniach | TAK | -
46 | Obrazowanie angiografii OCTA o szerokości | TAK, podać | ≥ 12mm - 10 pkt; < 12mm - 0 pkt.
47 | Rozdzielczość angiografii OCTA nie gorsza niż 10 μm | TAK, podać | -
48 | Obrazowanie angiografii OCTA wysokiej rozdzielczości B-Skanów min. 620x620 | TAK, podać | ≥ 650x650 - 10 pkt; < 650x650 - 0 pkt.
49 | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | TAK, podać | -
50 | Obszar automatycznej analizy i pomiaru OCTA min. 6x6 mm | TAK, podać | -
51 | Możliwość montażu kilku skanów OCTA. Minimalny obszar uzyskanego obrazu: 14 x 14 mm | TAK | -
52 | Automatyczny pomiar perfuzji naczyniowej wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz indeksu przypływu. Możliwość analizy różnic dla 2 wizyt | TAK | -
53 | Automatyczny pomiar strefy FAZ | TAK | -
54 | Analiza porównawcza zmian strefy FAZ | TAK | -
55 | Automatyczny pomiar i analiza trendu zmian w czasie gęstości naczyń | TAK | -
56 | Fiksator zewnętrznym z min. 2 wielkościami | TAK, podać | -
57 | Kompatybilność z danymi posiadanymi przez zamawiającego aparatu OCT Stratus | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE- 0pkt
58 | Multimodalność aparatu pozwalająca na wymianę danych pomiędzy OCT i angiografem zamawiającego poprzez tworzenie analiz nakładających skany OCT oraz OCTA na obrazy z fundus kamery (kolor, redfree, angiografia fluo) z systemem rejestracji tych obrazów i skanów. | TAK | -
59 | Zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzna funkcja biomikroskopu z minimum 3 powiększeniami ni wymagającym stosowania zewnętrznego zasilacza. | TAK, podać | -
60 | Funkcja biomikroskopu z torem wizyjnym | TAK | -
61 | Zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzna funkcja biometrii optycznej zawierająca formuły do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych: SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Holladay 1, Holladay 2, Haigis, Haigis L, pozwalająca na indywidualną optymalizację stałych soczewek dla min, 2opertorów | TAK, podać | -
62 | Oprogramowanie pozwalające na zdalne przeglądanie danych wszystkich skanów OCT, analiz OCT, analiz biometrii, obrazów angiografu. Co najmniej dwie stacje robocze | TAK | -
63 | Możliwość pomiaru wielkości błony CNV na poziomie siatkówki i chorikapilar | TAK | -
64 | Drukarka kolorowa do OCT laserowa do biometrii – 1 szt. | TAK | -
IV. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać | 24 miesięcy – 0 pkt.; 36 miesięcy – 20 pkt.; 48 miesięcy - 40 pkt. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy | TAK, podać | -
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
.....................................................…
(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.