## Załącznik nr 2 SIWZ – Parametry techniczno – użytkowe wraz z formularzem cenowym

### Pakiet 1

### Stymulatory

### I. Stymulator jednojamowy typu SSIR MRI z elektrodami MRI, bez strefy wykluczeń z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry* przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min. 7 lat /nastawy nominalne/ | Wymagane |  |
| 2. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Wymagane |  |
| 3. | Waga max. 30 g | Wymagane |  |
| 4. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, pasywne i aktywne, sterydowe do wyboru | Wymagane |  |
| 5. | Program nocny | Wymagane |  |
| 6. | Histereza częstości rytmu | Wymagane |  |
| 7. | Polarność czułości (A/V), unipolarny, bipolarny | Wymagane |  |
| 8. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 9. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,5-1,0 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 10. | Czułość komorowa w zakresie 1,0-7,5 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 11. | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,25-4,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 12. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 13. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 14. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Wymagane |  |
| 15. | Automatyczne wykreślenie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) wykres graficzny | Wymagane |  |
| 16. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | # Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Stymulatory jednojamowe typu SSIR MRI | szt |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do w/w stymulatora dł 45,52,58,65,85 | szt |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

### II. Stymulator dwujamowy typu DDDR MRI z elektrodami MRI bez stref wykluczeń

### z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min. 8 lat /nastawy nominalne/ | Wymagane |  |
| 2. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Wymagane |  |
| 3. | Waga max. 30 g | Wymagane |  |
| 4. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 6. | Czułość komorowa w zakresie 1,0-10 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,18-4,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 8. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | Wymagane |  |
| 9. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, pasywne i aktywne, sterydowe do wyboru | Wymagane |  |
| 10. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 11. | Program nocny | Wymagane |  |
| 12. | Histereza częstości rytmu | Wymagane |  |
| 13. | Automatyczny PVARP | Wymagane |  |
| 14. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Wymagane |  |
| 15. | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Wymagane |  |
| 16. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Wymagane |  |
| 17. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 19. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Wymagane |  |
| 20. | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Wymagane |  |
| 21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Wymagane |  |
| 22. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu -wykres graficzny | Wymagane |  |
| 23. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” | Wymagane |  |
| 24. | Dostępne histogramy: |  |  |
|  | -częstość | Wymagane |  |
|  | -przewodzenia AV | Wymagane |  |
|  | -aktywność pacjenta | Wymagane |  |
| 25. | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstotliwości komorowej i przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowej | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | # Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Stymulator dwujamowy typu DDDR MRI | szt. |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do w/w stymulatora dł 45,52,58,65,85 | szt. |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mandryny dł i modele do wyboru | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śrubokręt | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Motylek do wkręcania elektrod | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczka 5867-3M | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do analizatora | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier do programatora 6092 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.