## Załącznik nr 2 SIWZ – Parametry techniczno – użytkowe wraz z formularzem cenowym

### Pakiet 2

### Kardiowertery – Defibrylatory

I. Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy MRI 35J z elektrodą ICD VR  bez stref wykluczeń

z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dane identyfikacyjne wyrobu: |  |  |
|  | Nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
|  | producent | Podać |  |
|  | Nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2020 | Wymagane |  |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów | Wymagane |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylatora 35/J/ | Wymagane |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Wymagane |  |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy- VF i VT | Wymagane |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego- min 2 | Wymagane |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru | Wymagane |  |
| 9 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | Wymagane |  |
| 10 | dł. elektrody z pkt 8 i 9 62-75cm | Wymagane |  |
| 11 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 2 ładowania w ciagu roku przy nast. 60 /ppm/ 500 Ohmów: 2,5 /V/ 0,4 /ms/ -min 5 lat | Wymagane |  |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 13 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Wymagane |  |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Wymagane |  |
| 16 | Algorytm wykorzystujacy analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Wymagane |  |
| 17 | Mozliwość programowalnego wyłaczenia obudowy urzadzenia z obwodu wysokonapięciowego | Wymagane |  |
| 18 | Mozliwość programowalnego wyłaczenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego /Np. SVC/ z obwodu wysoknapięciowego | Wymagane |  |
| 19 | Mozliwośc zaprogramowania sterfy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Wymagane |  |
| 20 | Pomiar trendów: | Wymagane |  |
| 21 | Epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 22 | Automatyczny opis stanu baterii i elektrody | Wymagane |  |
| 23 | HRV | Wymagane |  |
| 24 | Terapii wysokonapięciowych | Wymagane |  |
| 25 | Częśtośc skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urzadzenia informujacy pacjenta/ | Wymagane |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepiujone urzadzenie informujacy pacjenta/ | Wymagane |  |
| 28 | Zapis trendów fali R | Wymagane |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Wymagane |  |
| 30 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Wymagane |  |
| 31 | Programowalna obudowa defibrylatora /active, non active/ | Wymagane |  |
| 32 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urzadzenia z programatorem | Wymagane |  |
| 33 | Algorytm wspomagajacy programowanie urzadzenia w zalezności od stanu klinicznego pacjenta | Wymagane |  |
| 34 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułosci urzadzenia | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | # Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy MRI 35J | szt. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylujaca dł. elektrody 49,55,62,72,97,58,65,75,100 cm | szt. |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ........................... r.

II. Kardiowerter – Defibrylator Dwujamowy MRI 35J z elektrodą ICD DR bez stref wykluczeń

z możliwością skanowania w polu 1,5T oraz 3T

| Lp. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Oferowane parametry przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dane idenfikacyjne wyrobu: |  |  |
|  | Nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagane 2020 | Wymagane |  |
| 3. | Waga poniżej 80 gramów | Wymagane |  |
| 4. | Dostarczona energia defibrylatora 35/J/ | Wymagane |  |
| 5. | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Wymagane |  |
| 6. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy- VF i Vt | Wymagane |  |
| 7. | Algorytmy różnicujace częstoskurcz komorowy od nadkomorowego- min 1 | Wymagane |  |
| 8 | Algorytmy wykorzystujace analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Wymagane |  |
| 9 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | Wymagane |  |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru | Wymagane |  |
| 11 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | Wymagane |  |
| 12 | dł. elektrody z pkt 10 i 11 62-75cm | Wymagane |  |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Wymagane |  |
| 14 | Zywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 2 ładowania w ciagu roku przy nast. 60 /ppm/ 500 Ohmów: 2,5 /V/ 0,4 /ms/ -min 5 lat | Wymagane |  |
| 15 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Wymagane |  |
| 16 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 17 | Programowalna obudowa defibrylatora /active, non active/ | Wymagane |  |
| 18 | Mozliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Wymagane |  |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Wymagane |  |
| 20 | Mozliwość programowalnego wyłaczenia obudowy urzadzenia z obwodu wysokonapięciowego | Wymagane |  |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłaczenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego /Np. SVC/ z obwodu wysoknapięciowego | Wymagane |  |
| 22 | Mozliwośc zaprogramowania sterfy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Wymagane |  |
| 23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | Wymagane |  |
| 24 | Pomiar trendów: | Wymagane |  |
|  | Epizodów VT/VF | Wymagane |  |
|  | HRV | Wymagane |  |
|  | Terapii wysokonapięciowych | Wymagane |  |
|  | Częstośc skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Wymagane |  |
|  | Czas AF w ciągu dnia | Wymagane |  |
|  | Rytm komorowy w czasie AF | Wymagane |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urzadzenia informujacy pacjenta/ | Wymagane |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta/ | Wymagane |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja częstego występowania AF/AT /sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urzadzenie informujący pacjenta/ | Wymagane |  |
| 28 | Zapis trendów fali R | Wymagane |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Wymagane |  |
| 30 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Wymagane |  |
| 30 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urzadzenia z programatorem | Wymagane |  |
| 32 | Algorytm wspomagajacy programowanie urzadzenia w zalezności od stanu klinicznego pacjenta | Wymagane |  |
| 33 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | Wymagane |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.

Formularz cenowy

| Lp. | # Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Kardiowerter – Defibrylator Dwujamowy MRI 35J | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca dł. 49, 55, 62, 72, 97, 58, 65, 75, 100 | szt. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca dł 45,52,58,65 | szt |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.