## Meble medyczne
	Pakiet nr 1 – Meble medyczne

L.p.	Nazwa, opis asortymentu	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Taboret posiada chromowana konstrukcję, dodatkowo wyposażona w wygodny chromowany podnóżek oraz oparcie, kółka dzięki którym zwiększa się jego mobilność oraz oparcie. Wysokiej jakości materiał skóropodobny siedziska, kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wysokość siedziska regulowana sprężyną gazową z blokadą , oparcie pleców profilowane, wysokość od 60 cm do 78 cm, podstawa średnica 62 cm, siedzisko średnica 34 cm, podnóżek regulowany w zakresie od 26 cm do 46 cm. Siedzisko i oparcie pleców obrotowe	szt.		1
2	Stolik oddziałowy, dwa razy blat, dwa razy kuwety, jeden raz uchwyt do worka na odpady z pokrywą, druciany koszyk, uchylna miska tworzywowa. Stelaż aluminiowy/ stalowy malowany proszkowo na biało, wyposażony w koła w obudowie stalowej, ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat ze stali kawasoodpornej gat. OH18N9, montowane na stole do stelaża z podniesionym rantem, kuwety i miska z tworzywa sztucznego. Uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo z pokrywą z tworzywa w kolorze białym. Wymiary całkowite 915x430x880 mm.	szt.		1
3	Stanowisko do iniekcji z dwoma podpórkami : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane /kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego/. Dane techniczne: regulacja wysokości i obrotu podłokietników, szerokość siedziska 510x460 mm, wysokość oparcia 360 mm, wysokość siedziska od podłoża 500 mm i wymiary całkowite 622x520x850 mm. Obciążenie 150 kg.	szt.		1
4	Szafa lekarska jednodrzwiowa- front: góra – drzwi przeszklone, dół szuflady. Wyposażenie: 3 razy półka w części górnej, 4 razy szuflada dół. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo / na kolor według palety RAL/ wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania i wymiary 510x550x1950 mm.	szt.		1
5	Parawan mobilny 2 skrzydłowy. Wykonanie : stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, wypełnienie stanowi zasłonka płócienna w kolorze do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość spinania kilku segmentów. Wymiary 2020 mm x 1700 mm.	szt.		1
6	Stojka na kroplówkę jezdny, podstawa i tubus lakierowane proszkowo, statyw na płyny infuzyjne chromowany. Wysokość : 1720 mm do 2470 mm, średnica podstawy 550 mm.	szt.		2
7	Stolik zabiegowy : metalowe szkielety pokryte lakierem proszkowym. Wyposażone w dwie wyjmowane tace i cztery koła jezdne ( w tym dwa z blokadą ) posiada dodatkowo szufladę wykonaną z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych. Długość całkowita 745 mm, szerokość całkowita 450 mm, wysokość 800 mm. Długość wewnętrzna tacy 640x 395 mm, wymiary wewnętrzne szuflady: długość 605 mm, szerokość 375 mm, wysokość 60 mm.	szt.		1
RAZEM

## Aparaty ambu
			Pakiet nr 2 - aparaty ambu

L.p.	Nazwa, opis asortymentu	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aparat ambu- worek resuscytacyjny, silikonowy dla dorosłych, pojemność 2000 ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 mm Hg z silikonowym uchwytem na dłoń. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Worek rezerwy wielorazowego użytku silikonowy z kołnierzem 22 mm, pojemność 2600 ml. Korpus worka umożliwa jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Całkowicie rozbieralny, wszystkie elementy dostępne jako części zamienne. Załączyć listę części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 ºC. Zgodne z normą DIN EN ISO 17665-1( 95 -18 min.). Opakowanie- przeźroczyste pudełko.	szt.		2
2	Aparat ambu- worek resuscytacyjny, silikonowy dla dzieci, pojemność 500 ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 mm Hg z silikonowym uchwytem na dłoń. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Worek rezerwy wielorazowego użytku silikonowy z kołnierzem 22 mm, pojemność 1500 ml. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Całkowicie rozbieralny, wszystkie elementy dostępne jako części zamienne. Załączyć listę części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 ºC. Zgodne z normą DIN EN ISO 17665-1( 5 -18 min.). Opakowanie- przeźroczyste pudełko.	szt.		2
RAZEM

## Laryngoskopy światłowodowe
		Pakiet nr 3 -laryngoskopy światłowodowe

L.p.	Nazwa, opis asortymentu	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laryngoskop 4 -łyżkowy LUNALITE, MEDICAL DEVICES światłowodowy dla dorosłych. W zestawie: rękojeść do laryngoskopu światłowodowego STUUBY- krótka na dwie baterie AA . Łyżki do laryngoskopu światłowodowego McIntosh nr 2, 3, 4 ,5. Zestaw pakowany w saszetce.	kpl		2
2	Laryngoskop 3-łyżkowy LUNALITE, MEDICAL DEVICES światłowodowy dla dzieci. W zestawie: rękojeść do laryngoskopu światłowodowego LUNALITE z żarówką 2,5V ksenonowo/halogenowa średnica 18 mm na 2 baterie R6. Łyżka do laryngoskopu światłowodowego Miller nr 00, 0,1. Zestaw pakowany w saszetce.	kpl		2
RAZEM

## Stojak MR
		Pakiet nr 4 – Stojak na kroplówkę MR

L.p.	Nazwa, opis asortymentu	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stojak na kroplówkę MR – konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały, teleskopowa, regulowana wysokość wieszaka, ciche nie rysujące kółka jezdne z tzw. blokadą hamulcową, regulacja wysokości w zakresie : 1400-2000 mm, wysokość : 128 cm do 223 cm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Głowica na 2 haczyki i 2 koszyki na butelki, uchwyt do prowadzenia, listwa zasilająca. Wyposażenie i urządzenie muszą być użytkowane w obecności magnesu o indkucyjności do 3,0 T włącznie.	szt.		2
RAZEM					0,00		0,00

## Analizator
		Pakiet nr 5 Analizator parametrów krytycznych

L.p.	Nazwa, opis asortymentu	jednostka miary	kod cpv	ilość	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH	szt.		1
RAZEM					0,00		0,00

PARAMETRY TECHNICZNE
I	ZASILANIE
1	Akumulatorowe umożliwiające wykonanie oznaczenia	TAK
2	Sieciowe AC 230 V 50 Hz +/- 10 %	TAK
II	FUNKCJE /CECHY
1	Urządzenie przenośne waga do 10 kg	TAK
2	Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne itp..)	TAK
III	PARAMETRY
1	Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, Na,K,CI, Ca+², Hct	TAK
2	Parametry wyliczane: HCO3(P),HCO3(P,st), cBase(B), cBase(Ecf), ctCO2(B), ctCO2(P), ctO2, sO2, Ca+²(7,4), ctHb, pO2(A),pO2(a/A),pO2(A-a), Luka anionowa, RI	TAK
3	Zakres pomiarowy Ca2+ - od 0,00 do 5,00 mmol/l	TAK
4	Korekcja temperaturowa parametrów mierzonych i wyliczanych	TAK
	System kontroli jakości mierzonych parametrów
5	Objętość próbki max 70 ul	TAK
6	Czas oznaczenia próbki do 2 minut	TAK
7	Dobowy łączny czas kalibracji max 20 min	TAK
8	System pracujący w oparciu o 2 elementy: kasety sensorowe (wszystkie niezbędne do pomiarów sensory zawarte w kasecie) oraz paki zawierające odczynniki, kalibratory i materiał kontrolny umożliwiające wielokrotne pomiary, trwałość w/w materiałów w analizatorze 30 dni	TAK
9	Czas niezbędny do uzyskania gotowości do pomiaru po zainstalowaniu nowej kasety max 20 min	TAK
10	Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni	TAK
11	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym	TAK
12	Wyłączenie nagłe i planowane aparatu nie powoduje utraty pozostałych w kasecie testów	TAK
13	Przechowywanie wszystkich kaset w temperaturze pokojowej	TAK
14	System kaset dający możliwość doboru w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń	TAK
15	Wbudowana drukarka	TAK
16	Oferent dołączy zdalny system nadzoru nad aparatem POCT	TAK
17	Eksport- wyników pomiarowych na zewnętrzne nośniki pamięci masowej wielokrotnego zapisu odczytywane prze inne PC	TAK
IV	GWARANCJA
1	Okres gwarancji min 2 lata	TAK
2	Okres gwarancji liczony od momentu protokolarnego przekazania zainstalowanego i uruchomionego sprzętu	TAK
3	maksymalny czas usunięcia awarii liczony od momentu zgłoszenia	TAK
4	Okres gwarancji przedłużany o czas przestoju spowodowany awarią	TAK
5	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/ urządzenia na nowe
6	Gwarancja produkcji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez 10 lat	TAK
7	Przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancyjnym- wliczone w cenę oferty	TAK
8	Inne deklaracje
V	SERWIS POGWARANCYJNY
1	Wymienić możliwe formy obsługi serwisowej ( dokładnie określić zakres usług w obrębie poszczególnych propozycji oraz koszty np.. % wartości kontraktu/ rok	wymienić
2	koszt roboczogodziny	podać
3	maksymalny koszt dojazdu inżyniera serwisowego do siedziby zamawiającego	podać
VI	SZKOLENIE
1	Personel medyczny oraz pracowników Działu Technicznego w momencie instalacji aparatu	TAK
VII	INNE
1	Przy dostawie aparatu oferent dostarczy pakiet startowy zawierający pakiet odczynników, kasetę sensorową oraz papier do drukarki. Pakiet startowy wystarczy na użytkowanie aparatu przez okres 30 dni.	TAK