###### Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
###### Pakiet nr 1
###### Videolaryngoskop do trudnej intubacji
####
Opis przedmiotu	j. m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Videolaryngoskop do trudnej intubacji	szt.	1
Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’
Wyświetlacz LCD obrotowy w / płaszczyźnie pionowej z zakresem / regulacji min 45 stopni
Kamera CMOS
Źródło światła: LED
Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii
Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.
Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii
Waga urządzenia nie większa niż 250g
Ochrona przed wnikaniem wody min IPx7
Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 2,3,4
Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3
Na wyposażeniu łyżki sterylne wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3
Gwarancja 24- miesiące
SUMA

        Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy
        …………………………………………
        podpis Wykonawcy
        miejscowość, data

###### Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
###### Pakiet nr 2

###### Czujnik do pomiaru SpO2

	Opis przedmiotu	j. m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
	Czujnik do pomiaru saturacji SpO2	Szt.	1
1	Czujnik typu klips dla pacjentów o wadze > 40 kg, wielorazowy kompatybilny z Pulsoksymetrem RAD 97 do pomiaru wartości Spo2,PR,Pi, PVi działający w warunkach zarówno prawidłowej jak i obniżonej perfuzji z pomiarem odpornym na wpływ światła i innych zakłóceń zewnętrznych. / Gwarancja 24- miesiące
	SUMA

        Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy
        …………………………………………
        podpis Wykonawcy
        miejscowość, data

###### Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
###### Pakiet nr 3

Stabilizator położenia i ochraniacz przeciwodleżynowy na piętę z klinem

	Opis przedmiotu	j. m.	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Stabilizator położenia i ochraniacz przeciwodleżynowy na piętę z klinem	szt.		2
	Stabilizator oraz ochraniacz stopy z systemem fiksatorów ze zintegrowanym klinem i możliwością współpracy z urządzeniami do masażu uciskowego. Ochraniacz przeciwodleżynowy stopy z systemem zapobiegającym przykurczom. Rozmiar dla pacjentów o obwodzie łydki min. 20 cm do max. 50 cm. Dla pacjentów o wymiarach stopy powyżej 22 cm. / Gwarancja 24- miesiące
	SUMA

        Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy

…………………………………………………………….

………………………………………… podpis Wykonawcy
        miejscowość, data

###### Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
###### Pakiet nr 4

Pozycjoner przeciwodleżynowy

	Opis przedmiotu	j. m.	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Pozycjoner przeciwodleżynowy	kpl		2
	Pozycjoner przeciwodleżynowy do zmiany pozycji pacjenta składający się z systemu mat, pasów stabilizacyjnych, uchwytów, taśm mocujących, podkładów i klinów. Mata z powierzchnią antypoślizgową. Wymiary maty min. 90x120 cm. Uchwyty na ręce min. 4 po obu stronach maty. Pozycjoner przeciwodleżynowy z mata paroprzepuszczalną. Co najmniej dwa kliny o nachyleniu minimum 25 stopni. / Gwarancja 24- miesiące
	SUMA

        Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy

…………………………………………………………….

………………………………………… podpis Wykonawcy
        miejscowość, data

###### Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
###### Pakiet nr 5

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej dla dzieci

	Opis przedmiotu	j. m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej dla dzieci	szt.	1
	Materac do opieki długoterminowej przeciwodleżynowy o funkcji profilaktycznej i leczniczej dla dzieci. Szerokość materaca maksymalnie 700 mm. Długość materaca maksymalnie 1400 mm. Wysokość materaca maksymalnie 100 mm. Materac dla pacjentów o masie do 70 kg. Co najmniej dwie komory główne. Materac z funkcją i szybkozłączką transportową. Materac z systemem pasów stabilizujących na łóżku. Materac z zaworem CPR. W wyposażeniu membranowy pokrowiec zapinany zamkiem błyskawicznym. Ilość komór poprzecznych w materacu co najmniej 17 sztuk. Wytrzymałość mechaniczna materaca maksimum 140 kg / Gwarancja 36- miesięcy
	SUMA

        Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy

…………………………………………………………….

………………………………………… podpis Wykonawcy
        miejscowość, data

###### Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
###### Pakiet nr 6

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej

	Opis przedmiotu	j. m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej	szt.	1
	Materac do opieki długoterminowej przeciwodleżynowej o funkcji profilaktycznej i leczniczej. Szerokość materaca maksymalnie 900 mm, długość maksymalnie 2000 mm, wysokość maksymalnie 2100 mm. Materac dla pacjentów o masie do 180 kg. Co najmniej dwie komory główne. Materac z funkcją i szybkozłączką transportową. Materac z systemem pasów stabilizujących na łóżku, z zaworem CPR. W wyposażeniu co najmniej dwa membranowe pokrowce zapinane zamkiem błyskawicznym. Ilość komór poprzecznych w materacu co najmniej 20 sztuk. Użytkowa minimalna wartość ciśnienia co najmniej 10 mmHg. Dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia 100 mmHg. Masa własna materaca maksymalnie 10 kg. Współpraca ze wszystkimi rodzajami pomp. / Gwarancja 36- miesięcy
	SUMA

        Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy

…………………………………………………………….

………………………………………… podpis Wykonawcy
        miejscowość, data