## OPZ
WSz – II.4.291.47.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	OPIS	Parametr oferowany
I.	PODSTAWOWE DANE
1.	Nazwa i typ urządzenia
2.	Producent
3.	Kraj pochodzenia.
4.	Rok produkcji 2018 r. 2019 r.

Lp.	Parametry funkcjonalne i techniczne	Parametr wymagany (graniczny)	Określenie punktacji	Parametr oferowany/ / spełnienie wymagań
1	2	3	4	5
I.	WYMAGANIA OGÓLNE
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, oferowane urządzenia muszą być nie używane (wyklucza się urządzenia demonstracyjne i powystawowe)	TAK	-
2	Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy	TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy	-
3	Od Wykonawcy wymaga się montażu/zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.	TAK	-
4	Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.	TAK	-
5	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: / 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, / 2) dokumentację techniczną (serwisową) oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, / 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), / 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, / 5) paszport techniczny, / 6) karty gwarancyjne, / 7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 8) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia	TAK	-
6	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia	TAK	-
7	Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia (poświadczoną odpowiednimi dokumentami), w nawiązaniu do pkt. 5 ppkt. 7)	TAK	-
8	Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną	TAK	-
9	Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni]	TAK	-
10	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy	TAK	-
11	Gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy	TAK	-

12	Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot	TAK	-
II.	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
A.	Centrala monitorująca – Ilość 2 szt.
1	Centrala monitorująca wyposażona w ekran LCD, LED o przekątnej przynajmniej minimu 25”, ze zintegrowanymi elementami składowymi w jednej obudowie. Komputer wyposażony w uchwyt ścienny i mocowanie VESA lub komputer stacjonarny z zamocowanym na ścianie monitorem.	TAK	All in one – 1 pkt komputer stacjonarny – 0 pkt
2	Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej bezprzewodowej	TAK	-
3	Każda stacja centralnego nadzoru przystosowana do podłączenia minimum 4 kardiomonitorów przyłóżkowych	TAK opisać	-
4	Drukarka laserowa A4 na wyposażeniu każdej centrali	TAK	-
5	switch sieciowy do podłączenia minimum 4 kardiomonitorów i centrali monitorującej na wyposażeniu każdej centrali	TAK	-
6	Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut na wyposażeniu każdej centrali	TAK	< 15 minut – 0pkt ≥ 15 minut - 1pkt
7	Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w pakiecie kardiomonitorami	TAK	-
8	Prezentacja danych na jednym monitorze, możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów	TAK	-
9	Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych	TAK	-
10	Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm	TAK	-
11	Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych, krzywych dynamicznych, zdarzeń alarmowych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów	TAK	-
12	Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf:- krzywych dynamicznych Full Disclosure- zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych)- tabeli alarmów- trendów graficznych- trendów tabelarycznych- przeglądu NIBP- obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń- informacji o pacjencie	TAK	-
13	Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych	TAK	-
14	Centrala wyposażona w funkcję przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającą na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej.	TAK	-

B.	Monitor Kardiologiczny – Ilość 8 szt.
1	Kardiomonitor o budowie kompaktowej z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych po ich włączeniu bądź wyłączeniu w menu urządzenia. Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 2,5h.	TAK / Podać	< 5h – 0pkt ≥ 5h - 1pkt
2	Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana z monitorem rączka do przenoszenia kardiomonitora.	TAK	-
3	Waga urządzenia max. 7 kg	TAK	-
4	Ekran LCD TFT lub LED o przekątnej 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji min. 10 krzywych jednocześnie	TAK	-
5	Ekran wbudowany w monitor	TAK	-
6	Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków oraz pokrętła funkcyjnego	TAK	-
7	Pod ekranem lub jego prawej części umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu,, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie.	TAK	-
8	Możliwość skonfigurowania przez personel różnych ustawień ekranów oraz zestawu granic alarmowych.	TAK	-
9	Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim	TAK	-
10	Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego.	TAK	-
11	Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. lekowe, nerkowe).	podać	TAK – 1pkt / NIE – 0pkt
12	Pasek menu wyświetlany u dołu ekranu lub jego prawej części zawierający skróty do najczęściej używanych funkcjonalności (możliwość wybierania elementów do wyświetlenia oraz ich kolejności).	TAK	-
13	Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania	TAK	-
14	Możliwość zapisu zrzutu trendów z monitora na pamięci zewnętrznej typu pendrive (opisać).	TAK opisać	-
15	Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.	TAK	-
16	Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.	TAK	-
17	Możliwość wyboru skonfigurowania układów ekranu prezentujących	TAK	-
18	Funkcja przyjmowania nowego pacjenta	TAK	-
19	Moduł EKG/Resp wbudowany w kardiomonitor	TAK	-
20	Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min.	TAK opisać	-
21	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±2,0 mV dla wszystkich monitorowanych kanałów jednocześnie	TAK	-
22	Możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod	TAK	-
23	Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii	TAK	-
24	Pomiar oddechu z elektrod EKG w zakresie min. 1-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s	TAK opisać	-
25	Moduł saturacji wbudowany w kardiomonitor	TAK	-
26	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%.	TAK	-
27	Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe.	TAK	-
28	Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna.	TAK	-
29	Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.	TAK	-
30	Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.	TAK	-
31	Pomiar w jednej z technologii: Nellcor, Masimo, FAST, iMAT	TAK opisać	-
32	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego wbudowany w kardiomonitor	TAK	-
33	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.	TAK	-
34	Pomiar ręczny, automatyczny oraz ciągły	TAK	-
35	Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min.	TAK	-
36	Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud./min	TAK	-
37	Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷300 bpm.	TAK opisać	-
38	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej	TAK	-
39	Tryb pomiary auto i ręczny	TAK	-
40	Pamięć ostatnich pomiarów	TAK	-
41	Moduł temperatury wbudowany w kardiomonitor	TAK	-
42	Dwa tory pomiarowe temperatury. Zakres pomiaru min. 25 - 42 stopni Celsjusza	TAK	-
43	Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej)	TAK	-
44	Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur	TAK	-
45	Możliwość stosowania czujników jednorazowych i wielorazowych	TAK	-
	Wyposażenie 1 sztuki kardiomonitora
46	Kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 1 szt	TAK	-
47	Kabel EKG 3-odprowadzeniowy - 1szt	TAK	-
48	Przewód łączący do mankietów pomiaru NIBP – 2 szt	TAK	-
49	Mankiet do pomiaru NIBP: 34-43- 1 szt	TAK	-
50	Mankiet do pomiaru NIBP: 27-35- 3 szt	TAK	-
51	Mankiet do pomiaru NIBP: 20-28 – 2 szt	TAK	-
52	Mankiet do pomiaru NIBP: 16-21 -1 szt	TAK	-
53	Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips – 2 szt	TAK	-
54	Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu harmonijka – 1 szt	TAK	-
55	Czujnik pomiaru temperatury powierzchniowy – 2 szt	TAK	-
56	Elektrody – 70 szt	TAK	-
57	Wieszak na ścianę lub szynę do wyboru w czasie instalacji	TAK
III.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1	Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) – Zamawiający wymaga okresu gwarancji takiego samego dla centrali monitorującej (pkt II.A) i monitora kardiologicznego (pkt II.B.)	TAK, podać	36 miesięcy – 0 pkt.; / 48 miesięcy - 15 pkt. / Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt I.5
2	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta	TAK, podać	–
3	Czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy	TAK, podać	–

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

			Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

			.....................................................…
			(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.

## Formularz cenowy
WSz – II.4.291.47.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY

L. p.	Nazwa asortymentu	Cena jednostkowa netto w zł.	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.

1.	Centrala monitorująca		szt.	2
2.	Monitor kardiologiczny		szt.	8
3	Usługa: dostawy, montażu/zainstalowania, serwisu gwarancyjnego zakupionego sprzętu medycznego, szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu		szt.	1
RAZEM

W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.
			Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

			.....................................................…
				(podpis Wykonawcy)
....................................... dnia ............... r.