## OPZ i formularz cenowy
WSz – II.4.291.58.2019
	Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty
System kompresji klatki piersiowej

Formularz cenowy
Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Producent
1	System kompresji klatki piersiowej	szt		1
RAZEM

W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.

				Opis przedmiotu zamówienia

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY DOTYCZĄCE PACJENTA
1	Dorosły pacjent, o odpowiedniej budowie ciała, pasującej do urządzenia;• wysokość mostka od 6,7 do 11,9 cala / 170 do 303 mm• maksymalna szerokość klatki piersiowej 17,7 cala / 449 mm Użycie systemu nie jest ograniczone w żaden sposób przez masę pacjenta.

PARAMETRY UCISKU
2	Pacjenci o wysokości mostka ponad 7,3 cala / 185 mm:• 2,1 ±0,1 cala / 53 ±2 mm Pacjenci o wysokości mostka mniejszej niż 7,3 cala / 185 mm:• od 1,5 do 2,1 cala / od 40 do 53 mm Częstość ucisku 102 ±2 ucisków na minutę Cykl roboczy ucisku50 ±5% Tryby uciskania (wybierane przez osobę obsługującą)• 30:2 (30 uciśnięć z 3-sekundową przerwą na wentylację)• Uciski ciągłe

FIZYCZNE DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
3	Wymiary przy złożonym urządzeniu (wysokość x szerokość x głębokość)22,0 x 20,5 x 9,4 cala / 56 x 52 x 24 cm Wymiary plecaka z urządzeniem w środku (wysokość x szerokość x głębokość)22,8 x 13,0 x 10,2 cala / 58 x 33 x 26 cm Ciężar urządzenia wraz z zainstalowanym w nim akumulatorem (bez pasów)17,7 funta / 8,0 kg Środek ciężkości urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość)13,8 cala x symetrycznie x symetrycznie / 35 cm x symetrycznie x symetrycznie

DANE ŚRODOWISKOWE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
4	Temperatura pracy od +32°F do +104°F / od +0°C do +40°C -4°F / -20°C przez 1 godzinę po przechowywaniu w temperaturze pokojowejTemperatura przechowywania od -4°F do +158°F / od -20°C do +70°C Maksymalny czas dostosowania się urządzenia po przechowywaniu do temperatury pracy to 2 godziny. Krótkotrwała temperatura pracy (minimum 20 minut pracy) od -4°F do +122°F / od -20°C do +50°C/. Wilgotność względnaod 5% do 98%, bez kondensacji Klasyfikacja IP (IEC60529) IP 43 Klasyfikacja. Urządzenie wewnętrznie zasilane, odporne na defibrylację, typu BF napięcie wejściowe12–28 V DC Ciśnienie atmosferyczne 62 - 107 kPa od -1253 do 13 000 stóp (od -382 do 4000 m) Moduł radiowy Bluetooth v2.1 + EDR klasy 1 – do 3 Mbps Metoda modulacji; 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK Kanał roboczy; BT 2,4 GHz: K. 0 do 78 Zakres częstotliwości; 2,4000 do 2,4835 GHz Częstotliwość radiowa; moc wyjściowa (Bluetooth) maksymalnie + 10 dBm / System kompresji klatki piersiowej – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 100925-14 Wersja C, obowiązuje od CO J3063 © 2017 Jolife ABSYSTEM KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ 33 informacje dotyczące recyklingu Nie należy wyrzucać tego produktu ani jego akumulatorów z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkt ten należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

FIZYCZNE DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE AKUMULATORA
5	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) 5,1 x 3,5 x 2,2 cala / 13,0 × 8,8 × 5,7 cm Masa 1,3 funta / 0,6 kg Typ Litowo-jonowo-polimerowy akumulator wielokrotnego ładowania (LiPo) Pojemność 3300 mAh (typowa), 86 Wh Napięcie akumulatora (znamionowe) 25,9 V Początkowy czas pracy akumulatora (zwyczajny przypadek pacjenta) 45 minut (typowo) Maksymalny czas ładowania akumulatora. W przypadku ładowania w urządzeniu przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania – mniej niż dwie godziny w temperaturze pokojowej (+72°F / +22°C). W przypadku ładowania z użyciem ładowarki – mniej niż cztery godziny w temperaturze pokojowej (+72°F / +22°C). Okres żywotności akumulatora (wskazówki odnośnie odpowiedniego momentu do wymiany). Zalecamy wymienić akumulator po 3-4 latach lub po 200 użyciach (powyżej 10 minut za każdym razem). Koniec okresu żywotności akumulatora jest uwidaczniany przez ciągłe świecenie na żółto diody LED, znajdującej się najbardziej na prawo na wskaźniku naładowania akumulatora.

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE DOTYCZĄCE AKUMULATORA
6	Temperatura pracy 32°F do +104°F / 0°C do +40°C Krótkotrwała praca (20 minut) przy -4°F do +122°F / -20°C do +50°C Temperatura ładowania +32°F do +104°F / +0°C do +40°C (preferowane +68ºF do +77ºF / +20ºC do +25ºC) Temperatura przechowywania +32ºF do +104ºF / 0ºC do +40ºC -4ºF do +158ºF / -20ºC do +70ºC otoczenia, nie dłużej niż miesiąc. Klasyfikacja IP (IEC60529) IP449.7 Specyfikacja zasilania (akcesoria opcjonalne) / Źródło zasilania nr art.: 300000-00 Kategoria Specyfikacje Prąd wejściowy 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,3 A, Klasa II Prąd wyjściowy 24 V DC, 4,2 A Samochodowy przewód zasilający Kategoria Specyfikacje Napięcie / natężenie 10-28 V DC / 0-10

	Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

					Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

	…...............................................………
	miejscowość, data				…..........................................................…
					podpis Wykonawcy